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PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych nr ZP-M-261-3819 – na dostawę sprzętu medycznego V.
I. PYTANIA I ODPOWIDZI

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych( Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z z późn. zmianami) Zamawiający informuje, że napłynęły pytania dotyczące treści SIWZ, przekazując jednocześnie ich teść wraz z odpowiedziami.
	l.p.
	PYTANIE
	ODPOWIEDZ

	1
	Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę wagi firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.
	Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z uruchomienia, montażu i szkolenia oraz dopuści wysyłkę wagi firmą kurierską

	2
	Czy Zamawiający wymaga, aby waga w tym pakiecie posiadały świadectwo kompatybilności elektromagnetycznej? Taki dokument gwarantuje, że wagi mogą bezusterkowo pracować w pomieszczeniu, w którym działają inne urządzenia emitujące fale radiowe: np. telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe, inne urządzenia medyczne. Niektórzy producenci mają w swoich instrukcjach obsługi zapis „ UWAGA! Praca w pobliżu (w odległości do 2.8 m) telefonu komórkowego może powodować niestabilność pracy URZĄDZENIA” co w dzisiejszych czasach, kiedy każdy posiada w kieszeni telefon komórkowy wydaje się być trudne do wyegzekwowania, a telefon może spowodować uszkodzenie wagi lub problemy w uzyskaniem prawidłowego wyniku ważenia.
	Zamawiający nie wymaga.

	3
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę z obciążeniem - 15 kg?
	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

	4
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę z dokładnością odczytu: 5g< 10 kg >10g?

Rozwiązanie nieznacznie odbiegające od wymaganego.
	Zamawiający dopuszcza. 

	5
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę z dokładnością odczytu: 2g< 6 kg >5g?

Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.
	Zamawiający dopuszcza.

	6
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę o masie własnej razem z szalką ok. 4,8 kg? 

Rozwiązanie nieznacznie odbiegające od wymaganego.
	Zamawiający dopuszcza.

	7
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę o masie własnej razem z szalką ok. 4,3 kg?

Rozwiązanie nieznacznie odbiegające od wymaganego.
	Zamawiający dopuszcza.

	8
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę  bez zdejmowanej szalki o wymiarach: 
670(S) x 125(W) x 330(G) mm


	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

	9
	Czy Zamawiający dopuści wagę, gdzie ilość wypitego mleka przy karmieniu (BMIF) można realizować przy pomocy funkcji TARA ? Rozwiązanie tożsame z wymaganym.
	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

	10
	Czy Zamawiający wymagać będzie wagi zasilanej bateriami (ok. 10.000 ważeń na jednym zestawie baterii, ok. 70 h pracy) i dodatkowo w zestawie zasilacz? Rozwiązanie tożsame z wymaganym, nie wpływające na parametry użytkowe wagi. Dodatkowo rozwiązanie takie umożliwia zachowanie ciągłości pracy podczas braku prądu.
	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.


Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania stanowią integralną część SIWZ i stają się wiążące dla Wykonawców przy opracowaniu oferty.
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