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[image: image1.jpg]PYTANIA I ODPOWIEDZI 
MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych nr ZP-M-261-35/20 – dostawa sprzętu medycznego II.
I. PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych( Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z z późn. zmianami) Zamawiający informuje, że napłynęły pytania dotyczące treści SIWZ, przekazując jednocześnie ich teść wraz z odpowiedziami.
	l.p.
	PYTANIE
	ODPOWIEDZ

	1
	Pytanie 1 Dotyczy: aparatu do diagnostyki urodynamicznej W opisie przedmiotu zamówienia nie ma informacji na temat komputera. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający posiada komputer, na którym będzie instalował oprogramowanie do testów urodynamicznych czy Wykonawca ma zaoferować komputer razem z aparatem?
	Zamawiający posiada komputer, na którym będzie instalował dostarczane przez Wykonawcę oprogramowanie do testów urodynamicznych, tym samym nie wymaga zaoferowania komputera razem z aparatem.

	2
	Pytanie 2 Dotyczy: termin dostawy przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu dostawy przedmiotu zamówienia 21 dni od daty podpisania umowy do 6 tygodni od daty podpisania umowy? Uzasadnienie: Dostawa przedmiotu zamówienia w terminie 21 nie jest możliwa, ponieważ ze względu na obecną sytuację na świecie spowodowaną koronawirusem, producent ma zamkniętą część linii produkcyjnej. Z tego powodu proces produkcji aparatu oraz czas jego dostawy jest znacznie wydłużony.
	Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie pkt. 14.2.2. Punkty przyznaje się zgodnie z kluczem:
l.p

Termin realizacji

Punkty (Pt) 

1

29 dni - 42 dni

0

2

22 dni – 28 dni

20

3

21 dni lub krócej

40



	3.
	Zadanie nr 5 - LAMPA DO FOTELA GINEKOLOGICZNEGO Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę lampy firmą kurierską ? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty
	Tak, Zamawiający rezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę firmą kurierską – dotyczy zadnia nr 5.

	4.
	Zadanie nr 5 - LAMPA DO FOTELA GINEKOLOGICZNEGO
Czy Zamawiający wymaga żeby zaoferowana lampa była wyrobem medycznym i posiadała wszystkie certyfikaty wymagane polskim prawem?
	Tak, Zamawiający wymaga.

	5.
	Zadanie nr 5 - LAMPA DO FOTELA GINEKOLOGICZNEGO
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oprawę lampy ginekologicznej osadzona na elastycznym wyginanym ramieniu o długości 70 cm, możliwość ustawienia kąta. Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	6.
	Zadanie nr 5 - LAMPA DO FOTELA GINEKOLOGICZNEGO
Czy Zamawiający wymaga żeby cała lampa posiadała uziemienie, co wymagane jest dla każdego sprzętu medycznego zgodnie z polskimi i europejskimi normami bezpieczeństwa. Zwłaszcza że Zamawiający zakłada montaż na metalowych elementach fotela, które z wiadomych przyczyn przewodzą prąd. Nie dopuszcza się do użytkowania lamp, które nie spełniają powyższych warunków.
	Tak, Zamawiający wymaga.

	7.
	Zadanie nr 5 - LAMPA DO FOTELA GINEKOLOGICZNEGO
W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści lampę medyczną montowaną do szyny fotela ginekologicznego. Co jest rozwiązaniem ogólnie stosowanym w ginekologii.
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	8.
	Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w zadaniu nr 8 – dostawa Cystoskopu w pkt 4, podpunkt 3) – nie doszło do omyłki pisarskiej i wymagana długość całkowita przewodu światłowodowego nie została błędnie opisana jako 35 cm? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym punkcie światłowodu o długości 300 cm?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	9.
	Czy Zamawiający wymaga, aby optyką cystoskopowa oznaczona była kodem Data Matrix, zawierającym podstawowe dane np. Nr katalogowy?
	Nie, Zamawiający nie wymaga.

	10.
	Czy Zmawiający wyrazi zgodę na oferowanie przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania nr 8 z terminem dostawy do 8 tygodni od daty podpisania umowy?
	Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie pkt. 14.2.2. Punkty przyznaje się zgodnie z kluczem:
l.p

Termin realizacji

Punkty (Pt) 

1

29 dni - 42 dni

0

2

22 dni – 28 dni

20

3

21 dni lub krócej

40



	11.
	Dotyczy: Zadania nr 8 dostawa Cystoskopu
Czy Zamawiający wymaga w pkt. 2 Parametry wymagane sprzętu – Cystoskop 17CH lub Cystoskop 19CH?
	Zamawiający wymaga 17CH.

	12.
	Dotyczy: Zadania nr 8 dostawa Cystoskopu
Czy Zamawiający dopuści w pkt. 4 Parametry wymagane sprzętu – Przewód światłowodowy o długości 230 cm lub o długości 350 cm?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	13.
	Dotyczy: Zadania nr 8 dostawa Cystoskopu
Czy Zamawiający wymaga w pkt. 5 Parametry wymagane sprzętu – Łącznik bezkanałowy, jednokanałowy czy dwukanałowy?
	Zamawiający wymaga łącznika bezkanałowego.

	14.
	Zadanie nr 8, poz. 2; cystoskop: Czy Zamawiający wymaga cystoskop o średnicy 17, 19, 21, 23, lub 25 Fr.
	Zamawiający wymaga cystoskop o średnicy 17.

	15.
	Zadanie nr 8, poz. 5; łącznik: Czy Zamawiający wymaga łącznik z 1, czy 2 kanałami.
	Zamawiający wymaga łącznika bezkanałowego.

	16.
	Zadanie nr 8, poz. 6; źródło światła: Czy Zamawiający wyraża zgodę na żródło światła szer. 355 mm , wys. 103 mm, głębokość 253 mm, napięcie zasilania 100 – 240 V.
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	17.
	W związku z brakiem certyfikatu medycznego dla urządzenia Vaginal Hifu zwracam sie z prośbą o dopuszczenie oferty oraz opuszczenie tego zapisu z oświadczenia, które znajduje sie w załączniku 1 do SIWZ formularza ofertowego.
Na stronie 4/21 II.4) podpunkt 3.2 taki zapis również został ujęty.

W dalszej juz części tj umowa &1 podpunkt 2.


	Tak, Zamawiający dopuszcza w ramach zadania 6 sprzętu bez certyfikatu medycznego, tym samym wykreśla dotyczący tego zapis z:

· oświadczenia, które znajduje się w załączniku 1 do SIWZ formularza ofertowego
· SIWZ podpunkt 3.2
· Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy - a § 1ust 2

	18.
	Pytanie dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pkt 4 „Termin wykonania zamówienia”, pkt 14.2.2 2) kryterium termin realizacji oraz Załącznika nr 1 do SIWZ – Zadanie 1 „Termin dostawy”

Czy ze względu na panującą pandemię COVID-19, a tym samym m.in. problemy z dostawami sprzętu od producentów, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia? Proponujemy dwukrotne wydłużenie terminu (do 42 dni) i sugerujemy poniżej nową tabelę punktacji:

l.p

Termin realizacji

Punkty (Pt) 

1

29 dni - 42 dni

0

2

28 dni lub krócej

40


	Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie pkt. 14.2.2. Punkty przyznaje się zgodnie z kluczem:
l.p

Termin realizacji

Punkty (Pt) 

1

29 dni - 42 dni

0

2

22 dni – 28 dni

20

3

21 dni lub krócej

40




II. MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z z późn. zmianami) Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w zakresie:

1. pkt. 14.2.2.  Sposób obliczenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów, ust 2 kryterium termin realizacji. Nowa, prawidłowa treść:
2) kryterium termin realizacji

W tym kryterium zamawiający będzie oceniał kryterium termin realizacji zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. Punkty przyznaje się zgodnie z kluczem:

	l.p
	Termin realizacji
	Punkty (Pt) 

	1
	29 dni - 42 dni
	0

	2
	22 dni – 28 dni
	20

	3
	21 dni lub krócej
	40


W ramach kryterium Termin dostawy Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 punktów.

Oferta z terminem dłuższym niż 42 dni zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

2. pkt. 13. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert Nowa, prawidłowa treść::     
13.1.  Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w terminie do dnia  08.09.2020 roku, do godz. 11.00.

13.2.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.09.2020 roku o godz. 11.15.           
Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja SIWZ stanowią integralną część SIWZ i stają się wiążące dla Wykonawców przy opracowaniu oferty. Wykonawcy mogą składać oferty z wykorzystaniem pierwotnych załączników do SIWZ.
Podpisy komisji przetargowej: 

Jarosław Wawrzyniak     
……………………………… 

Ewa Górak              

………………………………

Marcin Cieszyński 

………………………………            Zatwierdził
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NIP: 839-25-59-082 REGON: 770979105

Podmiot wpisany jest do rejestru publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej przez Sad Rejonowy
w Gdansku XVI Wydziat Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem NKRS 0000018711
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