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ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)  nr ZP-M-261-18/21 – dostawa sprzętu medycznego
I. Wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 

	l.p.
	PYTANIE
	ODPOWIEDZ

	1
	Zadanie 17 pkt. 4: Czy Zamawiający dopuści wkładkę redukcyjną 7x 13,5 mm na probówki 7x 1,6-7 ml do systemów zamkniętych? Opisana z zamówieniu średnica wkładki jest zbyt mała, aby zmieściła się wymagana probówka.
	Tak, Zamawiający wymaga takiej wkładki.

	2
	Zadanie 4 – Zakup elektronicznej wagi kolumnowej z BMI i wzrostomierzem.

Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę wagi firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.
	Tak, Zamawiający zrezygnuje dla Zadania 4.

	3
	Zadanie 4 – Zakup elektronicznej wagi kolumnowej z BMI i wzrostomierzem.

Czy Zamawiający wymaga, aby waga w tym pakiecie posiadały świadectwo kompatybilności elektromagnetycznej? Taki dokument gwarantuje, że wagi mogą bezusterkowo pracować w pomieszczeniu, w którym działają inne urządzenia emitujące fale radiowe: np. telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe, inne urządzenia medyczne. Niektórzy producenci mają w swoich instrukcjach obsługi zapis „ UWAGA! Praca w pobliżu (w odległości do 2.8 m) telefonu komórkowego może powodować niestabilność pracy URZĄDZENIA” co w dzisiejszych czasach, kiedy każdy posiada w kieszeni telefon komórkowy wydaje się być trudne do wyegzekwowania, a telefon może spowodować uszkodzenie wagi lub problemy w uzyskaniem prawidłowego wyniku ważenia.
	Nie, Zamawiający nie wymaga.

	4
	Zadanie 4 – Zakup elektronicznej wagi kolumnowej z BMI i wzrostomierzem.

Czy Zamawiający wymagać będzie wagi wyposażonej we wzrostomierz mechaniczny (plastikowo-aluminiowy) o zakresie pomiarowym 60-210 cm i działce elementarnej 1 mm? Rozwiązanie dające możliwość zmierzenia zarówno małych dzieci jak i osoby dorosłe. Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.
	Nie zamawiając nie wymaga, lecz dopuszcza takie rozwiązanie.

	5
	Zadanie 4 – Zakup elektronicznej wagi kolumnowej z BMI i wzrostomierzem.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę z dokładnością odczytu: 100g w całym zakresie? Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	6
	Zadanie 4 – Zakup elektronicznej wagi kolumnowej z BMI i wzrostomierzem.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagi z dokładnością odczytu: 200g< 200kg >500g ?
	Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

	7
	Zadanie 4 – Zakup elektronicznej wagi kolumnowej z BMI i wzrostomierzem.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na interfejs w j. angielskim?
	Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

	8
	Zadanie 4 – Zakup elektronicznej wagi kolumnowej z BMI i wzrostomierzem.

Czy Zamawiający dopuści wagi bez opcji obracania wyświetlacza od strony pacjenta lub lekarza/pielęgniarki?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	9
	Zadanie 4 – Zakup elektronicznej wagi kolumnowej z BMI i wzrostomierzem.

Czy Zamawiający dopuści wagi bez wbudowanych kółek transportowych. Waga natomiast wyposażona jest w 4 regulowane podgumowane punkty podparcia wagi.
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	10
	Zadanie 8 – Zakup lamp diagnostycznych bezcieniowych oraz jednej lampy bakteriobójczej.
poz.1 i 2

Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę lamp firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.
	Tak, Zamawiający rezygnuje dla Zadania nr 8.

	11
	Zadanie 8 – Zakup lamp diagnostycznych bezcieniowych oraz jednej lampy bakteriobójczej.
poz.2 lampa bakteriobójcza

Czy Zamawiający wymagał będzie lampy z licznikiem czasu pracy?
	Tak, Zamawiający wymaga.

	12
	zapytanie dotyczące załącznika 2.16 do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat , który zamiast zapisu 45000 klatek może zapisać 2000 klatek , jednak w trybie prospektywnym może zapisać do 480 sekund w pamięć podręczną bez utraty jakości ?
	Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

	13
	zapytania dotyczące załącznika 2.16 do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat, którego częstotliwość odświeżania obrazu 2D wynosi 1493 obrazy na sekundę?
	Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

	14
	zapytania dotyczące załącznika 2.16 do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat o regulacji wielkości bramki dopplerowskiej w zakresie 0,7 – 21 mm?
	Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

	15
	zapytania dotyczące załącznika 2.16 do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat nie posiadający funkcji automatycznego ustawiania bramki Kolorowego Dopplera w naczyniu, z uwzględnieniem kierunku przepływu?
	Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

	16
	zapytania dotyczące załącznika 2.16 do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy o głowicę liniową, szerokopasmową o zakresie częstotliwości pracy 2,0 – 9,0 MHz , liczbie elementów : 128 i 35 mm pola obrazowania , 5 pasmami częstotliwości i możliwością zastosowania przystawki biopsyjnej?
	Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

	17
	zapytania dotyczące załącznika 2.16 do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości rozbudowy o dedykowaną funkcję oprogramowania do badania piersi w trybie B-Mode umożliwiającą analizę morfologiczną?
	Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

	18
	dot. Załącznik nr 2.13 do SWZ-  Czy zamawiający dopuści stolik o głębokości całkowitej 460mm?


	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	19
	dot. Załącznik nr 2.14 do SWZ- Czy Zamawiający dopuści stanowisko o wymiarach 695x640x950 mm (szerokośćxgłębokośćxwysokość), z siedziskiem o głębokości 500mm i podłokietnikami 125x500mm?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	20
	dot. załącznik nr 5 do SWZ- umowa

dot. §1 ust.2 lit. b) i c)  Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisu i usunięcie wymogu instalacji i  uruchomienia przedmiotu umowy  w zakresie pakietu nr 13 i 14.

Przedmiot zamówienia, wyspecyfikowany w w/w pakietach, dostarczany jest w formie złożonej, gotowej do użytku, w związku z czym nie wymaga montażu w siedzibie Zamawiającego, co bezpośrednio przekłada się na korzyść dla Zamawiającego w obecnie panującej sytuacji epidemicznej, gdyż ogranicza do minimum kontakty bezpośrednie personelu z osobami z zewnątrz.


	Tak, Zamawiający rezygnuje dla zadania 13 i 14.

	21
	dot. załącznik nr 5 do SWZ- umowa

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisów wzoru umowy dotyczących przeszkolenia personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji dostarczonego wyposażenia i sprzętu medycznego ponieważ zgodnie z oświadczeniem Producenta produkt określony w pakiecie 13 i 14 nie wymaga przeszkolenia przed użytkowaniem, gdyż wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi?  
	Tak, Zamawiający rezygnuje dla zadania 13 i 14.

	22
	dot. załącznik nr 5 do SWZ- umowa

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu umowy w zakresie zapewnienia przeglądów technicznych sprzętów w zakresie pakietu 13 i 14 ponieważ zgodnie z oświadczeniem producenta produkty te nie wymagają przeglądów.
	Tak, Zamawiający rezygnuje dla zadania 13 i 14.

	23
	Dotyczy Załącznika 2.1 do SWZ

Czy Zamawiający wymaga, w związku z brakiem określenia „tak” , żeby treść punktów nr 0, 9, 10 stanowiły minimalne, konieczne wartości graniczne czy są to parametry dodatkowe, dowolne do spełnienia?
	Dla pozycji 0, 9, 10 Zamawiający wprowadza wartość kolumny „Minimalne wymagane wartości graniczne” o treści „tak” więc wymaga aby stanowiły one minimalne, konieczne wartości graniczne.

	24
	Dotyczy Załącznika 2.8 do SWZ pozycja nr 2. Czy Zamawiający wymaga, żeby lampa bakteriobójcza przepływowa przejezdna posiadała licznik czasu pracy?
	Tak, Zamawiający wymaga.

	25
	Dotyczy Załącznika 2.8 do SWZ. Zamawiający w nazwie zadania zapisał „ JEDNEJ LAMPY BAKTERIOBÓJCZEJ”, natomiast w tabeli końcowej w ilości określił dwie. Proszę o wyjaśnienie.
	Zamawiający Wymaga 2 lamp bakteriobójczych.

	26
	Pytanie 4. Dotyczy Załącznika 2.9 do SWZ punkt nr 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na stojak na kroplówki z możliwością ustawiania i zablokowania wysokości od 150 cm do 250 cm?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	27
	Pytanie 5. Dotyczy Załącznika 2.11 do SWZ punkt nr 13 i 35. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie przystawki SPIRO w przeciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy, ponieważ jest to czas oczekiwania podany przez producenta aparatu?
	Zamawiający wymaga funkcjonalności wykonywania badań SPIRO przez aparat bez konieczności dostarczania przystawki.

	28
	Pytanie 6. Dotyczy Załącznika 2.16 do SWZ punkt nr 13.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie aparatu, w którym liczba obrazów pamięci dynamicznej dla CD i obrazu 2D wynosi minimum 2000 klatek, zamiast minimum 45000, przy czym w trybie prospektywnym umożliwia zapis do 480 sekund w pamięci podręcznej nie tracąc jakości?
	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

	29
	Pytanie 7. Dotyczy Załącznika 2.16 do SWZ punkt nr 25. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby częstotliwość odświeżania obrazu 2D w aparacie wynosiła 1493 obrazy na sekundę?
	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

	30
	Pytanie 8. Dotyczy Załącznika 2.16 do SWZ punkt nr 28. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) w aparacie mieściła się w zakresie od 0,7 do 21 mm ?
	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

	31
	Temat wiadomości:Pytanie 9. Dotyczy Załącznika 2.16 do SWZ punkt nr 34. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie aparatu, który nie posiada funkcji automatycznego ustawiania bramki Color Dopplera w naczyniu, z uwzględnieniem kierunku przepływu ?
	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

	32
	Temat wiadomości:Pytanie 10. Dotyczy Załącznika 2.16 do SWZ punkt nr 47. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie aparatu posiadającego możliwość rozbudowy o głowicę liniową o liczbie elementów 128 i polu skanowania 35 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów wymienionych w tym punkcie?
	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

	33
	Temat wiadomości:Pytanie 11. Dotyczy Załącznika 2.16 do SWZ punkt nr 51. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie aparatu bez wymienionej w punkcie 51 możliwości rozbudowy o dedykowaną funkcję oprogramowania do badania piersi w trybie B-Mode, umożliwiającą analizę morfologiczną z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych, możliwością klasyfikacji nowotworowej z skalą BI-RADS oraz szereg funkcjonalności m.in. do kilku proponowanych obrysów zmiany nowotworowej, uwidocznionych na panelu dotykowym oraz dedykowany raport z badania piersi- dostępne 2 metody klasyfikacji B-RADS 2003 oraz B-RADS 2013?
	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

	34
	ZADANIE  Nr 2 - dostawa autoklawu Dot. pkt. 9 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności komory wynoszącej 23 litry i mieszczącej na stojaku 4 tace sterylizacyjne ?
	Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

	35
	ZADANIE  Nr 2 - dostawa autoklawu Dot. pkt. 11 - Czy Zamawiający dopuści komorę o wymiarach 236/530 mm ?
	Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

	36
	ZADANIE  Nr 2 - dostawa autoklawu Dot. pkt. 12 - Czy Zamawiający dopuści max ciśnienie pracy 2,3 bar co odpowiada temp. 140st.C?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	37
	ZADANIE  Nr 2 - dostawa autoklawu Dot. pkt. 16 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy 2400 W?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	38
	ZADANIE  Nr 2 - dostawa autoklawu Dot. pkt. 17 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 55 kg  przy pełnych zbiornikach procesowych?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	39
	Zwracam się z pytaniem czy Zamawiający dopuści wirówkę bez trybu pracy ciągłej, spełniającą wszystkie pozostałe wymagane parametry?
	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.


II. Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ. Nowa, prawidłowa treść:
1. SWZ, XVI. Termin związania ofertą:
1. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. upływa w dniu 11.09.2021 r.
2. SWZ, XVIII. Sposób oraz termin składania ofert
3. Termin składania ofert: Oferta musi być złożona najpóźniej do dnia 14.06.2021 r. do godz. 08:00
3. SWZ, XIX.Termin otwarcia ofert
1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2021 r. o godz. 12:00.
4. Załącznik nr 2.4. do SWZ — zmiana z 02.06.2021
5. Załącznik nr 2.5. do SWZ — zmiana z 02.06.2021
6. Załącznik nr 2.6. do SWZ — zmiana z 02.06.2021s
7. Załącznik nr 2.7. do SWZ — zmiana z 02.06.2021
8. Załącznik nr 2.8. do SWZ — zmiana z 02.06.2021
9. Załącznik nr 2.11. do SWZ — zmiana z 02.06.2021
10. Załącznik nr 2.16. do SWZ — zmiana z 02.06.2021
III. Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla Wykonawców podczas przygotowywania oferty.
IV. Załączniki:

1. Załącznik nr 2.4. do SWZ — zmiana z 02.06.2021
2. Załącznik nr 2.5. do SWZ — zmiana z 02.06.2021
3. Załącznik nr 2.6. do SWZ — zmiana z 02.06.2021
4. Załącznik nr 2.7. do SWZ — zmiana z 02.06.2021
5. Załącznik nr 2.8. do SWZ — zmiana z 02.06.2021
6. Załącznik nr 2.11. do SWZ — zmiana z 02.06.2021
7. Załącznik nr 2.16. do SWZ — zmiana z 02.06.2021
Komisja Konkursowa:

Ewa Górak                     ……………………………      

Marcin Cieszyński         ……………………………                                                                               

Jarosław Wawrzyniak    ……………………………                                                                               
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