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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) nr ZP-M-261-28/21 – dostawa sprzętu medycznego II
I. Zamawiający zgodnie z art. 135 ust 6 ustawy Prawa zamówień publicznych przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

	l.p.
	PYTANIE
	ODPOWIEDZ

	1
	Zadanie nr 10. Czy Zamawiający dopuści Spirometr o parametrach podanych w opisie poniżej, posiadający 
parametry jak poniżej: 

Spirometr bezturbinowy PDD-301 umożliwia przeprowadzenia badań zgodnie z aktualnymi zaleceniami ATS ERS. Istotne informacje: - Jednoczasowo można przeprowadzić badanie 8 parametrów, - Pełne zarządzanie bazą danych, która może być zainstalowana na komputerze diagnosty lub 
zdalnie w celu pracy wielu komputerów z jedną bazą danych pacjentów. Możliwe łatwe 
podłączenie baz danych większości systemów informatycznych (występujących w 
szpitalnictwie HL7, GDT) do bazy danych spirometru. - Badanie Pre-Post, analiza trendów, ułatwienie badania dziecka: animacja zdmuchiwania 
dmuchawca, kiedy pacjent oddycha wystarczająco intensywnie. - Możliwość konfiguracji (personifikacji) wydruku wyników badania, filtracja drukowania danych. - Oprogramowanie w języku polskim, bezpłatne (zarówno program jak i jego aktualizacje). Zakres badań: Spirometria spoczynkowa: IVC, IRV, ERV, TV, SVC. Spirometria dynamiczna: FVC, FEV05, FEV1, FEV05/IVC, FEV05/FVC, FEV1/ IVC,FEV1/FVC, PEF, F25-75, F25, F50, F75, FET, MTT, FIVC, FIV05, FIV1, PIF, FIF25-75. Maksymalna wentylacja dowolna: MVV, MVVf. Czy zamawiający dopuści głowicę o parametrach: Przepływomierz: PINK-FLOW - symetryczna rurka Pitota. Zastosowany w zamian za szybko zużywalne turbiny wielorazowego użytku, lub drogie turbiny jednorazowego użytku do spirometru. - zakres pomiaru: + - 18 l/s - dokładność: + - 2% / 50 ml/s - martwa przestrzeń: 36 ml - opór: 60 Pa/l/s przy 15 l/s - dokładność pomiaru objętości: ±2 % lub ±50 ml - zakres pomiaru objętości: +/- 10 l - rozdzielczość pomiaru objętości: 10 ml - zasilanie i przepływ danych: USB 2.0 - możliwość wydruku badania na drukarce zewnętrznej - zestaw nie zawiera komputera.
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	2
	Zadanie nr 10. Czy zamawiający dopuści głowicę o parametrach:

Przepływomierz: PINK-FLOW - symetryczna rurka Pitota. Zastosowany w zamian za szybko zużywalne turbiny wielorazowego użytku, lub drogie turbiny jednorazowego użytku do spirometru.

- zakres pomiaru: + - 18 l/s

- dokładność: + - 2% / 50 ml/s

- martwa przestrzeń: 36 ml

- opór: 60 Pa/l/s przy 15 l/s

- dokładność pomiaru objętości: ±2 % lub ±50 ml

- zakres pomiaru objętości: +/- 10 l

- rozdzielczość pomiaru objętości: 10 ml

- zasilanie i przepływ danych: USB 2.0

- możliwość wydruku badania na drukarce zewnętrznej

- zestaw nie zawiera komputera.
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	3
	Zadanie nr 10. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu instalacji i szkolenia i dopuści wysyłkę spirometru firmą kurierską ? Sprzęt jest prosty w obsłudze, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.
	Zamawiający rezygnuje z wymogu instalacji i dopuści wysyłkę firmą kurierską. Zamawiający podtrzymuje wymóg przeprowadzenia szkolenia. Szkolenie może odbyć się w formie on-line.

	4
	Zadanie nr 2. Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne otoskop niemieckiej marki LUXAMED.

Otoskop zbudowany w oparciu o technologię LED-RING, światło jest generowane przez 6 źródeł światła znajdujących się na krawędzi części wziernikowej główki optycznej. Natężenie światła jest płynnie regulowane z zachowaniem pamięci ostatnich ustawień poprzez przytrzymanie włącznika narzędzia.

Zasilanie bateryjne - 2 baterie AAA (w zestawie) - wystarczają na ponad 7 godzin ciągłej pracy z pełnym natężeniem światła.

•
Jednolite, jasne oświetlenie z temperaturą koloru 4000K zapewniające odzwierciedlenie rzeczywistych kolorów (wartość CRI 90).

•
Natężenie światła: 10.000 Lux.

•
Żywotność diód: 100.000h ciągłej pracy.

•
Powiększenie: 3-krotne. Obrotowa lupka.

•
Otoskop Auris LED w wersji bateryjnej pracuje w standardzie napięcia bateryjnego. 

Wzierniki otoskopu Auris LED marki Luxamed są kompatybilne z wziernikami do 

otoskopów w tanim i popularnym standardzie: Heine, KaWe, Riester.

•
W zestawie opakowanie (tuba) 20 wzierników jednorazowych w rozmiarach - 2,5 mm(10 szt.) i 4,0 mm (10 szt.)
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	5
	dotyczy zadania nr 2 – Dostawa otoskopu. W opisie przedmiotu zamówienia, pkt. 2 Zamawiający wymaga, aby otoskop posiadał źródło światła typu LED, zasilane ze źródła 3,7V, o temperaturze koloru 5500 K. Czy Zamawiający dopuści otoskop ze źródłem światła LED zasilanego przez typowe dla baterii nie akumulatorowych napięcie źródła prądu 2,5V, którego jasność wynosi 8.500 lux, a temperatura koloru 4000 K?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	6
	dotyczy zadania nr 2 – Dostawa otoskopu. W opisie przedmiotu zamówienia, pkt. 3 oraz 6 Zamawiający wymaga, aby otoskop był wyposażony w lupkę o powiększeniu 3x. Czy Zamawiający dopuści otoskop wyposażony w odchylaną lupę o powiększeniu 3,5x?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	7
	Zadanie nr. 4. Ad. 7. Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z dokładnością pomiar pulsu ±3 bpm?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	8
	Zadanie nr. 4. Ad. 10. Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr zasilany bateriami 3 x AA 1.5V?


	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	9
	Zadanie nr. 4. Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr o wymiarach 55(szer.)x120(wys.)x30(głęb.)mm?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	10
	Pytanie dot. zadania 1:
Czy Zamawiający dopuści chłodziarko-zamrażarkę o wymiarach zewnętrznych (SxGxW) 601x618x2003 mm?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	11
	Pytanie dot. zadania 1:
Czy Zamawiający dopuści chłodziarko-zamrażarkę o wymiarach wewnętrznych (SxGxW) chłodziarki 440x441x1105 mm i zamrażarki 433x433x597 mm?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	12
	Pytanie dot. zadania 1: Czy Zamawiający dopuści chłodziarko-zamrażarkę z dynamicznym systemem chłodzenia w chłodziarce i statycznym w zamrażarce?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	13
	Pytanie dot. zadania 1: Czy Zamawiający dopuści chłodziarko-zamrażarkę z automatycznym rozmrażaniem w chłodziarce i ręcznym w zamrażarce?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	14
	Pytanie dot. zadania 1: Czy Zamawiający dopuści chłodziarko-zamrażarkę z 5 rusztami powlekanymi tworzywem sztucznym?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	15
	Pytanie do wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy chłodziarko-zamrażarki z 7 do 14 dni?
	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

	16
	Pytanie do wzoru umowy: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu instalacji, uruchomienia i przeszkolenia z obsługi chłodziarko-zamrażarki? Do urządzenia dołączona jest instrukcja w języku polskim.
	Tak, Zamawiający odstępuje.

	17
	Dotyczy pakietu nr 11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy produktów z powyższego pakietu do 7 tygodni od dnia złożenia zamówienia? Obecna sytuacja epidemiczna, oraz fakt, że magazyny producenta oferowanych produktów znajdują się w zagranicą, może skutkować opóźnieniami w dostawie będącymi skutkiem wzmożonego zapotrzebowania na produkty laboratoryjne.
	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

	18
	Dotyczy Załącznika 2.1 do SWZ

Proszę o doprecyzowanie czy wymagania zawarte w punktach 6, 7 i 8, tj. system chłodzenia, metoda odszraniania i maksymalne obciążenie dotyczą chłodziarki, zamrażarki czy obu elementów urządzenia ?
	Zamawiający dopuszcza chłodziarko-zamrażarkę z dynamicznym systemem chłodzenia w chłodziarce i statycznym w zamrażarce. Zamawiający dopuszcza chłodziarko-zamrażarkę z automatycznym rozmrażaniem w chłodziarce i ręcznym w zamrażarce. 

	19
	Dotyczy Załącznika 2.2 do SWZ punkt 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wzierniki uszne jednorazowego użytku w zestawie?

Wyjaśnienie : producent określa czas dostawy wzierników usznych wielorazowego użytku na 5-6 tygodni od zamówienia.
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	20
	Dotyczy punktu VI SWZ Czy, w przypadku braku zgody na zapytanie nr 2, Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu wykonania zadania nr 2 do 42 dni od dnia podpisania umowy?
	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

	21
	Dotyczy Załącznika 2.5 do SWZ punkt 10

Czy Zamawiający wymaga, aby regulacja kątowa podłokietników była od 20 czy -20 stopni do 60 ?
	Zamawiający wymaga aby regulacja kątowa podłokietników była od -20 stopni do 60 stopni.

	22
	Dotyczy punktu VI SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu wykonania zadania nr 5 do 21 dni od dnia podpisania umowy?
	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

	23
	Dotyczy punktu VI SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu wykonania zadania nr 9 do 30 dni od dnia podpisania umowy?


	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

	24
	Dotyczy zadania 4

Na rynku jest szeroka gama pulsoksymetrów, które nie nadają się do pracy w środowisku szpitalnym, nie posiadają wymaganych certyfikatów oraz nie zawsze pokazują prawidłowe parametry, które mogą przyczynić się do pogorszenia stanu pacjenta bądź błędnej interpretacji wyników przez personel medyczny. Czy ze względu na to, że pulsoksymetr ma pracować w środowisku szpitalnym a co z tym się wiąże powinien w sposób bezpieczny, precyzyjny i rzetelny mierzyć saturację oraz tętno Zamawiający wymaga urządzeń w technologii Masimo SET? Technologia Masimo SET stanowi  tzw. „złoty standard” pomiarów pulsoksymetrycznych – pozwala na pomiar saturacji u pacjentów pomimo ruchu oraz w warunkach niskiej perfuzji, z eliminacją artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żylnej
	Nie, Zamawiający nie wymaga.

	25
	Dotyczy zadania 4. Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr o wymiarach 15,8 cm × 7,6 cm × 3,6 cm, zakresie saturacji 1-100%, zakresie pulsu 25-240 bpm, zasilany 4 bateriami AA, który posiada krzywą pletyzmograficzną w postaci słupka barycznego? Oferowany przez nas pulsoksymetr posiada dodatkową funkcję FastSAT, która umożliwia śledzenie w sposób ciągły nawet bardzo gwałtownych zmian w saturacji pacjenta
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	26
	Załącznik nr 2.9 do SWZ ad pkt 4,9

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w baterię Li/MnO2 pozwalającą na ok. 400 defibrylacji lub 5 lat przechowywania w trybie gotowości? Parametr jedynie nieznacznie różni się od wymaganego a różnica nie będzie miała wpływu na funkcjonalność
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	27
	Załącznik nr 2.9 do SWZ

ad pkt 5

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w wskaźnik poziomu naładowania baterii widoczny na ekranie urządzenia?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	28
	Zadanie nr 5 - dostawa fotela zabiegowego  - 1 sztuka. Czy w rozumieniu pkt 6 Zamawiający dopuści fotel zabiegowy o wymiarach: 

●
całkowita długość fotela: 1960 mm?

●
całkowita szerokość fotela: 750 mm?

●
szerokość siedziska: 510 mm?

●
wysokość siedziska 640mm?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	29
	Zadanie nr 5 - dostawa fotela zabiegowego  - 1 sztuka. Czy w rozumieniu pkt 11 Zamawiający dopuści fotel zabiegowy bez blatu bocznego?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	30
	Zadanie nr 5 - dostawa fotela zabiegowego  - 1 sztuka. Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 28 dni od daty podpisania umowy?
	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.


II. Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla Wykonawców podczas przygotowywania oferty.
Komisja Przetargowa:

Jarosław Wawrzyniak  ……………………………                                                                               

Ewa Górak                   ……………………………                                                                               

Marcin Cieszyński        ……………………………                 
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NIP: 839-25-59-082 REGON: 770979105

Podmiot wpisany jest do rejestru publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej przez Sad Rejonowy
w Gdansku XVI Wydziat Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem NKRS 0000018711
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