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Załącznik nr 2.1 do SWZ
znak sprawy: ZP-M-261-40/21 – zmiana z 15.12.2021 

OPIS PRZEMDIOTU ZAMÓWIENIA

I. Zadanie 1 -  Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli oraz innych materiałów zużywalnych do wykonania badań immunochemicznych do analizatorów wraz  z dzierżawą urządzeń oraz dostawa testów paskowych do wykonania analiz moczu wraz z dzierżawą urządzeń.

1. Dział 1 – Immunochemia

Dostawa odczynników, kontroli, płynów systemowych i części zużywalnych wraz z dzierżawą 2  analizatorów do wykonania  około 125000 badań immunochemicznych przez okres 36 m-cy.
Producent: ………………………
Urządzenie typ: …………………
PARAMETRY  WYMAGANE  DLA GŁÓWNEGO I ZASTĘPCZEGO ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO

	Lp.
	Parametry wymagane
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane

	1.
	Analizatory w pełni automatyczne, pracujące w trybie „random access system”.  Rok produkcji dla analizatora głównego – nowy nie starszy niż 2021 i pomocniczego nie starszy niż 2016r.
	TAK
	

	2.
	Analizatory wyposażone w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS o czasie podtrzymania pracy minimum 30 minut.
	TAK
	

	3.
	Analizatory posiadające takie same parametry techniczne i wyprodukowane przez jednego producenta.
	TAK
	

	4.
	Metoda badań: elektrochemiluminescencja
	TAK
	

	5.
	Minimalna wydajność aparatu min. 80 oznaczeń / godzinę 
	TAK
	

	6.
	Automatyczne monitorowanie stanu odczynników oraz zużycia odczynników i materiałów zużywalnych.
	TAK
	

	7.
	Detekcja skrzepów i mikroskrzepów w materiale badanym oraz pęcherzyków powietrza w próbkach badanych i odczynnikach
	TAK
	

	8.
	Możliwość analizy materiału w probówkach pierwotnych oraz naczynkach wtórnych i pediatrycznych, z możliwością ciągłego dostawiania w trakcie pracy.
	TAK
	

	9.
	 Z ofertą dostarczone zostaną karty charakterystyk dla odczynników , kontroli, kalibratorów , płynów systemowych oraz sposób postępowania z ze zużytymi opakowaniami , odpadami  suchymi i płynnymi powstającymi podczas pracy analizatora.
	TAK
	

	10.
	Chłodzenie odczynników na pokładzie aparatu zgodnie z rekomendacjami producenta
	TAK
	

	11.
	Eliminacja efektu przenoszenia „carry-over” do poziomu nieistotnego klinicznie przez zastosowanie końcówek jednorazowych bądź innej technologii (oferent załączy informacje o zastosowanej technologii).
	TAK
	

	13..
	Program wewnętrznej kontroli jakości jako integralna część zestawu.
	TAK
	

	15.
	Praca w laboratoryjnym systemie komputerowym, komunikacja dwukierunkowa.  Koszt włączenia aparatów do LSI po stronie Oferenta.
	TAK
	

	16.
	Gotowość do pracy – 24 godz./dobę
	TAK
	

	18.
	Barkodowe identyfikowanie odczynników i wszystkich rodzajów próbek (wewnętrzne czytniki kodów paskowych).
	TAK
	

	19.
	Możliwość wykonania badań z próbek pierwotnych, próbek wtórnych i mikrometod pediatrycznych.
	TAK
	

	20.
	Kontrola jakości wszystkich parametrów w oparciu o co najmniej 2 różne poziomy materiałów kontrolnych – prawidłowy i patologiczny.
	TAK
	

	21.
	Wbudowany program kontroli jakości, możliwość graficznego przedstawiania rezultatów kontroli, możliwość zastosowania reguł Westgarda, kontrola w czasie rzeczywistym, opracowania statystyczne kontroli
	TAK
	

	22.
	Drukarka jako niezbędne wyposażenie analizatorów.
	TAK
	

	23.
	Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim.
	TAK
	

	24..
	Instalacja, uruchomienie analizatorów i szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu, konserwacji oraz interpretacji wyników (czułość i swoistość i swoistość testów, interferencje, zakres wartości referencyjnych)  przeprowadzone na  koszt Oferenta.
	TAK
	

	25.
	Oferent zapewni użytkownikowi udział w zewnętrznym programie oceny jakości całego oferowanego panelu badań.
	TAK
	

	26.
	Automatyczne rozcieńczanie badanych próbek i rerun.
	TAK
	

	27.
	Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy. Wszystkie koszty związane z naprawami przeglądami technicznymi na koszt Oferenta.
	TAK
	

	28.
	Czas reakcji serwisu – max. 60 min. od chwili zgłoszenia. 
	TAK
	

	29.
	Czas przystąpienia do naprawy – do 24 godz. od chwili zgłoszenia.
	TAK
	

	30.
	Oferent dostarczy bezpłatnie aktualizację oprogramowanie i dokumentacji w okresie eksploatacji wyrobu. 
	TAK
	

	31.
	W przypadku, gdy oferowany analizator nie będzie wolnostojący- oferent dostarczy stół
	TAK
	

	32.
	Zapewnienie w okresie dzierżawy analizatora pełnego bezpłatnego serwisu. Zapewnienie przeglądów, kalibracji i walidacji urządzenia (z materiałami i częściami serwisowymi) na koszt oferenta. Zapewnienie 100 % sprawności urządzenia
	TAK
	



2. Dział 2 – Analiza moczu

Dostawa testów paskowych niezbędnych do wykonania ok. 60 000 analiz moczu   wraz z dzierżawą dwóch półautomatycznych urządzeń do analizy moczu przez okres 36 miesięcy 

Producent: ………………………
Urządzenie typ: …………………
Analizator do oznaczeń parametrów fizykochemicznych moczu - parametry wymagane, warunki serwisu i szkoleń. 
	Lp.
	Parametry wymagane

	Parametry wymagane
	Parametry oferowane

	Analizator:
	TAK
	

	1
	Półautomatyczne urządzenie do analizy moczu in vitro główne – nowe nie starszy niż 2021,   pomocnicze – nie starszy niż 2018
	TAK
	

	2
	Analizator przystosowany do pracy ciągłej, przez 24 godziny/ dobę 
	TAK
	

	3
	Zasada pomiaru: fotometria odbiciowa przy wykorzystaniu 3 długości fal (470, 555 i 620 nm)
	TAK
	

	4
	Wydajność: do 600 oznaczeń/ godz.
	TAK
	

	5
	Ciekłokrystaliczny ekran dotykowy ( min. 5,7 cala)
	TAK
	

	6
	Kompensacja własnego zabarwienia moczu
	TAK
	

	7
	Automatyczna korekta SG próbek moczu o odczynie silnie zasadowym
	TAK
	

	8
	Możliwość wydruku w wybranych jednostkach ( konwencjonalne, SI, arbitralne) 
	TAK
	

	9
	Wydruki wyników zawierają wszystkie oznaczane parametry wraz   z zakresem wartości prawidłowych. Wyniki poza zakresem są flagowane. 
	TAK
	

	10
	Oznaczenie w oparciu o 10-cio parametrowy pasek, w którym pola testowe mocowane są bez użycia kleju, przy pomocy nylonowej siatki uniemożliwiającej odklejanie się pól.
	TAK
	

	11
	Eliminacja wpływu kwasu askorbinowego na wyniki glukozy ( jodek sodu)
	TAK
	

	12
	Codzienna autokalibracja paskiem zamontowanym w urządzeniu oraz możliwość kalibracji zewnętrznym paskiem kalibracyjnym
	TAK
	

	15
	Analizator wyposażony w zewnętrzny skaner kodów kreskowych 
	TAK
	

	16
	Czułość pola glukozy 30-50 mg/dl
	TAK
	

	17
	Pamięć minimum 1 000 wyników pacjentów i 300 wyników kontroli
	TAK
	

	18
	Możliwość ciągłego podawania próbek bez przerywania pracy analizatora
	TAK
	

	19
	Automatycznie generowany komunikat o zapełnieniu pojemnika na odpady
	TAK
	

	20
	Wbudowana drukarka do drukowania wyników
	
	

	22
	Dwukierunkowa komunikacja LSI, wpięcie aparatu do systemu po stronie oferenta
	TAK
	

	23
	System operacyjny LINUX
	TAK
	

	24
	Analizator musi posiadać znak CE
	
	

	25
	Podłączenie do istniejącej sieci laboratoryjnej po stronie Oferenta
	TAK
	

	26.
	Dostarczenie i instalacja drukarki kodów kreskowych
	TAK
	

	27.
	Zapewnienie w okresie dzierżawy analizatora pełnego bezpłatnego serwisu. Zapewnienie przeglądów, kalibracji i walidacji urządzenia (z materiałami i częściami serwisowymi) na koszt oferenta. Zapewnienie 100 % sprawności urządzenia.
	TAK
	

	Serwis:
	TAK
	

	1
	Pełna obsługa serwisowa na oferowany do dzierżawy analizator, obejmująca utrzymanie aparatu w 100% sprawności i gotowości do bieżącej pracy. Obsługa serwisowa obejmuje koszty wszystkich napraw, przeglądów, kalibracji i walidacji oraz wymianę wszystkich elementów serwisowych
	TAK
	

	2
	Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie dzierżawy
	TAK
	

	3
	W okresie dzierżawy wymagane przez producenta przeglądy okresowe (minimum 1 raz w roku lub częstsze jeśli takie są zalecenia producenta) wraz z kosztami wymienianych części zamiennych, pakietów naprawczych i innych elementów zużywalnych. Cały zakres opisanej opieki serwisowej stanowi koszt Wykonawcy w ramach złożonej oferty cenowej.
	TAK
	

	4
	Reakcja serwisu w okresie dzierżawy 24 godziny od zgłoszenia.
	TAK
	

	5
	Działania naprawcze podejmowane będą niezwłocznie bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych.
	TAK
	




II. Zadanie 2 - Dostawa odczynników niezbędnych do wykonania oznaczeń parametrów koagulogicznych, morfologii i biochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów.

1. Dział 1 - Koagulologia

Dostawa odczynników niezbędnych do wykonania ok. 27824 oznaczeń parametrów koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora przez okres 36 m-cy.

Producent: …………………., Urządzenie typ: ……………
	Lp.
	PARAMETRY GRANICZNE AUTOMATYCZNYCH ANALIZATORÓW KOAGULOLOGICZNYCH
	PARAMETRY WYMAGANE
	PARAMETRY OFEROWANE

	1.
	Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2021, wyklucza się  egzemplarze demonstracyjne i testowe.
	TAK
	

	2.
	Wykonawca jest producentem odczynników i analizatora
	TAK
	

	3.
	Analizator w pełni automatyczny , możliwość oznaczeń metodami: krzepnięciową, choromogenną, immunologiczną
	TAK
	

	4.
	Wydajność analizatora min. 140 PT/h
	TAK
	

	5.
	Podajnik na próbki - min. 60
	TAK
	

	6.
	Możliwość pomiaru próbek pierwotnych i wtórnych
	TAK
	

	7.
	Pozycje STAT – min. 5
	TAK
	

	8.
	Możliwość zmiany statusu próbki ze standardowego na STAT
	TAK
	

	9.
	Automatyczny Rerun i Reflex test 
	TAK
	

	10.
	Mieszanie roztworów reakcyjnych za pomocą za pomocą ramienia do przenoszenia kuwet – brak mieszadła w kuwecie pomiarowej.
	TAK
	

	11.
	Kuwety pojedyncze
	TAK
	

	12.
	Ilość dostępnych kuwet pomiarowych na pokładzie analizatora – min. 600.
	TAK
	

	13.
	Pozycje chłodzone na odczynniki.
	TAK
	

	14.
	Podwójny system skanowania kodów – dwa czytniki.
	TAK
	

	15.
	Możliwość wprowadzania za pomocą czytnika kodów kreskowych danych dotyczących odczynników, kontroli czy też danych kalibracyjnych (dla PT, APTT, Fibrynogen, D-Dimer)
	TAK
	

	16.
	Wewnętrzny program kontroli jakości z wykresami Levy – Jennings’a.
	TAK
	

	17.
	Inteligentne zarządzanie odczynnikami na pokładzie analizatora: numer serii, objętość, kontrola trwałości odczynnika 
	TAK
	

	18.
	Możliwość samodzielnego programowania sposobu oznaczeń pojedyncze lub w dubletach
	TAK
	

	19.
	Automatyczna powtórzenie pomiaru po przekroczeniu liniowości metody
	TAK
	

	20.
	Możliwość automatycznego powtórzenia pomiaru przy wynikach poza zakresem referencyjnym
	TAK
	

	21.
	Moduł VPN – możliwość zdalnej komunikacji analizatora z serwisem
	TAK
	

	22.
	Odczynniki, materiały kontrolne, płyny myjące pochodzą od jednego producenta
	TAK
	

	23.
	Oprogramowanie w języku polskim
	TAK
	

	24
	Dwukierunkowa transmisja danych. Podłączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego na koszt oferenta.
	TAK
	

	25.
	Czas reakcji serwisu – do 60 min. od chwili zgłoszenia.
	TAK
	

	26.
	Czas przystąpienia do naprawy – do 24 godz. od chwili zgłoszenia.
	TAK
	

	27.
	Działania naprawcze będą podejmowane niezwłocznie, bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych.
	TAK
	

	28.
	Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników (czułość i swoistość testów, interferencje, zakres wartości referencyjnych) na koszt oferenta.
	TAK
	

	29.
	Oferent zapewni bezpłatną aktualizację oprogramowania i dokumentacji w czasie trwania eksploatacji wyrobu 
	TAK
	

	30.
	Zapewnienie w okresie dzierżawy analizatora pełnego bezpłatnego serwisu. Zapewnienie przeglądów, kalibracji i walidacji urządzenia (z materiałami i częściami serwisowymi) na koszt oferenta. Zapewnienie 100 % sprawności urządzenia
	TAK
	



2. Dział 2 - Morfologia  

Dostawa odczynników do wykonania ok. 100000 oznaczeń morfologii  wraz z dzierżawą dwóch  automatycznych analizatorów hematologicznych 5 DIFF jeden z analizatorów  rozdzielający krwinki białe na 6 subpopulacji przez okres dostawy 36 m-cy. 

Analizator podstawowy 5 diff; Typ: ……….		Producent:……………

Analizator wspomagający 5 diff; Typ:………		Producent:……...........

	Lp.
	PARAMETRY GRANICZNE AUTOMATYCZNEGO  ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO PODSTAWOWEGO I POMOCNICZEGO
	PARAMETRY WYMAGANE
	PARAMETRY OFEROWANE

	1. 
	Wieloparametrowy analizator hematologiczny, podstawowy rok produkcji nie wcześniej niż 2017, analizator pomocniczy nie starszy niż 2013
	TAK
	

	2. 
	Wydajność minimum 80 ozn./godz.
	TAK
	

	3. 
	Analizator minimum 24-parametrowy różnicujący leukocyty na 5 populacji: neutrocyty,  eozynocyty,  bazocyty, monocyty i limfocyty wyrażone w liczbach bezwzględnych i względnych.
	TAK
	

	4. 
	Rozdział WBC w oparciu o metodę cytometrii przepływowej oraz  pomiar absorbancji  światła przechodzącego
( optyczny)
	TAK
	

	5. 
	Na wyniku muszą być wyodrębnione atypowe limfocyty (w wartościach # i %) oraz młode formy leukocytów (w wartościach # i %)
	TAK
	

	6. 
	Możliwość wyboru pracy  oddzielnie w trybie  CBC,  CBC+DIFF .
	TAK
	

	7. 
	Objętość próbki w trybie CBC+DIFF nie większa niż 65μl krwi.
	TAK
	

	8. 
	 Zakres liniowości pomiaru WBC od 0 do 360x103/ μl w trybie CDR
	TAK
	

	9. 
	 Zakres liniowości pomiaru RBC od 0 do 8x106/ μl.
	TAK
	

	10. 
	 Zakres liniowości pomiaru Hb od 0 do 24 g/dl.
	TAK
	

	11. 
	 Zakres liniowości pomiaru PLT od 0 do 3800 x103/ μl w trybie CDR
	TAK
	

	12. 
	Możliwość  wykonywania automatycznego rozcieńczenia próbki oraz  powtórek  w oparciu o zdefiniowane  reguły decyzyjne.
	TAK
	

	13. 
	Wydruki wyników zawierają wszystkie oznaczane parametry wraz   z zakresem wartości prawidłowych. Wyniki patologiczne są flagowane i opatrzone komentarzem opisującym typowe patologie.
	TAK
	

	14. 
	Możliwość zdefiniowania wartości referencyjnych  w zależności od płci, a dla dzieci również w zależności od wieku.
	TAK
	

	15. 
	16. Możliwość wykonywania badań z otwartego jak i zamkniętego systemu pobierania krwi w trybie pracy:
17. 1. manualnym
18. 2. automatycznym z wykorzystaniem podajnika na co najmniej 100 probówek
	TAK
	

	19. 
	Archiwizacja danych z możliwością przeglądania bazy wyników  w oparciu o PESEL, datę urodzenia lub nazwisko i imię pacjenta.
	TAK
	

	20. 
	Minimalna pamięć wewnętrzna na 10000 wyników badań wraz   z grafiką.
	TAK
	

	21. 
	Polska wersja oprogramowania
	TAK
	

	22. 
	Precyzyjna weryfikacja próbki pacjenta z wykorzystaniem funkcji delta check, definiowane kryteria automatycznego  zatwierdzania wyników z możliwością ich edycji w celu dokonania korekty parametrów  wyliczanych  .
	TAK
	

	23. 
	Wewnętrzny  oraz zewnętrzny czytnik kodów kreskowych .
	TAK
	

	24. 
	Ilość odczynników roboczych potrzebnych do wykonania pełnego badania w trybie DIFF nie większa niż 5. Wszystkie odczynniki bezcyjankowe.
	TAK
	

	25. 
	Okres stabilności każdego odczynnika po otwarciu nie krótszy niż 1 miesiąc.
	TAK
	

	26. 
	Wszystkie oferowane odczynniki a także materiały kontrolne od jednego producenta.  Dostarczone odczynniki są automatycznie rozpoznawane przez analizator, w pojemnikach przeznaczonych do bezpośredniego wykorzystania przez analizator.
	Tak
	

	27. 
	Międzylaboratoryjny  program kontroli jakości badań z graficzną prezentacją i statystyczną oceną wyników.
	Tak
	

	28. 
	Możliwość współpracy z dowolną laboratoryjną siecią komputerową – dwukierunkowy interfejs (na życzenie Wykonawca udostępni parametry interfejsu) (analizatory 5 diff), koszt właczenia do sieci i obsługi LSI po stronie oferenta
	
	

	29. 
	Łatwe i szybkie przygotowanie do pracy ( gotowy do pracy 24 godz./dobę) w trybie pracy dziennej i dyżurowej.
	Tak
	

	30. 
	Brak zaworu ceramicznego oraz  zewnętrznego kompresora
	Tak
	

	31. 
	Zintegrowany z modułem analizatora komputer wewnętrzny oraz  dotykowy ekran ciekłokrystaliczny.
	Tak
	

	32. 
	Możliwość  oznaczania  w wartościach względnych i bezwzględnych atypowych limfocytów , wartości raportowane na wyniku pacjenta
	Tak
	

	33. 
	Ekonomiczna w użytkowaniu laserowa drukarka zewnętrzna do drukowania wyników.
	Tak
	

	34. 
	System podtrzymywania napięcia UPS przez okres minimum 30 minut.
	Tak
	

	35. 
	Podłączenie do laboratoryjnej sieci informatycznej z dwukierunkową komunikacją. Koszt obsługi LSI po stronie oferenta
	Tak
	

	36. 
	Posiada znak zgodności CE
	Tak
	

	37. 
	 Instrukcja obsługi w języku polskim
	Tak
	

	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
	
	

	38. 
	Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy -uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych, a także inne nie wymienione koszty, z wyjątkiem wyspecyfikowanych w ofercie części zużywalnych. Zapewnienie w okresie dzierżawy analizatora pełnego bezpłatnego serwisu. Zapewnienie przeglądów, kalibracji i walidacji urządzenia (z materiałami i częściami serwisowymi) na koszt oferenta. Zapewnienie 100 % sprawności urządzenia.
	TAK
	

	39. 
	Czas reakcji serwisu - do 60 min. od chwili zgłoszenia.
	TAK
	

	40. 
	Czas przystąpienia do naprawy - do. 24 godz. od chwili zgłoszenia.
	TAK
	

	41. 
	Dostępność serwisu - ciągła, przez cały czas trwania umowy -możliwość zgłaszania awarii przez 24 godz. / dobę, 5 dni w tygodniu 
	TAK
	

	42. 
	Działania naprawcze będą podejmowane niezwłocznie, bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych.
	TAK
	

	43. 
	Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników (czułość i swoistość testów, interferencje, zakres wartości referencyjnych) na koszt oferenta.
	TAK
	

	44. 
	Oferent zapewni bezpłatna aktualizację oprogramowania i dokumentacji  w okresie eksploatacji wyrobu
	TAK
	



3. Dział 3 - Biochemia

Dostawa odczynników, kontroli, płynów systemowych i części zużywalnych wraz z dzierżawą 2  analizatorów do wykonania  około 594500 badań biochemicznych przez okres 36 m-cy.

Producent: ………………………
Urządzenie typ: …………………
PARAMETRY  BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE  DLA GŁÓWNEGO I ZASTĘPCZEGO ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO.

	Lp.
	Parametry wymagane
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane

	1.
	Analizator(y) typu bench top w pełni automatyczne, pracujące w trybie „pacjent po pacjencie” rok produkcji dla analizatora głównego – nowy nie starszy niż 2021 i pomocniczego nie starszy niż 2018
	TAK
	

	2.
	Praktyczna wydajność analizatora nie mniejsza niż 300 testów fotometrycznych na godzinę
	TAK
	

	3.
	Praktyczna wydajność testów ISE – nie mniej niż 160 testów na godzinę, oba analizatory wyposażone w moduł ISE 
	TAK
	

	4.
	Analizator wyposażony w zewnętrzną drukarkę, zewnętrzny UPS.
	TAK
	

	5.
	Metody pomiaru: 
fotometryczne  monochromatyczne i bichromatyczne; punktu końcowego i kinetyczne;  ISE – Na ,K, Cl
	TAK
	

	6.
	Odczynniki płynne, nie wymagające rekonstytucji, dostarczane w firmowych opakowaniach, z kodem kreskowym, gotowe do użycia po wstawieniu do analizatora 
	TAK
	

	7.
	Odczynniki, materiały kontrolne i kalibratory pochodzące od tego samego producenta co producent aparatu
	TAK
	

	8.
	Zakres pomiarowy fotometru od 340 nm do max 700 nm, minimum 14 filtrów.
	TAK
	

	9.
	Igła próbkowa posiada detektor skrzepu, kolizji oraz poziomu płynów
	TAK
	

	10.
	Automatyczna detekcja mikroskrzepów w próbce badanej – jednoznaczny opis wskazujący na jego obecność.
	TAK
	

	11.
	Objętość martwa próbki pediatrycznej nie więcej niż 100 µl.
	TAK
	

	12.
	Możliwości analityczne: –enzymy, substraty, ISE, białka specyficzne
	TAK
	

	13.
	Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku, podajnik na min. 400 kuwet 
	TAK
	

	14.
	Automatyczne (minimum 10 x) wstępne rozcieńczanie próbek badanych oraz rozcieńczanie po przekroczeniu liniowości metody.
	TAK
	

	15.
	Analizator pracujący z wodą destylowaną, bez stacji uzdatniania wody, zużywający nie więcej niż 2 l na godzinę pracy analizatora.
	TAK
	

	16.
	Minimum 50 miejsc na odczynniki (dwuskładnikowe), w tym  min. 40 chłodzonych.
	TAK
	

	17.
	Analizator dwuigłowy oraz mieszadło mechaniczne.
	TAK
	

	18.
	Minimum 60 miejsc na próbki.
	TAK
	

	19.
	Priorytetowe oznaczenie próbek „cito”
	TAK
	

	20.
	Format wydruku wyniku A4.
	TAK
	

	21.
	Możliwość dokładania nowych próbek bez konieczności przerywania analiz. 
	TAK
	

	22.
	Chłodzone miejsca dla odczynników, kalibratorów i kontroli, które należy przechowywać w temp. lodówki 2-8° C, możliwość pozostawienie ich na pokładzie analizatora.
	TAK
	

	23.
	Możliwość wydruku dziennych raportów wyników.
	TAK
	

	24
	Wbudowany czytnik kodów kreskowych identyfikujący odczynniki, kalibratory, kontrole i próbki.
	TAK
	

	25
	Możliwość drukowania okresowych zestawień statystycznych wyników według zlecającego lekarza czy oddziału. 
	
	

	26
	Program kontroli jakości wyników jako część oprogramowania analizatora – możliwość wydruku okresowych raportów kontroli jakości z danymi graficznymi (krzywa Levey-Jeninga i liczbowych).
	TAK
	

	27
	Oprogramowanie i menu w języku polskim.
	TAK
	

	28
	Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim
	TAK
	

	29
	Oferowany aparat wraz z wyposażeniem oznakowany znakiem CE
	TAK
	

	30
	Dwukierunkowa transmisja danych – możliwość bezpośredniego włączenia w LIS.
	TAK
	

	31
	Możliwość tworzenia profili badań.
	TAK
	

	32
	Możliwość tworzenia funkcji kalkulacji dla testów np. obliczenia LDL i % HDL, GFR 
	TAK
	

	33
	Automatyczna i manualna akceptacja wyników testów, kalibracji i kontroli.
	TAK
	

	34
	Możliwość sortowania wyników kontroli jakości według rodzaju materiału kontrolnego i rodzajów testów.
	TAK
	

	35
	Możliwość wykonywania badań po wyjściu z funkcji „stand by” w ciągu 3 minut.
	TAK
	

	36
	Możliwość wykorzystania w analizatorze własnych aplikacji odczynnikowych - minimum 5.
	TAK
	

	37
	Możliwość instalacji modemu serwisowego.
	TAK
	

	38
	Analizator posiadający wbudowany komputer – jednostka sterująco-walidująca oraz wbudowany kolorowy ekran dotykowy min. 12 cali
	TAK
	

	39
	Zdolność serwisową oferent potwierdzi certyfikatami od producenta na proponowany model analizatora z ostatniego roku /2020-2021/
	
	

	40.
	Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy. Wszystkie koszty związane z naprawami i okresowymi przeglądami technicznymi na koszt oferenta.
	TAK
	

	41.
	Czas reakcji serwisu - max. 60 min. od chwili zgłoszenia.
	TAK
	

	42.
	Czas przystąpienia do naprawy - max. 24 godz. od chwili zgłoszenia.
	TAK
	

	43
	Działania naprawcze będą podejmowane niezwłocznie, bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych.
	TAK
	

	44.
	Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników (czułość i swoistość testów, interferencje, zakres wartości referencyjnych ) na koszt oferenta.
	TAK
	

	45
	Zapewnienie w okresie dzierżawy analizatora pełnego bezpłatnego serwisu. Zapewnienie przeglądów, kalibracji i walidacji urządzenia (z materiałami i częściami serwisowymi) na koszt oferenta. Zapewnienie 100 % sprawności urządzenia
	TAK
	

	46.
	Oferent zapewni bezpłatną aktualizację oprogramowania i dokumentacji w okresie eksploatacji wyrobu
	TAK
	

	47.
	Koszt włączenia analizatorów do laboratoryjnego systemu informatycznego po stronie oferenta 
	TAK
	

	48.
	Oferent wyposaży pracownię biochemii w wirówkę laboratoryjną do wirowania próbek macierzystych 
	TAK
	

	49. 
	W ramach oferty zapewni zamawiającemu międzynarodową kontrolę jakości dla parametrów biochemicznych 
	TAK
	

	50.
	Oferent pokryje koszty obsługi laboratoryjnego systemu informatycznego- nadzór, instalacje, aktualizacje, naprawy i serwis
	TAK
	

	51.
	Oferent dostarczy i zainstaluje system uzdatniania wody, zasilany wodą wodociągową
	TAK
	

	52.
	Oferent dostarczy i zainstaluje klimatyzator ścienny
	TAK
	

	53.
	Oferent pokryje koszty zakupu kodów kreskowych w ilościach :
Podwójne – 12 000
Poczwórne – 48 000
Po sześć – 48 000
Po osiem  - 27 000
	
	

	54.
	W przypadku, gdy oferowany analizator nie będzie wolnostojący – oferent dostarczy stół
	TAK
	

	55.
	Oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.
	TAK
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