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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) nr ZP-M-261-2/22 – dostawa sprzętu medycznego
I. Na podstawie art. 135 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ:

	nr
	PYTANIE
	ODPOWIEDŹ

	1
	Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi czy ofertę przetargową dotycząca pulsoksymetru napalcowego można rodzielić na dwie części i czy nasza firma może wziąć udział jedynie w ofercie na Pulsoksymetr napalcowy, gdyż nie mamy w ofercie Pulsoksymetrów dziecięcych.
	Zamawiający informuje, że oferta Wykonawcy może dotyczyć całości danego zadania.

	2
	Pytanie  dotyczy zadania nr 18, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie diatermii chirurgicznej RF o następujących trybach pracy: Tryby monopolarne diatermii CURIS: 

1. 1. CUT 1 (Cięcie czyste)- moc 100W ± 20 % 300 Ω; 4,0 MHz 

2. CUT 2 (Cięcie z hemostazą)- moc 80W ± 20 % 300 Ω 4,0 MHz 

3. CONTACT (koagulacja kontaktowa)- moc 80W ± 20 % 200 Ω 4,0 MHz 

4. SOFTSPRAY (koagulacja bezkontaktowa)- moc 60W ± 20 % 300 Ω 4,0 MHz

Tryby bipolarne diatermii CURIS: 

5. BICUT 1 (Cięcie 1 bipolarne czyste)- moc 80W ± 20 % 200 Ω 4,0 MHz 

6. BICUT 2 (Cięcie 2 bipolarne z hemostazą)- moc 80W ± 20 % 200 Ω 4,0 MHz 

7. EXCISE (Cięcie delikatne)- moc 80W ± 20 % 200 Ω 4,0 MHz 

8. MACRO (Koagulacja dużych naczyń)- moc 100 W ± 20 % 50 Ω 4,0 MHz 

9. PRECISE (Koagulacja precyzyjna)- moc 50 W ± 20 % 50 Ω 4,0 MHz 

10.  RaVoR™ (Koagulacja podśluzówkowa)-moc 40 W ± 20 % 50 Ω 4,0 MHz

W diatermiach RF z dzięki zastosowaniu prądu o częstotliwości radiowej (4MHz) proces cięcia i koagulacji jest efektywny przy znacznie niższej mocy wyjściowej w porównaniu do tradycyjnych diatermii. Efektem tego jest mniejsza inwazyjność i traumatyczność zabiegów, mniejsze uszkodzenie tkanek, szybszy proces gojenia i mniej widoczne blizny. W związku z tym w tego typu diatermiach nie stosuje się tak wysokich mocy wyjściowych jak np. 130, gdyż powoduje to nieodwracalne zniszczenie tkanki.
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	3
	Pytanie dotyczy zadania nr 18, poz. 6. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie diatermii chirurgicznej RF o następujących wymiarach: 320 mm x 170 mm x 385 mm ? Są to bardzo zbliżone wymiary do opisanych w tabeli wymaganych parametrów i nie wpływają na ergonomię czy komfort pracy lekarza.
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	4
	Proszę o informację, dostawy jakich lamp oczekuje Zamawiający, czy to mają być lampy bezpośredniego działania, czy lampy przepływowe.
	Zamawiający oczekuje lamp przepływowych.

	5
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę lamp bakteriobójczych za pośrednictwem firmy kurierskiej, co nie zmienia w żaden sposób odpowiedzialności Wykonawcy za ich jakość i prawidłowe działanie. Lampy byłyby wysłane zmontowane, gotowe do pracy, a montaż polegałby jedynie na zmocowaniu statywu lampy z podstawą, jest to bardzo proste i nie wymaga od montażysty żadnych specjalnych kwalifikacji, a cała operacja nie zajmuje więcej niż 2 - 3 minuty na jedną lampę. Obsługa lampy polega jedynie na włączenie wtyczki przewodu do gniazdka i uruchomienie lampy przełącznikiem. Opcja dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej znacznie obniży wartość oferty.
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	6
	Dotyczy terminu dostawy. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy do 10 tygodni od podpisania umowy? Wzmożone zapotrzebowanie na produkty laboratoryjne do diagnostyki covidowej, a także fakt, iż magazyny producenta znajdują się zagranica, może powodować wydłużenie terminu dostawy.
	Tak, Zamawiający wyraża zgodę dla Zadania nr 12, zmieniając SWZ na podstawie art. 137 ustawy Pzp. Nowa prawidłowa treść.:

VI. Termin wykonania zamówienia 

1. Zadanie 1 – Zadanie 11, Zadanie 13 – Zadanie 24, Zadanie 26  - 21 dni od dnia podpisania umowy.

2. Zadanie 12 - 70 dni od dnia podpisania umowy.

3. Zadanie 25 - 42 dni od dnia podpisania umowy.

	7
	Dotyczy wzoru umowy – §6, pkt.10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby na fakturze umieszczono osobną pozycję dotyczącą przeglądu pipet z certyfikatem PCA? Rozdzielenie tych pozycji motywujemy faktem, iż usługi serwisowe są wykonywane przez laboratorium kalibracyjne będące oddzielnym działem firmy.
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	8
	Dotyczy Zadania nr. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 12 pipet posiadających Certyfikat CE, które zgodnie z nową dyrektywą unijną nie posiadają wpisu do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych? 
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	9
	Czy Zamawiający dopuszcza wymiary wagi o szerokości i wysokości mniejszej niż podane wartości graniczne tj. 650x308x110 mm?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	10
	Czy Zamawiający dopuści szafki kartoteczne, w których szuflady zawieszone są na prowadnicach teleskopowych ?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	11
	Dotyczy Pakietu nr 17


Prosimy o dopuszczenie puksoksymetru o podobnych funkcjach, tj. mały i lekki pulsoksymetr napalcowy, przeznaczony do użytku w Szpitalach i do opieki domowej. Główne cechy:

•
Lekki i Znakomity, Łatwy do Przenoszenia

•
Przeznaczony dla pacjentów >10 kg

•
Pomiar SpO2 i Tętna, Jeden Klucz Pomiarowy

•
Przekroczenie Ograniczonej Wartości, Automatyczne Ostrzeżenie, 

•
Wyświetlacz LCD, Jasny i Łatwy do Opanowania

•
Automatyczne Wyłączanie, Niskie Zużycie dla Dłuższej Żywotności Baterii

•
Dokładność Spo2 90 % do 100 % zakres: ± 2 %; 70 % do 89 % zakres: ± 3 %; 

•
zgodny z normą EN ISO80601-2-61

•
SpO2:1 %, Puls: 1 bpm,

•
Dokładność Pomiaru SpO2: 70 % ~ 99 %, ± 3 %

•
Puls: ± 3 bpm

•
Waga 31.5 g

•
Zasilanie DC 3.0 V (2 Baterie AAA w komplecie)
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	12
	Zadanie 19, Pkt. 2 Prosimy o dopuszczenie żywotności filtra minimum:

- 18h dla trybu otwartego

- 21h dla trybu elektrochirurgicznego

- 35h dla trybu laparoskopowego

Filtr ULPA o wydajności 99.999% dla cząsteczek 0.1 do 0.2 Mikrona

Dopuszczenie przepływ max – nie mniej niż 830 l na minutę/ 49800 l na godzinę przy podłączeniu drenu o śr. 22 mm.
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	13
	Zadanie 19, Pkt.4 Prosimy o dopuszczenie: Poziom głośności <55 dBA przy maksymalnym ustawieniu mocy odsysania
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	14
	Zadanie 19, Pkt. 5 Prosimy o dopuszczenie: Waga urządzenia max 8 kg.
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	15
	Zadanie 19, Pkt. 7 Prosimy o dopuszczenie przewodu j.u. o dł. min. 3 m do podłączenia ewakuatora do trokara ze złączem Luer Lock. Informujemy, że filtr ULPA o wydajności 99.999% dla cząsteczek 0.1 do 0.2 Mikrona jest wpinany do ewakuatora i do niego wpina się przewód.
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	16
	dot. załącznik nr 2.5 do SWZ  Czy Zamawiający dopuści zasłonę materiałową powlekana poliestrem? 

	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	17
	dot. załącznik nr 2.5 do SWZ. Czy zamawiający dopuści parawan bez możliwości łączenia skrzydeł za pomocą klamr?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	18
	dot. załącznik nr 2.5 do SWZ Czy zamawiający dopuści parawan  o wymiarach 100x170x45cm
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	19
	dot. załącznik nr 2.6 do SWZ - Czy Zamawiający dopuści kozetkę o wymiarach 185x56x50cm, z zagłówkiem regulowany pod kątem +/-45 stopni?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	20
	dot. załącznik nr 2.6 do SWZ Czy zamawiający dopuści kozetkę diagnostyczną bez regulacji wysokości, podłokietnika, torby transportowej, o  wymiarach 185x56x50cm
	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

	21
	dot. załącznik nr 2.6 do SWZ  Czy zamawiający dopuści przewijak z blatem o wymiarach 91x70cm , wysokości 90cm, bez półki bocznej?
	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

	22
	dot. załącznik nr 2.10 do SWZ Czy zamawiający dopuści szafę wyposażona w zamek ryglujący drzwi w dwóch punktach? 
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	23
	dot. załącznik nr 2.10 do SWZ Czy zamawiający dopuści szafę posadowiona na cokole zamiast nóżek?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	24
	dot. załącznik nr 2.10 do SWZ Czy zamawiający dopuści szafę o wymiarach 80x43x180cm?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	25
	dot. załącznik nr 2.10 do SWZ Czy zamawiający dopuści szafę posadowiona na cokole zamiast nóżek?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	26
	dot. załącznik nr 2.10 do SWZ Czy zamawiający dopuści szafę wyposażona w zamek ryglujący drzwi w dwóch punktach?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	27
	dot. załącznik nr 5 projekt umowy. dot. §1 ust.2 lit. b) i c)  oraz §4 ust.2Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisu i usunięcie wymogu instalacji uruchomienia oraz rozładunku dostarczanych produktów, oraz umożliwienia dostawy do jednego miejsca (Magazyn Szpitala) w zakresie zadania 5, 6 i 10. Przedmiot opisany w w/w zadaniach dostarczany jest w formie złożonej, gotowej do użytku, w związku z czym nie wymaga montażu w siedzibie Zamawiającego, co bezpośrednio przekłada się na korzyść dla Zamawiającego w obecnie panującej sytuacji epidemicznej, gdyż ogranicza do minimum kontakty bezpośrednie personelu z osobami z zewnątrz
	Tak, Zamawiający dopuszcza tylko dla zadania 5.

	28
	dot. załącznik nr 5 projekt umowy dot. §1 ust.2 lit. f)  oraz §4 ust.2 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisów wzoru umowy dotyczących przeprowadzenia przeszkolenia personelu w zakresie asortymentu opisanego w zadaniach nr 5, 6 i 10, ponieważ zgodnie z oświadczeniem Producenta asortyment ten nie wymaga przeszkolenia przed użytkowaniem, gdyż wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	29
	dot. załącznik nr 5 projekt umowy. dot. §6 ust.10 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu umowy w zakresie zapewnienia bezpłatnych przeglądów, ponieważ asortyment opisany w zadaniu 5, 6 i 10, zgodnie z oświadczeniem producenta nie wymaga przeglądów. 
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	30
	dot. załącznik nr 5 projekt umowy. dot. §3 ust.9  Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu zapewnienia urządzenia/ sprzętu zastępczego o równoważnych parametrach na czas naprawy. Pragniemy nadmienić, iż asortyment będący przedmiotem zamówienia jest każdorazowo produkowany pod określone wymagania Zamawiającego, a żaden z Wykonawców nie posiada na stanach magazynowych produktów o takich samych parametrach, ponieważ wiązałoby się to z konieczność produkowania podwójnie sprzętów oferowanych w postępowaniach publicznych
	Tak, Zamawiający dopuszcza tylko dla zadania 5, 6, 10.

	31
	Dotyczy zadania nr 4 dostawa lamp bakteriobójczych jezdnych

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie lamp:
- o poborze mocy 110W
- z elementem emitującym promieniowanie UV-C: 2x36W
- o masie całkowitej (ze statywem jezdnym) 10,4 kg oraz wymiarach 43x43x134 cm
Wszystkie pozostałe wymagania zgodne z SWZ.
	Tak, Zamawiający dopuszcza. Zamawiający wymaga aby lampa posiadała spektrum działania wirusobójcze. 


Dotyczy zadania nr 4 dostawa lamp bakteriobójczych jezdnych Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o rezygnację z wymogu instalacji, uruchomienia, przeszkolenia personelu z obsługi przedmiotu zamówienia w przypadku zadania nr 4. Oferowane przez nas lampy są bardzo proste w obsłudze, nie wymagają szkolenia w zakresie ich obsługi. Prosimy o wyrażanie zgody na dostawę za pośrednictwem firmy kurierskiej. Dodatkowo informujemy, że wraz z przedmiotem umowy zostanie dostarczona instrukcja obsługi.

	
	Tak, Zamawiający dopuszcza.
	

	33
	Pytanie 3 – dotyczy zadania nr 26 dostawa testera widzenia z badaniem olśnienia Czy Zamawiający dopuści możliwość sterowania za pomocą oprogramowania lub pilota?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	34
	Dotyczy zapisów SWZ: Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami
	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

	35
	Dotyczy Umowy: §7 ust 2 pkt a) Wykonawca wnosi o dokonanie zmian wysokości kar umownych, tj. zamiast 0,2% na 0,1%.  Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane.
	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

	36
	Dotyczy Umowy:§7 ust 2 pkt b) Wykonawca wnosi o dokonanie zmian wysokości kar umownych, tj. zamiast 0,2% na 0,1%.  Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane.
	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

	37
	Dotyczy Umowy. 4.
§7 ust 2 pkt c) Wykonawca wnosi o dokonanie zmian wysokości kar umownych, tj. zamiast 0,2% na 0,1%.   Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane. Prosimy o ujednolicenie punktu i określenie czy wysokość kary będzie obliczana procentowo czy będzie określona kwotowo – w zapisie widnieje informacja o liczeniu kary procentowo i jednocześnie pojawia się zapis słowny podający określoną kwotę.
	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

	38
	Dotyczy Umowy. Prosimy o dodanie ustępu o następującej treści „Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, to Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10 % wynagrodzenia przypadającego na niefakturowaną część dostaw, określonych umową”.
	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

	39
	Dotyczy Umowy: §7 ust Wykonawca wnosi o dokonanie zmian  wysokości łącznej kar umownych, tj. zamiast 30 % na 15 %. Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane.
	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

	40
	Dotyczy Parametry Techniczne: Dotyczy Załącznik nr.2.4 do SWZ: ZADANIE Nr 4 dostawa LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH JEZDNYCH: Czy Zamawiający wyrazi zgodę zamiast parametrów wymaganych w postępowaniu na zaoferowanie urządzenia o poniższych parametrach:

Przenośne urządzenie do sterylizacji powietrza w pomieszczeniach za pomocą naświetlaniu przepływającego powietrza promieniowaniem UV-C na kwasy nukleinowe i białka mikroorganizmów, które uszkadza strukturę materiału genetycznego mikroorganizmów. Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej w obecności zwierząt i ludzi miedzy innymi salach chorych, laboratoriach czy gabinetach lekarskich.

Dane techniczne:

· promienniki UV-C Philips TUV T8 G13 2x18W

· żywotność promienników 9000 godz.

· wydajność wentylatora 120m3/godz.

· filtr wstępny przeciwkurzowy / wymienny na HEPA

· licznik godzin pracy

· obszar działania do 50 m2
· napięcie zasilające 220-240V, 50-60 Hz

· stopień ochrony obudowy IP20

· moc znamionowa urządzenia 42W

· masa 8 kg

· wymiary urządzenia 21,5x28x88,5 cm


	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

	41
	Zadanie nr 23. Czy Zamawiający dopuści Spirometr o parametrach podanych w opisie poniżej, posiadający 
parametry jak poniżej: 
Spirometr bezturbinowy PDD-301 umożliwia przeprowadzenia badań zgodnie z aktualnymi zaleceniami ATS ERS.

Istotne informacje:

- Jednoczasowo można przeprowadzić badanie 8 parametrów,

- Pełne zarządzanie bazą danych, która może być zainstalowana na komputerze diagnosty lub zdalnie w celu pracy wielu komputerów z jedną bazą danych pacjentów. Możliwe łatwe podłączenie baz danych większości systemów informatycznych (występujących w szpitalnictwie HL7, GDT) do bazy danych spirometru.

- Badanie Pre-Post, analiza trendów, ułatwienie badania dziecka: animacja zdmuchiwania 
dmuchawca, kiedy pacjent oddycha wystarczająco intensywnie.

- Możliwość konfiguracji (personifikacji) wydruku wyników badania, filtracja drukowania danych.  

- Oprogramowanie w języku polskim, bezpłatne (zarówno program jak i jego aktualizacje). 

    Zakres badań:

    Spirometria spoczynkowa: IVC, IRV, ERV, TV, SVC.

    Spirometria dynamiczna: FVC, FEV05, FEV1, FEV05/IVC, FEV05/FVC, FEV1/ IVC,FEV1/FVC, PEF, F25-75, F25, F50, F75, FET, MTT, FIVC, FIV05, FIV1, PIF, FIF25-75.

    Maksymalna wentylacja dowolna: MVV, MVVf.
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	42
	Zadanie nr 23 Czy zamawiający dopuści głowicę o parametrach:

Przepływomierz: PINK-FLOW - symetryczna rurka Pitota. Zastosowany w zamian za szybko zużywalne turbiny wielorazowego użytku, lub drogie turbiny jednorazowego użytku do spirometru.

- zakres pomiaru: + - 18 l/s

- dokładność: + - 2% / 50 ml/s

- martwa przestrzeń: 36 ml

- opór: 60 Pa/l/s przy 15 l/s

- dokładność pomiaru objętości: ±2 % lub ±50 ml

- zakres pomiaru objętości: +/- 10 l

- rozdzielczość pomiaru objętości: 10 ml

- zasilanie i przepływ danych: USB 2.0

- możliwość wydruku badania na drukarce zewnętrznej

- zestaw nie zawiera komputera.
	Tak, Zamawiający dopuszcza. Zamawiający wymaga aby produkt umożliwiał badanie dzieci.

	43
	Zadanie nr 23 Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu instalacji i szkolenia i dopuści wysyłkę spirometru firmą kurierską ? Sprzęt jest prosty w obsłudze, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	44
	Zadanie nr 14. Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne otoskop niemieckiej marki LUXAMED.

Otoskop zbudowany w oparciu o technologię LED-RING, światło jest generowane przez 6 źródeł światła znajdujących się na krawędzi części wziernikowej główki optycznej. Natężenie światła jest płynnie regulowane z zachowaniem pamięci ostatnich ustawień poprzez przytrzymanie włącznika narzędzia.

•
Jednolite, jasne oświetlenie z temperaturą koloru 4000K zapewniające odzwierciedlenie rze-czywistych kolorów (wartość CRI 90).

•
W zestawie opakowanie (tuba) 20 wzierników jednorazowych w rozmiarach -  2,5 mm(10 szt.) i 4,0 mm (10 szt.)

Reszta parametrów zgodna z SWZ
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	45
	Zadanie nr 14. Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę sprzętu firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	46
	Zadanie nr 1. ELEKTRONICZNE WAGI KOLUMNOWE Z BMI I WZROSTOMIERZEM Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę wag firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	47
	Zadanie nr 1. ELEKTRONICZNE WAGI KOLUMNOWE Z BMI I WZROSTOMIERZEM Czy Zamawiający wymaga, aby wagi w tym pakiecie posiadały świadectwo kompatybilności elektromagnetycznej? Taki dokument gwarantuje, że wagi mogą bezusterkowo pracować w pomieszczeniu, w którym działają inne urządzenia emitujące fale radiowe: np. telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe, inne urządzenia medyczne. Niektórzy producenci mają w swoich instrukcjach obsługi zapis „ UWAGA! Praca w pobliżu (w odległości do 2.8 m) telefonu komórkowego może powodować niestabilność pracy URZĄDZENIA” co w dzisiejszych czasach, kiedy każdy posiada w kieszeni telefon komórkowy wydaje się być trudne do wyegzekwowania, a telefon może spowodować uszkodzenie wagi lub problemy w uzyskaniem prawidłowego wyniku ważenia.
	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

	48
	Zadanie nr 1. ELEKTRONICZNE WAGI KOLUMNOWE Z BMI I WZROSTOMIERZEM Czy Zamawiający dopuści wagi bez wbudowanych kółek transportowych. Waga natomiast wyposażona jest w 4 regulowane podgumowane punkty podparcia wagi.
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	49
	Zadanie nr 1. ELEKTRONICZNE WAGI KOLUMNOWE Z BMI I WZROSTOMIERZEM Czy Zamawiający dopuści wagi bez opcji obracania wyświetlacza od strony pacjenta lub lekarza/pielęgniarki?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	50
	Zadanie nr 1 ELEKTRONICZNE WAGI KOLUMNOWE Z BMI I WZROSTOMIERZEM Czy Zamawiający wymagać będzie wagi wyposażonej we wzrostomierz mechaniczny (plastikowo-aluminiowy) o zakresie pomiarowym 60-210 cm i działce elementarnej 1 mm? Rozwiązanie dające możliwość zmierzenia zarówno małych dzieci jak i osoby dorosłe. Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego
	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

	51
	Zadanie nr 1 ELEKTRONICZNE WAGI KOLUMNOWE Z BMI I WZROSTOMIERZEM Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę z dokładnością odczytu: 100g w całym zakresie? Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	52
	Zadanie nr 1 ELEKTRONICZNE WAGI KOLUMNOWE Z BMI I WZROSTOMIERZEM Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagi z dokładnością odczytu: 200g< 200kg >500g ?
	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

	53
	Zadanie nr 1 ELEKTRONICZNE WAGI KOLUMNOWE Z BMI I WZROSTOMIERZEM Czy Zamawiający wyrazi zgodę na interfejs w j. międzynarodowym?
	Tak, Zamawiający dopuszcza j. angielski.

	54
	Zadanie nr 1 ELEKTRONICZNE WAGI KOLUMNOWE Z BMI I WZROSTOMIERZEM Czy Zamawiający wymagać będzie wagi medycznej legalizowanej, w której podstawa wykonana jest w całości z metalu co znacznie wpływa na długość jej użytkowania oraz ułatwia proces dezynfekcji.
	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

	55
	Zadanie nr 1 ELEKTRONICZNA WAGA NIEMOWLĘCA Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę wag firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	56
	Zadanie nr 1 ELEKTRONICZNA WAGA NIEMOWLĘCA Czy Zamawiający wymaga, aby wagi w tym pakiecie posiadały świadectwo kompatybilności elektromagnetycznej? Taki dokument gwarantuje, że wagi mogą bezusterkowo pracować w pomieszczeniu, w którym działają inne urządzenia emitujące fale radiowe: np. telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe, inne urządzenia medyczne. Niektórzy producenci mają w swoich instrukcjach obsługi zapis „ UWAGA! Praca w pobliżu (w odległości do 2.8 m) telefonu komórkowego może powodować niestabilność pracy URZĄDZENIA” co w dzisiejszych czasach, kiedy każdy posiada w kieszeni telefon komórkowy wydaje się być trudne do wyegzekwowania, a telefon może spowodować uszkodzenie wagi lub problemy w uzyskaniem prawidłowego wyniku ważenia.
	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

	57
	Zadanie nr 1 ELEKTRONICZNA WAGA NIEMOWLĘCA Czy Zamawiający wyrazi zgodę na interfejs w j. międzynarodowym?
	Tak, Zamawiający dopuszcza j. angielski.

	58
	Zadanie nr 1 ELEKTRONICZNA WAGA NIEMOWLĘCA Czy Zamawiający wymagać będzie wagi medycznej legalizowanej III klasy dokładności? Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.
	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

	59
	Zadanie nr 1 ELEKTRONICZNA WAGA NIEMOWLĘCA Czy Zamawiający wymagać będzie wagi medycznej legalizowanej, w której podstawa wykonana jest w całości z metalu co znacznie wpływa na długość jej użytkowania oraz ułatwia proces dezynfekcji.
	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

	60
	Zadanie nr 1 ELEKTRONICZNA WAGA NIEMOWLĘCA Czy Zamawiający wymagać będzie wagi wyposażonej w panel wagowy zintegrowany z wagą z płaskimi przyciskami dla łatwiejszej dezynfekcji. Niektóre wagi niemowlęce wyposażone są w wystające przycisk, gdzie podczas dezynfekcji może dostawać się pod nie płyn, który może uszkodzić elementy elektroniki.
	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

	61
	Zadanie nr 1 INFANTOMETR
Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny w postaci maty pomiarowej o parametrach jak poniżej:

-
Zakres pomiaru: 10 – 110 cm

-
Podziałka 5 mm

-
Wymiary: 1400 x 300 mm

-
Waga 0,4 kg
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	62
	Zadanie nr 3 Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę lamp firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	63
	Zadanie nr 11 Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę sprzętu firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu (dotyczy tablicy podświetlanej), dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	64
	Zadanie nr 15 Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę sprzętu firmą kurierską? Sprzęt prosty w obsłudze, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	65
	Zadanie nr 16 Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę sprzętu firmą kurierską? Sprzęt prosty w obsłudze, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	66
	Zadanie nr 15 Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę sprzętu firmą kurierską? Sprzęt prosty w obsłudze, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	67
	Zadanie nr 22 Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę sprzętu firmą kurierską. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	68
	dot. poz. I: elektroniczne wagi kolumnowe z BMI i wzrostomierzem, parametr nr 4: czy Zamawiający wymaga zaoferowania wagi możliwością ustawienia od strony pacjenta lub lekarza/pielęgniarki,  wg wymagań personelu szpitala?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	69
	dot. poz. I: elektroniczne wagi kolumnowe z BMI i wzrostomierzem, parametr nr 9: czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wagę zasilaną bateryjnie, w której jeden zestaw baterii wystarczy na 10.000 pomiarów?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	70
	dot. poz. II: elektroniczna waga niemowlęca, parametr nr 23: czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wagę zasilaną bateryjnie, w której jeden zestaw baterii wystarczy na 10.000 pomiarów?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	71
	poz. II: elektroniczna waga niemowlęca, parametr nr 24: czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wagę o wymiarach 650 x 110 x 308 mm, wyposażoną w płaską szalkę zapewniająca dziecku komfort i bezpieczeństwo, umożliwiającą ważenie większych dzieci w pozycji siedzącej oraz pasującą do szuflad przewijaka?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	72
	dot. poz. II: elektroniczna waga niemowlęca, parametr nr 24: czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wagę o wymiarach 552 x 156 x 341 mm mm, wyposażoną w zdejmowaną szalkę, dzięki czemu użytkownik uzyskuje płaską wagę do ważenia dzieci do 20 kg?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	73
	dot. poz. II: elektroniczna waga niemowlęca: czy waga niemowlęca ma posiadać funkcję BMIF? Dzięki funkcji BMIF która jest inna od funkcji TARA (do ważenia pieluch lub podkładów), personel oddziału może monitorować ile pokarmu zjadło dziecko. Funkcja jest bardzo praktyczna i prosta w użyciu bez dodatkowego przeliczania wartości.
	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.


II. W celu zachowania terminów wskazanych w art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Zmianie ulega:
1. Dział XVI. Termin związania ofertą, pkt 1. Nowa, prawidłowa treść:
Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. upływa w dniu 26.06.2022 r. 

2. Dział XVIII Sposób oraz termin składania ofert; pkt 3. Nowa, prawidłowa treść:

Termin składania ofert: Oferta musi być złożona najpóźniej do dnia 29.03.2022 r. do godz. 09:00 

3. Dział XIX Termin otwarcia ofert, pkt. 1. Nowa, prawidłowa treść:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2022 r. do godz. 12:00

III. Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla Wykonawców podczas przygotowywania oferty.
Komisja Przetargowa:
Jarosław Wawrzyniak  ……………………………                                                                               

Ewa Górak                   ……………………………
Marcin Cieszyński        ……………………………                                     Zatwierdził:  
                                                                                                                …………………………          
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Podmiot wpisany jest do rejestru publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej
przez Sad Rejonowyw Gdarisku XVI Wydziat Krajowego Rejestru Sagdowego
pod numerem KRS 0000018711
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