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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) nr ZP-M-261-18/22 – dostawa sprzętu medycznego III
I. Na podstawie art. 135 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ:

	nr
	PYTANIE
	ODPOWIEDŹ

	1
	Pytanie do zadania 6. Czy Zamawiający dopuści rejestrator z portem USB do kopiowania danych, zamiast karty SD. Karty SD, z powodu wielokrotnego wyciągania z rejestratora, wkładania do czytnika w komputerze celem odczytania danych i ponownego wkładania do rejestratora są mniej wygodne i podatne na uszkodzenia.
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	2
	Pytanie do zadania 6. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o pojemności 324 l?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	3
	Pytanie do zadania 6. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o pojemności 306 l i wymiarach 60x60x155 cm (SzxWxG)?
	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.


Dopuszczenie przepływ max – nie mniej niż 830 l na minutę/ 49800 l na godzinę przy podłączeniu drenu o śr. 22 mm.

	
	Tak, Zamawiający dopuszcza.
	

	5
	Zadanie 4  Pkt.4 Prosimy o dopuszczenie: Poziom głośności <55 dBA przy maksymalnym ustawieniu mocy odsysania
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	6
	Zadanie 4  Pkt. 5 Prosimy o dopuszczenie: Waga urządzenia max 8 kg.
	Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie o wadzie max 8 kg co jest zgodne z zapisami SWZ, tj. < 18,2 kg.

	7
	Zadanie 4  Pkt. 7 Prosimy o dopuszczenie przewodu j.u. o dł. min. 3 m do podłączenia ewakuatora do trokara ze złączem Luer Lock. Informujemy, że filtr ULPA o wydajności 99.999% dla cząsteczek 0.1 do 0.2 Mikrona jest wpinany do ewakuatora i do niego wpina się przewód.
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	8
	Zadanie 4 Pkt. 2 Prosimy o dopuszczenie żywotności filtra minimum: - 18h dla trybu otwartego - 21h dla trybu elektrochirurgicznego - 35h dla trybu laparoskopowego Filtr ULPA o wydajności 99.999% dla cząsteczek 0.1 do 0.2 Mikrona Dopuszczenie przepływ max – 42475 l na godzinę przy podłączeniu drenu o śr. 22 mm
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	9
	Zadanie 4 Pkt. 5 Prosimy o dopuszczenie: Waga urządzenia max 4,3 kg.
	Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie o wadzie max 4,3 kg co jest zgodne z zapisami SWZ tj. < 18,2 kg.

	10
	Zadanie 4 Pkt. 6 Prosimy o odstąpienie od możliwości wpinania do wziernika.
	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

	11
	Zadanie 4 Pkt. 8 Prosimy o dopuszczenie kompletu filtrów dla rury ssącej dym zabiegowy.
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	12
	Pakiet 6 

a) Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będą umieszczone urządzenia?
b) Czy jest winda towarowa/osobowa w budynku?
c) Czy będzie konieczność przemieszczenia chłodziarek po schodach ? 
d) Jakiej wielkości są otwory drzwiowe?
e) Czy są jakieś inne ograniczenia architektoniczne?
	a) wysoki parter
b) winda osobowa

c) w placówce są schody i winda

d) 90 cm x 204 cm

e) brak

	13
	Pakiet 6 Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie chłodziarki do przechowywania szczepionek z kolorowym dotykowym wyświetlaczem LCD, który ma wbudowaną zintegrowaną pamięć z nagrywaniem jednego zestawu danych na minutę, ciągłe nagrywanie przez 30 dni. Po 30 dniach temperatura w rejestratorze jest zapisywana na nowo. Jednocześnie jest dostępne bezpośrednie pobieranie danych zapisanych na pamięci USB . Dane można pobrać, zapisać w pliku, odtworzyć i przechowywać na komputerze. Dane można pobierać codziennie, raz w tygodniu lub raz w miesiącu w zależności od decyzji użytkownika. Nie ma potrzeby stosowania karty pamięci SD, która jest stosowana w starszych typach chłodziarek. Jednocześnie wyświetlacz LCD posiada funkcje graficznego wykresu temperatury na ekranie wyświetlacza. Ustawione parametry są chronione hasłem. Pozostałe parametry tj. drzwi wyposażone w zamek, alarm otwartych drzwi,, braku zasilania, wysokiej i niskiej temperatury) zgodne z SIWZ. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody proszę o argumentację.
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	14
	Pakiet 6 Prosimy o informację, czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku minimalnych wartości wymaganych a. Pojemność użytkową 561 L b. Wymiary zewn. (SxGxW) 676*730*1935mm
	Nie, Zamawiający nie uznaje takich parametrów.

	15
	Pakiet 6  do umowy &1 ust. 2 lit.f Prosimy o wyrażenie zgody na przeprowadzenie szkolenia on-line z instrukcji obsługi urządzenia. Wyświetlacz LCD jest bardzo intuicyjny a instrukcja przekazana końcowemu
 użytkownikowi dobrze opisana. Podczas przeprowadzenia szkolenia on-line zapewniamy jednoczesną konsultacje telefoniczną, natomiast użytkownik wykonuje czynności na ekranie LCD. Mamy doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń on-line.
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	16
	Pakiet  §6 ust.10 Prosimy o odstąpienie od wymogu przeglądu urządzeń chłodzących raz do roku. Są to urządzenia typu plug in i producent wymaga przeglądu po 24 miesiącach.
	Tak, Zamawiający odstępuje.

	17
	Dotyczy Zadanie 6 - Dostawa lodówki medycznej

Czy zamawiający dopuści chłodziarkę o pojemności 400l?
	Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

	18
	Dotyczy Zadanie 6 - Dostawa lodówki medycznej 

Czy zamawiający dopuści chłodziarkę o wymiarach zewnętrznych sz:620mm gł:655mm wys:1850mm?


	Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

	19
	Dotyczy Zadanie 6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu dostawy z 30 dni do 42 dni? 
	Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

	20
	Zadanie 6. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o wysokości 1510mm?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	21
	Zadanie 6.  Czy Zamawiający może określić dokładne miejsce dostawy przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem piętra budynku oraz informacji czy jest dostępna winda lub jakiekolwiek przeszkody mogące utrudnić dostawę?
	wysoki parter, w placówce są schody i winda osobowa, zgodnie z wiedzą Zamawiającego brak barier utrudniających dostawę

	22
	Dot zał. 2.3 do SWZ punkt 3 Czy Zamawiający w opisie wartości granicznych na pewno wymaga, aby twarde cięcie monopolarne wynosiło 130W/45Ω ?
	Zamawiający w opisie wartości granicznych wymaga, aby twarde cięcie monopolarne wynosiło - 130 W/450Ω

	23
	Szanowni Państwo, czy Zamawiający wymaga stolika pod aparaturę do radiochirurgii?
	Tak, Zamawiający wymaga.

	24
	dot. parametrów wymaganych sprzętu– PAKIET 7
Czy Zamawiający wymaga posiadania licencji na podłączenie duplikatora do posiadanych przez siebie systemów czy wymaga tylko i wyłącznie dostawy i instalacji sprzętu bez podłączania do jakiegokolwiek systemu?
	Tak, Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania licencji na podłączenie duplikatora do posiadanych przez Zamawiającego systemów RIS/PACS firmy Synektik.

	25
	dot. parametrów wymaganych sprzętu – PAKIET 7 Czy Zamawiający posiada komputer sterujący wraz z wszystkimi hasłami administracyjnymi, tak aby można było bez przeszkód zainstalować oprogramowanie duplikatora?
	Tak, Zamawiający posiada.

	26
	Dotyczy Załącznika nr 2.5. do SWZ punkt 4. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby silikonową podkładkę można było jedynie dezynfekować a nie sterylizować? Oferowana przez nas podkładka nie spełnia warunków, aby można było poddawać ją zabiegom sterylizacji.
	Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

	27
	Dotyczy Załącznika nr 2.5. do SWZ punkt 15. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w wyposażeniu był skaler Woodpecker UD-M3 ? Powodem zmiany jest brak dostaw od producenta skalera EMS FS-443 F. Proponowany przez nas skaler jest kompatybilny z końcówkami używanymi w skalerze wymienionym przez Zamawiającego, ma podobne działanie oraz parametry.
	Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami SWZ użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji zamówienia produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SWZ, umowie i innych załącznikach. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów.


II. Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla Wykonawców podczas przygotowywania oferty.

Komisja Przetargowa:
Jarosław Wawrzyniak  ……………………………                                                                               

Ewa Górak                   ……………………………
Marcin Cieszyński        ……………………………                                     Zatwierdził:  

                                                                                                                …………………………          
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Podmiot wpisany jest do rejestru publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej
przez Sad Rejonowyw Gdarisku XVI Wydziat Krajowego Rejestru Sagdowego
pod numerem KRS 0000018711

CERTYFIKAT
1SO 9001
1SO14001

Certyfikat akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
Certyfikat Systemu Zarzadzania Jakoscig PN-EN ISO 9001:2015
Certyfikat Systemu Zarzadzania Srodowiskiem PN-EN 1SO 14001:2015

\CERTYFIKAT 2019/P1 18/
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