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Słupsk, dnia 27.04.2016r. 
znak pisma:   ZP-M-381-7/16-W.2 

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

[image: image1.jpg]Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczony o wartości przekraczającej 209 000 euro, nr ZP-M-381-6/16 – na dostawę odczynników, kalibratorów, kontrolę, materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów, obsługą serwisową, podłączeniem analizatorów do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego oraz kosztami obsługi LSI dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej SPMZOZ w Słupsku przy ul. Tuwima 37. 
Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dziennik Ustaw RP Dz. U. z 22.12.2015r. pod pozycją 2164 - tekst jednolity) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania zadane w toku prowadzonej procedury oraz zmianę treści SIWZ.

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści SIWZ:

PYTANIE 1
Czy Zamawiający dopuszcza wyświetlacz LED o lepszych parametrach użytkowych ( kontrast, jasność),  niż wyświetlacz LCD ? Jeśli nie, to prosimy o uzasadnienie odpowiedzi.
ODPOWIEDŹ:
Tak 


 PYTANIE 2
Czy Zamawiający dopuszcza ciężar wirówki 21,8 kg przy spełnieniu pozostałych wymagań SIWZ ?
ODPOWIEDŹ:
Tak.

PYTANIE 3 
3. Podane przez Zamawiającego wymiary probówek są nietypowe ( dł.106 mm, szer.18 mm ) - prosimy o określenie producenta probówek w celu weryfikacji wymiarów.
ODPOWIEDŹ: 
Są to probówki na 10 ml z podziałką do moczy 

PYTANIE 4 
Czy w pozycji nr 6 pakiet nr 6 Zamawiający wymaga testu wykrywającego przeciwciała swoiste skierowane przeciw EBV? 
ODPOWIEDŹ:
Tak.
PYTANIE 5 
Czy w pozycji nr 3 pakietu nr 6 Zamawiający dopuści test o czułości 95,9 %?
ODPOWIEDŹ:
Tak.

PYTANIE 6
Dot.: Pakiet nr 2 , Prosimy o wyjaśnienie, czy w Pakiecie nr 2 do deklarowanej ilości oznaczeń należy doliczyć oznaczenia na kalibrację i kontrolę wewnątrz laboratoryjną?
ODPOWIEDŹ:
Tak
PYTANIE 7
Dot.: Załącznik nr 7 do SIWZ- umowa dostawy Par. 1 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 8
Dot.: Załącznik nr 7 do SIWZ- umowa dostawy Par. 3 ust. 2 Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za pośrednictwem poczty elektronicznej?
ODPOWIEDŹ: 
Tak
PYTANIE 9 
Dot.: Załącznik nr 7 do SIWZ- umowa dostawy Par. 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie wyraża zgody.
PYTANIE 10 
Dot.: Załącznik nr 7 do SIWZ- umowa dostawy Par. 5 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego (wykonania zastępczego) wykluczało zastosowanie kar umownych?

ODPOWIEDZ:
Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 11 
Dot.: Załącznik nr 7 do SIWZ- umowa dostawy  Par. 6 ust. 1 pkt e Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?
ODPOWIEDZ:
Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 12 
Dot.: Załącznik nr 7 do SIWZ- umowa dostawy Par. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’
ODPOWIEDZ:
Zamawiający nie wyraża zgody.
PYTANIE 13
Dot.: Załącznik nr 7 do SIWZ- umowa dostawy  Par. 8 pkt a) oraz d) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?
ODPOWIEDZ:
Zamawiający nie wyraża zgody.
PYTANIE 14
Dot.: Załącznik nr 7 do SIWZ- umowa dostawy  Par. 9 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?
ODPOWIEDZ:
Zamawiający nie wyraża zgody.
PYTANIE 15
Dot.: Załącznik nr 7 do SIWZ- umowa dostawy Par. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zdania drugiego niniejszego postanowienia umowy?
ODPOWIEDZ:
Zamawiający nie wyraża zgody.
PYTANIE 16 
Dot.: Załącznik nr 7 do SIWZ - umowa dzierżawy Par. 5 ust. 1-3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na  „zwłoki”?

ODPOWIEDZ:
Zamawiający nie wyraża zgody.
PYTANIE 17
Dot.: Załącznik nr 7 do SIWZ - umowa dzierżawy  Par. 5 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”
ODPOWIEDZ:
Zamawiający nie wyraża zgody.
PYTANIE 18 
Dot.: Załącznik nr 7 do SIWZ - umowa dzierżawy Par. 8 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?
ODPOWIEDZ:
Zamawiający nie wyraża zgody.
PYTANIE 19
Dot.: Załącznik nr 7 do SIWZ - umowa dzierżawy Par. 8 Czy na podstawie art. 31 ustawy z  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)-  Zamawiający- jako administrator danych osobowych,  które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć  dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z  Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru
ODPOWIEDZ:
Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 7 – wzory umów. 
II. Zamawiający zmienia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Zmiana nr 1:

Załącznik nr 2b – Zmiana w Pakiet 1 Zadanie 2. Zmiana w załączeniu.
Zmiana nr 2:

Załącznik 7 – Wzory umów. 
Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.














Załącznik 2b do SIWZ
PAKIET NR 1

 Zadanie 1.  ANALIZATORY HEMATOLOGICZNE

Przedmiot zamówienia - Specyfikacja  asortymentowo-cenowa  

Dostawa odczynników, kalibratorów , kontroli, płynów systemowych  materiałów zużywalnych , serwis oraz dzierżawa  analizatora hematologicznego podstawowego 5 –diff  oraz back-up  3- diff dla potrzeb Zakładu Diagnostyki laboratoryjnej SPMZOZ w Słupsku. 
Warunki ogólne dla dzierżawionych  analizatorów:  okres  dzierżawy 36 miesięcy.

1. Termin dostawy analizatorów: do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

2. Instalacja i szkolenie (3 grupy po 5 osób) na koszt Wykonawcy. Szkolenie potwierdzone certyfikatem.

3. Serwis, naprawa  analizatorów i innego  sprzętu towarzyszącego wymienionego w  SIWZ (regularne przeglądy gwarancyjne, aktualizacja oprogramowania, części zamienne, dojazd) wliczony  w cenę oferty. Oferent w ofercie przedstawi harmonogram przeglądów okresowych.
4. Gwarancja techniczna :czas reakcji serwisu  - do 60 minut , przyjazdu serwisu w przypadku awarii maksymalnie do 24 godz. od momentu zgłoszenia usterki. W razie dłuższej niesprawności  technicznej– powyżej 24 godz. wstawienie aparatu zastępczego o takich samych parametrach  na czas naprawy lub  zabezpieczenie wykonywanych badań w wybranej przez Klienta placówce na koszt Wykonawcy (koszt badań + transport na podstawie faktury VAT). W ofercie podać  nr telefonu, pod który należy zgłaszać usterki w dni robocze i ustawowo wolne od pracy.
5. Wykonanie usługi serwisowej, przeglądu  w godzinach pracy zamawiającego.
6. Cenniki: odczynników, materiałów kalibracyjnych  i kontrolnych, płynów  systemowych, materiałów zużywalnych  przy pierwszej dostawie analizatora.

7. Dostawy odczynników: 3 dni robocze od daty zamówienia.

8. Płatność za odczynniki: do 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
9. Płatność za dzierżawę: z dołu w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
10.Oferent dostarczy harmonogram dostaw krwi kontrolnej do analizatorów.

11.Stabilizacja temperatury otoczenia przez montaż klimatyzatora.

 a/ Analizatory HEMATOLOGICZNE - wymagania graniczne   

	Lp.
	Parametry wymagane/graniczne dla analizatora głównego 5-DIFF oraz  back-up 3-diff


	

	
	
	  Tak / podać
	Parametry oferowane


	1.
	Aparat podstawowy 5 -DIFF:  nowy lub używany wyprodukowany nie wcześniej niż 2013r.  z możliwością   automatycznego oznaczania morfologii oraz morfologii z rozmazem

                                   wyposażony w automatyczny podajnik z mieszalnikiem na minimum 80 próbek (zintegrowany

                                   lub zewnętrzny) 

                                   możliwośc pracy z probówkami systemu zamkniętego, bez potrzeby ich otwierania , forma  

                                   identyfikacji próbki- kod kreskowy.

                                   analizator z wbudowanym monitorem dotykowym

Aparat back-up 3 -DIFF:       nowy lub używany nie wyprodukowany wcześniej niż w 2011 r

                                   nie jest wymagany automatyczny podajnik    

                                   analizator z wbudowanym ekranem dotykowym
Parametry graniczne dla analizatora 5 -DIFF
	Typ,

Model 

Producent 

Rok produkcji 

Typ 
Model 
Producent 
Rok produkcji 

używany
	

	2.
	Wydajność analizatora min. 80 oznaczeń/ godzinę
	TAK
	

	3.
	Oznaczanie próbek w systemie manualnym, automatycznym. Możliwość stosowania w trybie podajnikowym różnych typów probówek systemów zamkniętych i otwartych ( gumowy korek) dostępnych na rynku.
	TAK
	

	4.
	Wymagany wybór trybu pracy CBC i CBC – 5 DIFF z rzeczywistą oszczędnością odczynników 
	TAK
	

	5.
	         Objętość próbki aspirowanej w trybie podajnikowym i manualnym do wykonania analizy maksymalnie 53 µl  

        (dla każdego trybu pracy )
	TAK
	

	6.
	Automatyczny pomiar i analiza minimum 24 parametrów morfologii z rodziałem 5-DIFF

(WBC, NEUT, NEUT%, LIMP, LIMPH%, MONO, MONO%,EO, EO%, BASO, BASO%, 

HGB (oznaczana met. bezcyjankową), HCT, RBC, PLT, PCT, PDV, MPV, RDW-SD, RDW-CV,  MCV, 

MCHC, MCH, atypowe limfocyty + histogramy
	TAK
	

	7,
	Możliwość oznaczania niedojrzałych komórek oraz ich prezantacja na wyniku.

	TAK
	

	8.
	Minimalne zakresy liniowości oznaczeń dla parametrów bez rozcieńczenia z pierwszego podania próbki:

WBC 0 – 120 x 109 / µl

RBC  0 – 8 x 1012 / µl

HGB  0 – 24 g / dl

HCT   0 – 67 %

PLT    0  --1900 x 10 9 / µl ( krew pełna)

PLT    0 – 2800 x 109/ µl( osocze bogato płytkowe)
	TAK
	

	9.
	Automatyczne rozcieńczenie próbki przy przekroczeniu zdefiniowanych parametrów 
	TAK
	

	10.
	Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi patologie 
	TAK
	

	11.
	Pomiar HGB w osobnym torze pomiarowym- brak interferencji ze strony WBC
	TAK
	

	12.
	Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwględnych i procentowych
	TAK
	

	13.
	RBC, HGB, PLT, WBC, NEUT, LYMPH, MONO, EO, BASO- parametry oznaczane bezpośrednio przez analizator ,
	TAK
	

	14.
	Możliwość programowania wartości referencyjnych w zależności od płci i wieku oraz wprowadzania danych demograficznych pacjenta
	TAK
	

	15.
	Oprogramowanie umożliwiające obejrzenie wyników pacjenta na przestrzeni czasu, wydruk wyniku automatyczny lub na żądanie. Możliwość wydruku na koniec dnia pracy listy zbiorczej zleconych analiz (tylko z danymi pacjenta, bez wyniku)
	TAK
	

	16.
	Wyniki przedstawione w formie liczbowej  i graficznej
	TAK
	

	17.
	System ostrzeżeń i alarmów informujących o nieprawidłowej pracy analizatora chroniący przed  wydaniem niewiarygodnego wyniku.
	TAK
	

	17.
	Wszystkie oferowane odczynniki i materiały kontrolne, materiały eksploatacyjne, płyny systemowe muszą być oryginalne i pochodzić od jednego producenta.
	TAK
	

	18.
	Odczynniki bezcyjankowe. Oferent załączy odpowiednie zaświadczenie.
	TAK
	

	19.
	Ilość opakowań dostosowana do ilości wykonywanych oznaczeń oraz trwałości odczynnika na pokładzie analizatora  
	TAK
	

	20.
	Możliwość identyfikacji próbek badanych i odczynników w oparciu o kody kreskowe
	TAK
	

	21.
	Informacja o stanie zużycia i konieczności wymiany odczynnika oraz usunięcia ścieków.
	TAK
	

	22.
	Automatyczne i kompleksowe czyszczenia igły aspirującej po każdym pobraniu.
	TAK
	

	23.
	Automatyczna codzienna procedura konserwacyjna w programach start-up, shut-down.
	TAK
	

	24.
	Rozbudowany system kontroli jakości dla 3 poziomów materiałów kontrolnych: tabele dla wartości średnich, SD, CV, graficzne wykresy Levy-Jennings'a. Program kontroli X-B
	TAK
	

	25.
	Możliwość edytowania i usuwania wybranych kontroli.
	TAK
	

	26.
	Krew kontrolna do kontroli wewnętrznej dostarczona przez wykonawcę , dostępna w probówkach systemu zamkniętego. Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich oznaczanych parametrów. 
	TAK
	

	27.
	Podłączenie do istniejącej sieci informatycznej laboratorium, instalacja i szkolenie z obsługi aparatu dla personelu laboratorium na  koszt Wykonawcy. Dwukierunkowy interfejs.
	TAK
	

	28.
	Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim- przy dostawie na nośniku optycznym typu płyta CD lub DVD
	TAK
	

	29.
	Cenniki: odczynników, materiałów kalibracyjnych i kontrolnych, płynów systemowych, materiałów zużywalnych, dzierżawy analizatora  dostarczyć obowiązkowo z pierwszą dostawą analizatora.
	TAK
	

	.30
	Metodyki badań, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych  i autoryzowane  przez  producenta aparatu aplikacje ( dołączyć obowiązkowo z pierwszą dostawą analizatora.
	TAK
	

	31.
	Okres dzierżawy i gwarancji : 36 miesięcy
	TAK
	


Zestawienie warunków granicznych analizatora hematologicznego back-up  3 –DIFF      
	                         Parametry wymagane – analizator hematologiczny BACK-UP 3 DIFF
	Parametry oferowane

	
	Tak / podać
	

	Nazwa oferowanego aparatu
	
	

	Nazwa producenta
	
	

	Rok produkcji nie wcześniej niż 2011r.
	
	

	Nie mniej niż 18 parametrów krwi obwodowej
	TAK
	

	Wydajność nie mniejsza niż 60 oznaczeń na godzinę
	TAK
	

	Zakres liniowości dla parametrów: WBC, RBC, HGB, HCT, PLT zaczynający się od 0
	TAK
	

	Objętość aspirowanej próbki nie większa niż 10 μl (bez wstępnego rozcieńczania)
	TAK
	

	Automatyzacja codziennych funkcji obsługowych: start up, automatyczne czyszczenie, kontrola poziomu odczynników
	TAK
	

	Rozdział populacji WBC na: limfocyty, granulocyty i monocyty wyrażony w wartościach bezwzględnych i procentowych
	TAK
	

	Ciekłokrystaliczny ekran dotykowy
	TAK
	

	Możliwość tworzenia różnych poziomów dostępów dla operatora, z możliwością zakładania indywidualnych haseł dostępu( w oprogramowaniu wewnętrznym analizatora)
	TAK
	

	Oprogramowanie w języku polskim
	TAK
	

	Dostępna pamięć wyników pacjentów nie mniejsza niż 1000
	TAK
	

	Więcej niż jeden protokół transmisji danych do systemu LSI
	TAK
	

	Na wyposażeniu zewnętrzny czytnik kodów kreskowych
	TAK
	

	Natężenie hałasu<60dB( brak kompresora)
	TAK
	

	Informacje o stanie analizatora w czasie rzeczywistym
	TAK
	

	Możliwość transferu danych poprzez port USB
	TAK
	

	Możliwość wpisania pełnych danych pacjenta(imię, nazwisko, płeć, data urodzenia)do pamięci analizatora
	TAK
	

	Zakresy norm w zależności od płci i wieku
	TAK
	

	Zastosowane w  analizatorze odczynniki, kontrole i kalibrator muszą bezwzględnie pochodzić od producenta analizatora
	TAK
	

	Możliwość posługiwania się wirtualną klawiaturą
	TAK
	

	Program umożliwiający obsługę analizatora, zarządzający bazą danych i kontrolą jakości wraz z komputerem i niezbędnym oprzyrządowaniem
	TAK
	


	I – HEMATOLOGIA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.
	Odczynniki, kontrole, kalibratory niezbędne do wykonania badań morfologii w okresie 36 miesięcy
	
	
	
	
	
	
	

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość testów na 36 miesięcy*
	Numer katalogowy
	Nazwa handlowa
	Oferowana wielkość op.
	Ilość pełnych opakowań
	Cena 1 op. netto
	Wartość netto
	% VAT
	Wartość brutto
	Producent

	x
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Morfologia CBC + 5DIFF
	63500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
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	8
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Morfologia CBC + 3DIFF
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	RAZEM
	 
	X
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.
	Inne (pozostałee, jeśli nie zostały ujęte w żadnej tabeli)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Numer katalogowy
	Nazwa handlowa
	Oferowana wielkość opakowania jed.
	Ilość pełnych opakowań
	Cena 1 op. netto
	Wartość netto
	% VAT
	Wartość brutto
	Producent

	x
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	RAZEM
	 
	X
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.
	Dzierżawa analizatorów do hematologii
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lp.
	Nazwa i typ analizatora
	Ilość
	Czynsz dzierżawny za 1 miesiąc netto
	Wartość netto 
	VAT %
	Wartość brutto
	
	
	
	

	x
	1
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	3
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Zadanie 2. 
Przedmiot zamówienia - Specyfikacja  asortymentowo-cenowa 

Dostawa odczynników, kalibratorów , kontroli, płynów systemowych  materiałów zużywalnych , serwis oraz dzierżawa  analizatora biochemicznego wraz z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym
Zestawienie parametrów granicznych dla analizatora biochemicznego i Laboratoryjnego Systemu Informatycznego
	L.p.
	Nazwa parametru
	Spełnienie warunku

	
	
	TAK
	NIE

	1
	2
	3
	4

	1.Analizator biochemiczny 



	1.1
	Analizator(y) typu bench top w pełni automatyczne, pracujące w trybie „pacjent po pacjencie” rok produkcj nie starszy niż 2013
	
	

	1.2.
	Praktyczna wydajność analizatora nie mniejsza niż 300 testów fotometrycznych na godzinę
	
	

	1.3.
	Praktyczna wydajność testów ISE – nie mniej niż 160 testów na godzinę 
	
	

	1.4.
	Analizator wyposażony w zewnętrzną drukarkę, zewnętrzny UPS.
	
	

	1.5.
	Metody pomiaru: 

fotometryczne  monochromatyczne i bichromatyczne; punktu końcowego i kinetyczne;  
	
	

	1.6.
	Odczynniki płynne, nie wymagające rekonstytucji, dostarczane w firmowych opakowaniach, z kodem kreskowym, gotowe do użycia po wstawieniu do analizatora 
	
	

	1.7.
	Zakres pomiarowy fotometru 340-700 nm.
	
	

	1.8.
	Igła próbkowa posiada detektor skrzepu, kolizji oraz poziomu płynów
	
	

	1.9
	Automatyczna detekcja mikroskrzepów w próbce badanej – jednoznaczny opis wskazujący na jego obecność.
	
	

	1.10.
	Objętość martwa próbki pediatrycznej nie więcej niż 100 µl.
	
	

	1.11.
	Możliwości analityczne: –enzymy, substraty, ISE, białka specyficzne
	
	

	1.12.
	Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku
	
	

	1.13.
	Automatyczne (minimum 10 x) wstępne rozcieńczanie próbek badanych oraz rozcieńczanie po przekroczeniu liniowości metody.
	
	

	1.14.
	Analizator pracujący z wodą destylowaną, zużywający nie więcej niż 2 l na godzinę pracy analizatora.
	
	

	1.15.
	Minimum 50 miejsc na odczynniki, w tym 40 chłodzonych.
	
	

	1.16.
	Analizator dwuigłowy oraz mieszadło mechaniczne.
	
	

	1.17.
	Minimum 60 miejsc na próbki.
	
	

	1.18.
	Priorytetowe oznaczenie próbek „cito”
	
	

	1.19.
	Format wydruku wyniku A4.
	
	

	1.20.
	Chłodzone miejsca dla odczynników, kalibratorów i kontroli, które należy przechowywać w temp. lodówki 2-8° C, możliwość pozostawienie ich na pokładzie analizatora.
	
	

	1.21.
	Możliwość wydruku raportów dziennych wyników.
	
	

	1.22.
	Wbudowany czytnik kodów kreskowych identyfikujący odczynniki, kalibratory, kontrole i próbki.
	
	

	1.23.
	Możliwość drukowania okresowych zestawień statystycznych wyników według zlecającego lekarza czy oddziału. 
	
	

	1.24.
	Program kontroli jakości wyników jako część oprogramowania analizatora – możliwość wydruku okresowych raportów kontroli jakości z danymi graficznymi (krzywa Levey-Jeninga i liczbowych).
	
	

	1.25.
	Oprogramowanie i menu w języku polskim.
	
	

	1.26.
	Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim
	
	

	1.27.
	Oferowane aparaty wraz z wyposażeniem oznakowane znakiem CE
	
	

	1.28.
	Dwukierunkowa transmisja danych – możliwość bezpośredniego włączenia w LSI.
	
	

	1.29.
	Możliwość tworzenia profili badań.
	
	

	1.30.
	Możliwość tworzenia funkcji kalkulacji dla testów np. obliczenia LDL i % HDL 
	
	

	1.31.
	Automatyczna i manualna akceptacja wyników testów, kalibracji i kontroli.
	
	

	1.32.
	Możliwość sortowania wyników kontroli jakości według rodzaju materiału kontrolnego i rodzajów testów.
	
	

	1.33.
	Możliwość wykonywania badań po wyjściu z funkcji „standy” w ciągu 3 minut.
	
	

	1.34.
	Możliwość wykorzystania w analizatorze własnych aplikacji odczynnikowych - minimum 5.
	
	

	1.35.
	Możliwość instalacji modemu serwisowego.
	
	

	1.36.
	Analizator posiadający wbudowany komputer oraz kolorowy ekran dotykowy
	
	

	1.37
	UPS umożliwiający dokończenie wszystkich rozpoczętych badań w przypadku spadku, bądź zaniku napięcia.
	
	

	1.38.
	W przypadku, gdy oferowany analizator nie będzie wolnostojący – oferent dostarczy stół.
	
	

	1.39. 
	Stacja uzdatniania wody wraz materiałami eksploatacyjnymi w okresie trwania umowy
	
	

	1.40.
	 Gwarancja techniczna :czas reakcji serwisu  - do 60 minut , przyjazdu serwisu w przypadku awarii maksymalnie do 24 godz. od momentu zgłoszenia usterki. W razie dłuższej niesprawności  technicznej– powyżej 24 godz. wstawienie aparatu zastępczego o takich samych parametrach  na czas naprawy lub  zabezpieczenie wykonywanych badań w wybranej przez Klienta placówce na koszt Wykonawcy (koszt badań + transport na podstawie faktury VAT). W ofercie podać  nr telefonu, pod który należy zgłaszać usterki w dni robocze i ustawowo wolne od pracy.


	
	

	1.41
	Instalacja analizatora, szkolenie  wykonywanie usługi serwisowej oraz przeglądów  w godzinach pracy zamawiającego.
	
	

	1.42
	Wykonawca zapewni opiekę merytoryczną i aplikacyjną w okresie trwania umowy.
	
	

	1.43.
	Metodyki badań, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych  i autoryzowane  przez  producenta aparatu aplikacje ( dołączyć obowiązkowo z pierwszą dostawą analizatora).
	
	

	1.44
	Okres dzierżawy i gwarancji 36 miesięcy, koszty napraw z wyłączeniem materiałów zużywalnych po stronie Wykonawcy
	
	

	POZOSTAŁE WYMAGANIA NIE BĘDĄCE WARUNKAMI GRANICZNYMI

	1.45.
	Wykonawca zapewni zewnątrzlaboratoryjny  program kontroli jakości w okresie trwania umowy potwierdzony certyfikatem uczestnictwa.
	
	

	2. SYSTEM LABORATORYJNY LSI


	Właściwości ogólne systemu LSI

	1
	Oprogramowanie w 100% w języku polskim z graficznym interfejsem użytkownika.
	
	

	2
	System ma możliwość pracy co najmniej  w środowisku graficznym MS Windows na stanowiskach użytkowników  XP/VISTA/WINDOWS 7/WINDOWS 8/WINDOWS 10
	
	

	3
	System typu gruby klient ("Fat Client") zbudowany w architektrurze klient-serwer, bez konieczności posiadania serwera aplikacji do obsłużenia procesów biznesowych zachodzących wewnątrz laboratorium. 
	
	

	4
	Calość systemu i wszyskie jego moduły takie jak (analityka, mikrobiologia, raportowanie, epidemiologia) muszą stanowić integralną całość która zostałana napisana z wykorzystaniem jednej platformy programistycznej.
	
	

	5
	System powinen posiadać wbudowany moduł do edycji raportów oraz wyników w programie typu "End-User Designer" dostępnym z każdego stanowiska roboczego
	
	

	6
	System powinien mieć możwliwość pracy na przynajmniej 2 różnych systemach baz danych (jedna darmowa, jedna komercyjna)
	
	

	7
	System bazy danych powinien posiadać możliwość pełno tekstowego wyszukiwania ("full-text search") obsługiwanego przez główny silnik bazy danych
	
	

	8
	System bazy danych musi wspierać wiele schematów (schmas) bądź przestrzeni nazw (namespaces)
	
	

	9
	Baza danych nie może posiadać ograniczenia co liczby danych przechowywanych w pojedynczej tabeli 
	
	

	10
	Baz danych musi wspierać proceduralny język proceduralny PL/SQL bądź PL/pgSQL
	
	

	11
	System bazy danych musi posiadać możliwość pracy w środowiskach windows oraz linux
	
	

	12
	System LSI po okresie dzierżawy wraz z licencjami przechodzi na własność zamawiającego za symboliczną opłatę 100,00 zł brutto
	
	

	Dane Laboratorium

	
	Lista aparatów do podłączenia: 8 analizatorów
Liczba stanowisk:8 stanowisk+ rejestracja
Liczba osób do przeszkolenia:23
Liczba punktów zewnętrznych ze stanowiskami:8 zewnętrzne + punkt w laboratorium

	
	

	Rejestracja

	1
	System powinien umożliwiać rejestrację pacjentów i zleceń diagnostycznych.
	
	

	2
	System powinien posiadać możliwość rejestracji wielu badań analitycznych oraz mikrobiologicznych na tym samym zleceniu
	
	

	3
	Równoczesna rejestracja na wielu komputerach
	
	

	4
	Wyszukiwanie pacjenta na podstawie różnych danych (nazwisko, pesel, nr karty dostępu do wyników indywidualnego) z jednego pola edycyjnego bez potrzeby wyboru typu danych do wyszukania
	
	

	5
	System powinien posiadać wbudowany mechanizm wykrywania błędów w numerach PESEL wraz z podpowiadaniem na jakiej pozycji wystąpił błąd (dotyczy pacjentów zarejestrowanych już w systemie)
	
	

	6
	Możliwość automatycznej współpracy w zakresie przyjmowania zleceń i odsyłania wyników, wg standardu HL7, z systemem HIS, satelitarnymi LSI oraz z oprogramowaniem zewnętrznych, niezależnych punktów pobrań.
	
	

	7
	Pełna obsługa z klawiatury nie wymagająca używania myszki podczas rejestracji zleceń.
	
	

	8
	Rejestrowanie manualne badań na podstawie kodów lub nazw badań, możliwość wyboru badania z listy, rejestrację w trybie mieszanym (kody i nazwy badan ) z jednego pola np. Morfoligia ,6,7,9,OB , wyszukiwania po dowolnej frazie nazwy badania.
	
	

	9
	Zapisywanie błędów przed laboratoryjnych do zlecenia z późniejszą ich statystyką ilościową i lista błędów ( zapisywanie błędów musi udostępniać dodatkowo moduł walidacji i komunikacji z aparatem),  wizualizacja zarejestrowanego błędu 
	
	

	10
	Program musi posiadać system uprawnień przyznawanych poszczególnym użytkownikom systemu, umożliwiający ochronę konfiguracji systemu, danych osobowych, medycznych i finansowych, nie utrudniający jednak normalnej pracy poszczególnych stanowisk, pozwalający na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby rejestrującej zlecenia, wykonującej badanie i zatwierdzającej wyniki.
	
	

	11
	Konfiguracja połączeń analizatorów musi być przechowywana w głównej bazie danych.
	
	

	12
	System znakowania kodami paskowymi („oklejanie” w punktach pobrań, nie w laboratorium) nie wymagający drukarek tych kodów w punktach pobrań, 
	
	

	13
	Możliwość wprowadzenie dla każdego badania  daty godziny pobrania oraz daty godziny przyjęcia materiału do laboratorium 
	
	

	14
	Możliwość globalnej zmiany dat godzin przyjęcia oraz pobrania dla wszystkich zarejestrowanych badań
	
	

	15
	Możliwość automatycznej współpracy w zakresie przyjmowania zleceń i odsyłania wyników, wg standardu HL7, z systemem HIS, satelitarnymi LSI oraz z oprogramowaniem zewnętrznych, niezależnych punktów pobrań.
	
	

	16
	System umożliwia zapisywanie wszystkich wydrukowanych wyników w formie pdf i późniejszego oddrukowania ich z zapisanej kopii.
	
	

	17
	Możliwość konfiguracji wymaganych pól (oddział,lekarz,punkt pobrań, miejsce odbioru wyniku, podjednostka) dla każdego kontrahenta indywidualnie, wraz z możliwością zawężenia  listy wyboru dostępnych danych dla każdego kontrahenta, możliwość zdefiniowania wartości domyślnej
	
	

	18
	Rejestracja "serią" grupy zleceń od tego samego zleceniodawcy (brak konieczności wybory kontrahenta)
	
	

	19
	System podpowiadania przy nazwiskach dwuczłonowych ułatwiający wyszukanie pacjenta np (BACHLEDA-CURUŚ) przy wpisaniu dowolnego nazwiska
	
	

	20
	Obsługa płatników na poziome badań zlecenia
	
	

	21
	Możliwość pokazania lub ukrywania cen wraz z ich podsumowaniem w rejestracji zleceń 
	
	

	22
	Możliwość automatycznej rejestracji zleceń poprzez skaner z rozwiązaniem OCR bądź OMR
	
	

	23
	Wbudowana obsługa powiadomień o wartościach wyników badań zbierająca dokładne informacje odnośnie zdarzenia tj. osoba powiadomiona, numer telefonu, komentarz , data godzina powiadomienia, znacznik powiadomienia powinien być przypisywany do konkretnego wyniku. Wizualizacja powiadomień z poziomu rejestracji zleceń
	
	

	24
	Możliwość powrotu do 5 poprzednio zarejestrowanych zleceń za pomocą jednego kliknięcia z poziomu rejestracji , bez konieczność posiadania skierowania w wersji papierowej
	
	

	25
	Weryfikacja zleceń OCR odbywająca się w module rejestracji zleceń na podstawie fragmentów skanów, nie wymagająca posiadania zlecenia w wersji papierowej
	
	

	Pracownia

	1
	Moduł wspomagający wpisywanie Osadów moczu z możliwością obsługi na ekranie dotykowym
	
	

	2
	Funkcja wspomagająca zliczanie Rozmazu manualnego krwi
	
	

	3
	Obsługa pracowni: Hematologii, Koagulologii, Analityki ogólnej, Biochemii, Serologii 
	
	

	4
	Możliwość obsługi histogramów
	
	

	5
	Autoryzacja wyników, w tym walidacja wyniku,  wspólny widok wyników ze wszystkich pracowni, walidowanych poprzednich wyników pacjenta, funkcje „delta check”
	
	

	6
	Możliwość wprowadzania wyników rozmazów krwi obwodowej za pomocą zmapowanych klawiszy komputera.
	
	

	7
	Automatyczna identyfikacja materiału po numerze zlecenia
	
	

	Przyjęcie materiału

	1
	Możliwość przypisania w laboratorium dodatkowego kodu do materiału przyjętego z innym kodem (dotyczy rozdziału materiału na pracownie – stanowiska) lub wygenerowanie nowego kodu wg konfiguracji oraz jego wydruk, 
	
	

	2
	Obsługa centralnej rozdzielni materiałów do badań(np. rejestracja i wstępne opracowanie materiału, podział próbek, możliwość dodrukowania dodatkowej etykiety kodu kreskowego).
	
	

	3
	Funkcja „przyjęcia materiału”, umożliwiająca rejestrację materiału z równoczesną weryfikacją zlecenia (wykrycie zleceń, do których brak materiału, ), uwzględnienie tego faktu w procesie analitycznym 
	
	

	4
	Jednoznaczna identyfikacja pacjenta, zlecenia i materiału w oparciu o kod paskowy
	
	

	Komunikacja z aparatami

	1
	Pełna automatyka sterowania analizatorami diagnostycznymi (programowanie, wysyłanie zleceń, odbiór wyników, przesłanie informacji technicznych – komunikacja dwukierunkowa lub jednokierunkowa, uwzględniająca specyfikę urządzeń) 
	
	

	2
	Możliwość jednoczesnego odbioru wyników z kilku aparatów na jednych stanowisku
	
	

	3
	Przyspieszona, automatyczna obsługa zleceń pilnych, 
	
	

	4
	Automatyczny dobór wartości referencyjnych i automatyczne flagowanie wyników, w tym flagowanie wyników będących tekstowymi opisami, z możliwością dowolnej liczby zakresów referencyjnych, osobno dla każdej metody wykonania badania oraz osobno dla każdego aparatu
	
	

	5
	Możliwość automatycznego zastępowania wyniku liczbowego (poza wskazanym zakresem lub w wskazanym zakresie) odpowiednim tekstem, komentarzem lub możliwość wykonania prostych operacji matematycznych (+,-,*) konfiguracja dostępna dla użytkowników systemu
	
	

	6
	System powinien umożliwiać wykorzystanie kodów kreskowych we współpracy z analizatorami.
	
	

	7
	Możliwość dopisania indywidualnych komentarzy do uzyskanych wyników w module komunikacji.
	
	

	8
	Wszystkie połączenia pomiędzy analizatorami i systemem muszą przekazywać dane w czasie rzeczywistym bezpośrednio do bazy danych z pominięciem jakichkolwiek metod pośrednich takich jak na przykład przechowywanie danych na lokalnych komputerach (hostach).
	
	

	9
	System musi zapewnić komunikację z analizatorami zarówno dla połączenia RS-232 oraz TCP/IP.
	
	

	10
	Dostęp do raportów badań niezrealizowanych w module komunikacji
	
	

	11
	Powiadamianie użytkownika o badaniach do powtórzenia skierowanych z walidacji
	
	

	12
	System podczas walidacji wyników przez osobę uprawnioną musi generować podgląd wyników archiwalnych do właśnie zatwierdzanych.
	
	

	13
	Możliwość zdefiniowania reguł wyliczających wynik badania z zestawu innych badań oraz zasad automatycznego opisu wyniku poprzez dołączanie zdefiniowanych wcześniej komentarzy,
	
	

	14
	System umożliwia określenie postępu wykonania badania
	
	

	Konfiguracja


	1
	Konfiguracja oraz mapowanie pól dla skierowań rozpoznawanych przez skaner OCR dostępne dla każdego użytkownika systemu, bezpośrednio w programie
	
	

	2
	Konfiguracja norm z automatycznym systemem wykrywanie luk w przedziałach czasowych zdefiniowanej normy. Np. brak normy dla badania Morfologia w zakresie 8 lata - 8 lata 6 miesięcy jeden dzień
	
	

	3
	Pełna archiwizacja wszystkich zmian dotyczących badań tj. parametrów, materiałów oraz norm z możliwością śledzenia zmienianej wartości oraz dokładnym zapisem daty, godziny oraz użytkownika zmieniającego
	
	

	4
	Pełna archiwizacja wszystkich zmian dotyczących  słowników prostych tj. lekarzy, jednostek, opisów dotycząca zmienianej wartości oraz dokładnym zapisem daty, godziny oraz użytkownika zmieniającego
	
	

	5
	Możliwość personalizacji menu głównego programu co do kolorystyki oraz grafiki.
	
	

	Kontrola jakości


	1
	Kontrola jakości i wiarygodności wyników: 
· kartoteka materiałów kontrolnych i procedur ( SOP), 
· automatyczne przygotowywanie Kart Kontroli, 
· rejestracja i ewidencja wyników prób kontrolnych, 
· poprawność, precyzja (odtwarzalność, powtarzalność), 
· wykresy LJ, 
· analiza Westgarda (w seriach i pomiędzy, reguły proste i złożone, indywidualny dobór reguł), 
· oznaczanie jakości stosowanych metod pomiarowych (kontrolnych) na znormalizowanych kartach OPS 
· obsługa różnych typów prowadzenia kontroli jakości ( precyzji, powtarzalności: okresy wstępne i robocze, metoda nieznanego dubletu) 
· prowadzenie kontroli wg danych od producentów odczynników lub danych wprowadzonych przez pracownika laboratorium 
· możliwość definiowania i ewidencji działań naprawczych, 
· możliwość wprowadzania indywidualnych komentarzy do uzyskanych wyników kontroli
· możliwość automatycznego odbioru wyników kontroli jakości, zapis wyników w bazie danych
	
	

	Walidacja

	1
	Możliwość definicji zakresów wyników o które system dodatkowo monituje  podczas walidacji
	
	

	2
	Możliwość definicji zakresów wyników które system blokuje
	
	

	3
	Możliwość definicji wartości krytycznych dla parametrów
	
	

	4
	Autoryzacja wyników, w tym walidacja wyniku, wspólny widok wyników ze wszystkich pracowni, z walidowanych poprzednio wyników pacjenta, funkcje ”delta check",
	
	

	5
	Możliwość jednym przyciskiem walidacji i natychmiastowego wydruku
	
	

	6
	Zabezpieczenie niepozwalające zwalidować zlecenia bez podejrzenia wszystkich wartości
	
	

	7
	Możliwość wybrania do walidacji badań tylko zrealizowanych przez osobę walidującą
	
	

	8
	Możliwość zawężania listy badań do walidacji (np. wybrani kontrahenci, wybrane grupy badań, wybrane badania
	
	

	9
	W module przeglądania wyników z walidacji powinien być dostęp do historii wyników pacjenta
	
	

	10
	Pełna możliwość personalizacji wygładu modułu walidacji wyników co do kolorystyki, rodzaju oraz wielkości czcionki, wyglądu formularza (tabela, listing) dla każdego użytkownika systemu z osobna

	
	

	Magazyn


	1
	Zintegrowany w systemie moduł magazynu pozwalający na prowadzenie wewnętrznego magazynu na potrzebę laboratorium
	
	


Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów. 

	III – BIOCHEMIA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.
	Odczynniki
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość testów na 36 miesięcy*
	Numer katalogowy
	Nazwa handlowa
	Oferowana wielkość op.
	Ilość pełnych opakowań
	Cena 1 op. netto
	Wartość netto
	% VAT
	Wartość brutto
	Producent

	x
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Fosfataza alkaliczna
	1110
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Alat
	19800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Aspat
	12900
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Amylaza
	1950
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Kinaza keratynowa
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	GGTP
	3450
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Lipaza
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Bilirubina całkowita
	3450
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Białko w moczu
	1650
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Wapń
	8700
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Cholesterol całkowity
	30000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	HDL met. Bezpośrednia
	18300
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Kreatynina
	22200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	14
	Mocznik
	3500
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Glukoza met. oksydaza/peroksydaza
	49800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Żelazo
	8700
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Magnez
	1500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Fosfor
	2100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Trójglicerydy
	21000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Kwas moczowy
	5400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	CRP met. immunoturbidymetryczną
	7800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	ASO met. immuniturbidymetryczna
	990
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	RF met. immunoturbidymetryczna
	2200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	HbA1c
	1230
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Witamina D 25(OH) - homogenna met. immunoenzymatyczna z α-kopmplemetacją, 3-odczynnikowa
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	RAZEM
	 
	X
	 
	

	
	* Podane ilości zawierają kontrole i kalibracje
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E.
	Kalibratory i kontrole dla wszystkich wymaganych parmetrów
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Numer katalogowy
	Nazwa handlowa
	Oferowana wielkość opakowania jed.
	Ilość pełnych opakowań
	Cena 1 op. netto
	Wartość netto
	% VAT
	Wartość brutto
	Producent

	x
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	RAZEM
	 
	X
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	F.
	Materiały zużywalne do analizatora biochemicznego
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Numer katalogowy
	Nazwa handlowa
	Oferowana wielkość opakowania jed.
	Ilość pełnych opakowań
	Cena 1 op. netto
	Wartość netto
	% VAT
	Wartość brutto
	Producent

	x
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	RAZEM
	 
	X
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	G
	Dzierżawa analizatora biochemicznego
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lp.
	Nazwa i typ analizatora
	Ilość
	Czynsz dzierżawny za 1 miesiąc netto
	Wartość netto 
	VAT %
	Wartość brutto
	
	
	
	

	x
	1
	3
	3
	4
	5
	6
	
	
	
	

	1
	 
	36
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Zadanie 3. 
Przedmiot zamówienia - Specyfikacja  asortymentowo-cenowa 

Dostawa odczynników, kalibratorów , kontroli, płynów systemowych  materiałów zużywalnych , serwis oraz dzierżawa  analizatora koagulologicznego 

	Wymagania techniczne 

automatyczny analizator koagulologiczny
	Spełnienie wymagania

            TAK / NIE

	Rodzaj analizatora: w pełni automatyczny analizator do badań koagulologicznych rok produkcji nie starszy niż 2013
	

	Wbudowany komputer, obsługa poprzez kolorowy wyświetlacz dotykowy lub zewnętrzną klawiaturę i myszkę
	

	Ilość ścieżek pomiarowych: 3 – chronometryczna, chromogenna, turbidymetryczna
	

	Zakres badań:  PT + Fibrynogen, APTT, Fibrynogen Clauss, TT, ATIII, D-Dimer, Białko C, czynniki od II do XII, plazminogen, alfa-2-antyplazmina 
	

	Wydajność: 70 ozn./godz dla PT,     45 ozn./godz dla  APTT
	

	Pomiar stężenia fibrynogenu podczas pomiaru PT
	

	Pomiar stężenia fibrynogenu metodą Claussa
	

	Podawanie automatycznie wartości INR wyliczane przez aparat z PT
	

	Pobieranie materiału z próbki pierwotnej (próbówka wyjęta z wirówki bez przelewania i naczyniek pośredniczących) bez potrzeby wstępnego przygotowania
	

	Automatyczne pobieranie próbek, odczynników i rozcieńczalników potrzebnych do wykonania pomiaru
	

	Pojemnik na próbki przystosowany do różnego rodzaju próbówek w tym pediatrycznych
	

	Oddzielne igły dozujące do osoczy i odczynników
	

	Automatyczne układy kompensacji zmętnienia pierwotnego (możliwość pomiaru osoczy lipemicznych, zhemolizowanych, żółtaczkowych)
	

	Automatyczna kompensacja zanieczyszczenia toru pomiarowego i kuwety
	

	Możliwość samodzielnego programowania pomiarów w tym wybór: oznaczenie pojedyńcze lub dublet lub dowolna ilość powtórzeń 
	

	Możliwość automatycznego powtórzenia pomiaru  przy wyniku poza zakresem referencyjnym lub przy wartościach krytycznych
	

	Indeksowanie wyników poza zakresem referencyjnym
	

	Automatyczne rozcieńczanie próbek po przekroczeniu zakresu pomiarowego
	

	Automatyczna kalibracja z pamięcią krzywych - stabilna dla danej serii odczynników
	

	Drukowanie graficzne krzywych kalibracyjnych
	

	Program „Kontrola Jakości” z pamięcią wyników i możliwością wydrukowania
	

	Wbudowany czytnik kodów kreskowych dla próbek pacjentów
	

	Możliwość podłączenia zewnętrznego czytnika kodów kreskowych
	

	Podłączenie  do sieci komputerowej – komunikacja dwukierunkowa z zewnętrznym zlecaniem badań
	

	Drukowanie lub przesyłanie wyników pomiarów - zbiorczych i zarchiwizowanych z podaną datą i godziną wykonania, zlecającym, wykonującym, peselem, zakresem wartości referencyjnych
	

	Oprogramowania w j. polskim z możliwością podawania wyniku w dowolnej formie i dowolnych jednostkach
	

	Aplikacje odczynnikowe na aparat w j. polskim
	

	Posiadanie przez oferenta systemu zarzadzania jakością zgodnego z normami: ISO 9001:2008  /  ISO 13485:2003
	

	Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi analizator, a także przeprowadzi szkolenie dla użytkowników oraz zapewni serwis w godzinach pracy Zamawiającego, który będzie wykonywał naprawy i przeglądy w okresie trwania umowy.
	

	Koszty naprawy analizatora z wyłączeniem części zużywalnych leżą po stronie Wykonawcy.
	

	Wykonawca zapewni opiekę merytoryczną i aplikacyjną przez okres trwania umowy.
	

	Wykonawca dostarczy metodyki badań, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych  i autoryzowane  przez  producenta aparatu aplikacje (  obowiązkowo z dostawą analizatora).
	


NIESPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z PARAMETRÓW GRANICZNYCH SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY

	III – KOAGULOLOGIA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	H.
	Odczynniki
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość testów na 36 miesięcy*
	Numer katalogowy
	Nazwa handlowa
	Oferowana wielkość op.
	Ilość pełnych opakowań
	Cena 1 op. netto
	Wartość netto
	% VAT
	Wartość brutto
	Producent

	x
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	PT (tromboplastyna ludzka)
	25000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	APTT
	1100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	FIBRYNOGEN
	160
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	RAZEM
	 
	X
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.
	Kalibratory i kontrole
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Numer katalogowy
	Nazwa handlowa
	Oferowana wielkość opakowania jed.
	Ilość pełnych opakowań
	Cena 1 op. netto
	Wartość netto
	% VAT
	Wartość brutto
	Producent

	x
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	RAZEM
	 
	X
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	J.
	Inne (pozostałee, jeśli nie zostały ujęte w żadnej tabeli)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Numer katalogowy
	Nazwa handlowa
	Oferowana wielkość opakowania jed.
	Ilość pełnych opakowań
	Cena 1 op. netto
	Wartość netto
	% VAT
	Wartość brutto
	Producent

	x
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	RAZEM
	 
	X
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	K.
	Dzierżawa analizatora do koagulologii
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lp.
	Nazwa i typ analizatora
	Ilość
	Czynsz dzierżawny za 1 miesiąc netto
	Wartość netto 
	VAT %
	Wartość brutto
	
	
	
	

	x
	1
	3
	3
	4
	5
	6
	
	
	
	

	1
	 
	36
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	RAZEM
	 
	X
	 
	
	
	
	


Zadanie 4. 
Przedmiot zamówienia - Specyfikacja  asortymentowo-cenowa 

Dostawa odczynników, kalibratorów , kontroli, płynów systemowych  materiałów zużywalnych , serwis oraz dzierżawa  czytnika pasków do moczu  

	SPECYFIKACJA CZYTNIKA DO PASKÓW  NA  MOCZE


	Spełnienie wymagania

            TAK / NIE

	Czytnik pasków do moczy fabrycznie nowy , niereferbiszowany
	

	Paski do analizy moczu co najmniej 10-parametrowe (wykrywanie  albuminy w zakresie od 7.5-15 mg/dL ,  glukozy od 50-100 mg/dL, bilirubiny 0,4- 1 mg/dl, urobilinogenu, ketonów, krwi, leukocytów, azotynów oraz ocenianie   pH w zakresie od 5 – 9i ciężaru właściwego  moczu w przedziale od 1,000do 1,030 . Paski charakteryzujące się eliminacją wpływu  kwasu askorbinowego na wynik pomiaru
	

	Wykonawca zapewni materiał kontrolny na dwóch poziomach.

Kontrola wewnątrzlaboratoryjna:

- materiał kontrolny do badań fizykochemicznych moczu, 2- poziomowa kontrola w postaci ciekłej   dedykowana do aparatu i pasków do moczu (ten sam producent aparatu, kontroli i pasków do moczu). 

Zachowana stabilność analitów do 30 dni przy przechowywaniu w temp. 15 - 30 st. C.
	

	Półautomatyczny, fotometr reflektancyjny  z dwoma filtrami optycznymi
	

	Wydajność analizatora minimum 500 ozn. na godz. Cykl pomiarowy jednego paska – nie więcej niż 8 sekund.
	

	Pamięć wewnętrzna min. 2000 wyników
	

	Czas inkubacji paska – 1 minuta
	

	Automatyczne funkcje: wykrywanie obecności paska, transport paska do strefy pomiarowej i usuwanie zużytych pasków do wewnętrznego pojemnika na odpady 
	

	Automatyczny test samosprawdzający po włączeniu aparatu.
	

	Automatyczna kalibracja przy uruchomieniu aparatu, bez konieczności wykonywania oznaczeń kalibracyjnych, 

bez użycia dodatkowych specjalnych pasków i kodów kreskowych (potwierdzone odpowiednim fragmentem instrukcji)
	

	Trzy tryby pracy analizatora – rutynowy, CITO i QC
	

	Funkcja umożliwiająca dodawanie do wyniku informacji o kolorze i przejrzystości moczu
	

	Ekran dotykowy LCD z prostym menu i z możliwością kalibracji.
	

	Wymiary analizatora (G x S x W)  -  max: 40,0 cm  x 30,0 cm x 20,0 cm 
	

	Waga analizatora – max: 4 kg
	

	Wybór jednostek: konwencjonalne, arbitralne (system +/ -) oraz w  układzie SI dające możliwość 4 kombinacji odczytu
	

	Wewnętrzna drukarka termiczna z możliwością wydruku na papierze samoprzylepnym.                                                         Drukarka zewnętrzna – opcjonalnie (możliwe podłączenie)
	

	Wyniki patologiczne podświetlane na ekranie i oflagowane na wydruku.
	

	Zewnętrzny czytnik kodów kreskowych
	

	Możliwość podłączenia komputera zewnętrznego i przyłączenie analizatora do laboratoryjnej sieci komputerowej.

Analizator wyposażony w port RS232C.
	

	Złącze Pin 25 do podłączenia opcjonalnej drukarki zewnętrznej.
	

	Instrukcja obsługi w języku polskim.
	

	Podłączenie  do sieci komputerowej – komunikacja dwukierunkowa z zewnętrznym zlecaniem badań.
	

	Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi analizator, a także przeprowadzi szkolenie dla użytkowników oraz zapewni serwis w godzinach pracy Zamawiającego, który będzie wykonywał naprawy i przeglądy w okresie trwania umowy
	

	Instalacja analizatora, szkolenie  wykonywanie usługi serwisowej oraz przeglądów  w godzinach pracy zamawiającego.
	

	Wykonawca zapewni opiekę merytoryczną i aplikacyjną w okresie trwania umowy.
	

	Koszty naprawy analizatora z wyłączeniem części zużywalnych leżą po stronie Wykonawcy
	

	Wykonawca dostarczy metodyki badań, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych  i autoryzowane  przez  producenta aparatu aplikacje (  obowiązkowo z dostawą analizatora).
	

	Serwis dostępny w ciągu 48 godzin
	

	Znak CE na urządzenie
	


	IV - MOCZE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	L.
	Odczynniki, materiały kontrolne, inne
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość testów na 36 miesięcy*
	Numer katalogowy
	Nazwa handlowa
	Oferowana wielkość op.
	Ilość pełnych opakowań
	Cena 1 op. netto
	Wartość netto
	% VAT
	Wartość brutto
	Producent

	x
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	 
	50000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	RAZEM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ł.
	Dzierżawa analizatora do moczu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lp.
	Nazwa i typ analizatora
	Ilość
	Czynsz dzierżawny za 1 miesiąc netto
	Wartość netto 
	VAT %
	Wartość brutto

 
	
	
	
	

	x
	1
	3
	3
	4
	5
	6

 
	
	
	
	

	1
	 
	36
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	RAZEM
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	
	
	
	


PODSUMOWANIE OFERTY PAKIET I.
	Cena części
	NETTO
	BRUTTO

	Część A
	
	

	Część B
	
	

	Część C
	
	

	Część D
	
	

	Część E
	
	

	Część F
	
	

	Część G
	
	

	Część H
	
	

	Część I
	
	

	Część J
	
	

	Część K
	
	

	Część L
	
	

	Część Ł
	
	

	SUMA
	
	


Data ………………………    Podpis Wykonawcy ………………………………………………..
Załącznik nr 7 do SIWZ
Dot. Pakietów 1,2,3,4,5,6,7
UMOWA  nr 

z dnia .........................................

zawarta przez:

z

firmą .....................................................................................................................................................

z  siedzibą  w ................................................................................................................................

wpisaną  do  ………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP: ................................................. , REGON: ........................................................

reprezentowaną przez:……………………………………………………………..…………………………………………………

zwany dalej  Zamawiającym
z

firmą .....................................................................................................................................................

z  siedzibą  w ................................................................................................................................

wpisaną  do  ………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP: ................................................. , REGON: ........................................................

reprezentowaną przez:……………………………………………………………..…………………………………………………

zwaną dalej Wykonawcą
wyłonioną w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  podstawie  art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 tekst jednolity) na dostawę odczynników, kalibratorów, kontrolę, materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów, obsługą serwisową, podłączeniem analizatorów do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego oraz kosztami obsługi LSI dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej SPMZOZ w Słupsku przy ul. Tuwima 37. 
obowiązująca od dnia.................................. do dnia...............................
§1
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostarczeniem artykułów wyszczególnionych asortymentowo i cenowo w załączniku nr 1 do umowy, zwanych dalej towarem 
2. Osobą merytorycznie odpowiedzialną za realizację przedmiotowej umowy oraz jej nadzór ze strony Zamawiającego będzie Kierownik Zakładu Diagnostyki laboratoryjnej  – Magdalena Łuszkiewicz - Chalecka  lub osoba przez nią upoważniona;
3. Osobą upoważnioną ze strony zamawiającego do składania pisemnych zamówień i odbioru przedmiotu zamówienia jest Kierownik Zakładu Diagnostyki laboratoryjnej  – Magdalena Łuszkiewicz - Chalecka  lub osoba przez nią upoważniona;.
4. Transport do miejsca odbioru i koszty transportu ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane Zamawiającemu, w ramach niniejszej umowy towary (wyroby medyczne)  będą przez cały okres jej obowiązywania spełniały normy jakościowe oraz parametry użytkowe zgodne z treścią złożonej przez niego oferty przetargowej oraz opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ przedmiotowego postępowania przetargowego  oraz posiadać wszystkie bez wyjątku wymagane prawem  dopuszczenia (rejestracje) do obrotu i użytkowania na terytorium RP.

6. Wykonawca, pod rygorem prawa Zamawiającego do jednostronnego wypowiedzenia niniejszej umowy z winy Wykonawcy, zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawą towaru dostarczyć Zamawiającemu komplet aktualnych dokumentów (oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia) dopuszczających do obrotu i użytkowania na terytorium RP towarów (wyrobów medycznych), których dostawa stanowi przedmiot niniejszej umowy – jeżeli dotyczy.

7. Wykonawca, bez wezwania, przy każdorazowej zmianie stanu prawnego związanego z dopuszczeniem do obrotu jak i użytkowania na terytorium RP, dostarczanych przez niego, w ramach niniejszej umowy Zamawiającemu, wyrobów medycznych zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o jakiejkolwiek zmianie w ww. zakresie, pod rygorem całkowitej i wyłącznej odpowiedzialności Wykonawcy za wszystkie mogące wystąpić dla Zamawiającego negatywne skutki powstałe w wyniku braku przekazania mu takich informacji. 

8. Zamawiający oświadcza, że oszacował ilość zamawianego towaru z należytą starannością, w oparciu o dane z lat ubiegłych, jednakże ze względu na losowy charakter zapotrzebowania na przedmiot zamówienia (uzależnione od czynników niezależnych – tj. rodzaju schorzeń u pacjentów Zamawiającego), zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości towarów, o których mowa w ust. 1, od określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, a Wykonawca oświadcza, że wyraża na to zgodę i nie obciąży Zamawiającego jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami z tego tytułu.
9. Towar powinien być wydany w opakowaniu określonym Polskimi Normami lub normami branżowymi, a jeśli nie ma norm, w opakowaniu odpowiadającym właściwości towaru i środka transportu.
§2

1. W ramach nadzoru nad Wykonawcą Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania auditu w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

2. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca powinien traktować jako poufne. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu.

3. Podmiot nie ma dostępu do danych osobowych, w tym dotyczących pacjentów.
4. W sytuacji, w której naruszenie poufności informacji lub Polityki Bezpieczeństwa Informacji spowoduje szkodę po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia na zasadach ogólnych, niezależnie od przewidywanych kar umownych.
§3

1. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi:  

a) sukcesywnie w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy, w postaci częściowych dostaw zgodnie z potrzebami Zamawiającego każdorazowo poprzedzone pisemnym zamówieniem Zamawiającego w zakresie pakietów nr 1-7, w terminie od dnia ...........................r. do dnia ...........................r.
2. Zamówienia należy składać na adres poczty elektronicznej …………………………………………………..
3. Dostawy realizowane będą w terminie do ……….   od dnia złożenia pisemnego zamówienia.

4. Faktury VAT wystawione w związku z danym zamówieniem powinny obejmować towary tylko z niniejszej umowy i tylko związane z tym zamówieniem, z podaniem numeru zamówienia i numeru umowy.

§4

1. Maksymalna wartość zobowiązania wynosi ............................... PLN netto (słownie: ......................................), co stanowi kwotę .....................................PLN brutto (słownie.................................) (dotyczy Pakiet____).

2. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).  

3. Zapłata będzie dokonana w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia faktury cząstkowej (w związku z konkretnym zamówieniem) do siedziby Zamawiającego, przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

4. Wykonawca zobowiązany jest do przesłania faktury w formie pisemnej na adres Zamawiającego.
5. Za dzień zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku przez bank Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania niezmienności cen netto przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy z zastrzeżeniem postanowień § 7 niniejszej umowy.

§5

1. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych w przedmiocie dostawy, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie, nie później jednak niż do 7 dni od złożenia reklamacji przez Zamawiającego, wymieni  wadliwy towar na wolny od wad. Za towar wadliwy uważa się, między innymi, towar niezgodny asortymentowo lub ilościowo ze złożonym zamówieniem. 

2. Reklamacje Zamawiającego składane będą w formie poczty elektronicznej ……………………. . Reklamacja uznana zostanie za złożoną w sytuacji posiadania przez Zamawiającego dowodu jej przesłania na ustalony przez strony numer faksu.
4. Termin płatności faktur dotyczących dostawy w której został stwierdzony wadliwy towar rozpoczyna swój bieg od dnia wymiany wadliwego towaru na wolny od wad.
5. Dostarczenie faktur korygujących nastąpi w ciągu 3 dni od daty dostarczenia towaru wadliwego.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo nabycia u osoby trzeciej niedostarczonych w terminie lub dostarczonych z wadą rzeczy będących przedmiotem danego zamówienia, tożsamych co do rodzaju i ilości, bez konieczności wzywania Wykonawcy do wymiany wadliwych lub niedostarczonych w terminie rzeczy, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia prawidłowego świadczenia pomocy medycznej przez Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną z niniejszej umowy, a ceną zapłaconą na rzecz podmiotu trzeciego. Powyższe uprawnienia nie zamykają Zamawiającemu drogi do żądania kar umownych, o których mowa w § 6 poniżej, przy czym  za dzień zrealizowania dostawy przyjmuje się dzień jej zrealizowania przez Wykonawcę zastępczego. 

7.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia z terminami ważności nie krótszymi niż ……….. miesięcy licząc od dnia dostawy.
8. Postępowanie reklamacyjne określone w ust. 1 – 5 niniejszego paragrafu nie wyklucza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi przy sprzedaży określonych w kodeksie cywilnym. Zamawiający ma prawo wyboru reżimu realizacji reklamacji.
§6

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

a. w razie wystąpienia zwłoki w dostawie towaru – w wysokości 2 % wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki;

b. za dostarczenie towaru z wadami – 2% wartości brutto towaru dostarczonego z wadami za każdy dzień, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości i ilości,

c. za zwłokę w wymianie wadliwego towaru na nowy wolny od wad zgodny z zamówieniem co do ilości i jakości – w wysokości 2% wartości brutto towaru dostarczonego z wadą za każdy dzień zwłoki;

d. Jeżeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny i z własnej winy nie przystąpi lub przerwie wykonywanie dostaw przedmiotu umowy lub też nastąpi odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie z winy Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto.

e. w wypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w § 1 pkt. 6 – 20% maksymalnej wartości brutto zobowiązania.
2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

3. Zamawiający ma prawo potrącenia wymagalnych należności  z tytułu kar umownych z wzajemnych wierzytelności Wykonawcy wynikających z wystawionych przez niego faktur.

§7

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w następujących sytuacjach:

1) wprowadzenia wyrobu zmodyfikowanego lub udoskonalonego spełniającego parametry wymagane w SIWZ, pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż produkt objęty zamówieniem początkowym. Ewentualna zmiana wyrobu może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu w którym dotychczasowy wyrób zostanie wykreślony i zastąpiony wyrobem zmodyfikowanym lub udoskonalonym.

2) wycofania wyrobu z produkcji. Wykonawca ma obowiązek zapewnić dostarczenie wyrobu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż wyrób objęty zamówieniem początkowym;

Ewentualna zmiana wyrobu może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie  aneksu mocą którego nastąpi wykreślenie z umowy wyrobu wycofanego z produkcji i zastąpienie go wyrobem zamiennym.

3) w przypadku zmiany stawki podatku VAT Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen brutto towarów nabywanych na podstawie niniejszej umowy przy pozostawieniu cen netto bez zmian. Zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek którejkolwiek ze stron;
4) zmiany polegającej na zamianie nie wykorzystanego asortymentu obejmującego powyższą umowę  na asortyment wykorzystany z tej umowy z zastrzeżeniem, iż całkowita wartość brutto umowy nie może ulec zmianie, zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności

5) zmiany przedmiotowej/ wyrób zamienny jeśli wystąpi przejściowy brak wyrobu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu wyrobu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową oraz przy zachowaniu ceny jednostkowej, zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

6) zakupu u Wykonawcy w miejsce wyrobu wskazanego w załączniku nr 1 do umowy odpowiednika tego samego lub  innego producenta po cenie nie wyższej niż cena zawarta w umowie za dany wyrób, w wypadku gdy będzie to uzasadnione potrzebami diagnostycznymi,

7) zmiany cen na korzyść Zamawiającego – w każdym przypadku; , zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności;

8) przesunięć ilościowo-asortymentowych pomiędzy poszczególnymi pakietami z zastrzeżeniem, że całkowita wartość brutto umowy nie może ulec zmianie, zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

9) w przypadku niewyczerpania całości asortymentu określonego w Załączniku nr 1 w okresie na jaki umowa została zawarta, okres ten może ulec automatycznie przedłużeniu o czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.
2. Całkowita wartość umowy brutto w całym okresie obowiązywania umowy może ulec zwiększeniu jedynie w zakresie proporcjonalnym do ewentualnej podwyżki stawki podatku VAT, jeśli będzie miała w czasie obowiązywania umowy miejsce  lub sytuacji określonej w ust. 3. Zamawiający może jednak postanowić, wedle swojego uznania, że pozostawia całkowitą wartość umowy brutto na dotychczasowym poziomie przy jednoczesnym odpowiednim skróceniu czasu obowiązywania umowy.

3. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, bądź zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, Zamawiający dopuszcza odpowiednią zmianę cen jednostkowych towaru stanowiącego przedmiot dostawy pod warunkiem, że Wykonawca w sposób nie budzący wątpliwości wykaże, że zmiany powyższe mają  wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wraz z dokładnym wyliczeniem wskazującym na uzasadniony zakres ewentualnej podwyżki, a na żądanie Zamawiającego - również z przedstawieniem odpowiednich dokumentów źródłowych, uzasadniających ewentualną podwyżkę. Zmiana cen następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności (aneks do umowy) i odnosi skutek od daty wejścia w życie przepisów uzasadniających zmianę cen. 

§8
Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z jednomiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w następujących sytuacjach:

a) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności w razie powtarzających się opóźnień w dostawie towaru (więcej niż 3) lub powtarzających się dostaw towaru wadliwego (więcej niż 3),

b) w razie pogorszenia sytuacji finansowej Zamawiającego  w trakcie trwania umowy,

c) w razie zmiany metody leczenia skutkującej spadkiem ilości zamówień jednostkowych,

d) Wykonawca dwukrotnie odmówił realizacji dostawy. 

§9

1. Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.

2. Każda ze stron zobowiązana  jest : 

a) powiadomić  niezwłocznie  drugą stronę o zmianach organizacyjno – prawnych, które miały miejsce w okresie związania umową, jeśli mają wpływ na realizację umowy lub sposób wystawiania dokumentów rozliczeniowych,

b) złożyć  komplet  dokumentów  wskazujących  następcę  prawnego.

3. W przypadku niepoinformowania Zamawiającego o zmianach dotyczących Wykonawcy min. o zmianie organizacyjnej Wykonawcy, zmianie formy prawnej prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej oraz zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy i wynikłych z tego tytułu negatywnych skutków. Zamawiający nie będzie ponosił negatywnych skutków niepowiadomienia przez Wykonawcę.

4. Wykonawca oświadcza, że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu dyspozycji z art. 490 § 2 ustawy K.C.
§10
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§11
W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej umowy strony będą dążyły do polubownego załatwienia sprawy, a gdy okaże się to niemożliwe, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. Strony wyłączają jednak między sobą zastosowanie art. 552 KC. 

§13
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§14

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Załącznik nr 1 – formularz asortymentowo – cenowy,

Załącznik nr 2 – wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Załącznik nr 3 – dokument  dotyczący nadania Wykonawcy numeru  NIP,
Załącznik nr 4 – dokument dotyczący nadania Wykonawcy numeru REGON,

Wykonawca






Zamawiający

........................................                                             ………………………………………..

Dot. pakietów 1

Umowa dzierżawy nr

z dnia .............................. 

W wyniku przetargu nieograniczonego na obecnie stosowanej podstawie  art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 tekst jednolity ) została zawarta umowa pomiędzy:

1) firmą  ....................................................................................

z  siedzibą  w  ................................................................................................... 

wpisaną  do .......................................................................................

wysokość kapitału zakładowego ................................................... 

reprezentowaną  przez .......................................................................  

zwanym dalej  DZIERŻAWCĄ 

a

2) firmą  ....................................................................................

z  siedzibą  w  ................................................................................................... 

wpisaną  do .......................................................................................

wysokość kapitału zakładowego ................................................... 

reprezentowaną  przez .......................................................................  
zwaną dalej WYDZIERŻAWIAJĄCYM
§1

1. W związku z zakupem odczynników, które dedykowane są do aparatu: ………………………………………………… (co oznacza, że mogą współpracować wyłącznie 
z tym aparatem) Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy w dzierżawę sprzęt oraz Laboratoryjny System Informatyczny określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część. 

2. Wydzierżawiający oświadcza, że wydzierżawiony sprzęt, wolny od wad fizycznych i prawnych.

3. Wydzierżawiony sprzęt będzie wykorzystywany przez Dzierżawcę zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Wydzierżawiający oświadcza, że dostarczony Dzierżawcy, w ramach niniejszej umowy aparat będzie przez cały okres  obowiązywania umowy spełniał normy jakościowe oraz parametry użytkowe zgodne z treścią złożonej przez niego oferty przetargowej oraz opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ przedmiotowego postępowania przetargowego (Znak sprawy: ………).
5. Wydzierżawiający przekaże Dzierżawcy aparat z dniem podpisania protokołu przekazania.
§2
1. Dzierżawca płacić będzie Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawy za dzierżawę sprzętu  
w wysokości .............................. netto miesięcznie (słownie:…………….) + podatek VAT 
w wysokości 23%, co daje kwotę brutto:……………………… (słownie:……………..) miesięcznie.
2. Czynsz płatny będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany w treści faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury (pod warunkiem jej doręczenia Dzierżawcy w ciągu 5 dni od daty wystawienia, w razie doręczenia w terminie późniejszym, termin płatności ulegnie odpowiedniemu przesunięciu).

3. W razie podwyższenia stawki podatku VAT w czasie trwania umowy kwota czynszu brutto pozostaje bez zmian, natomiast kwota czynszu netto ulega odpowiedniemu obniżeniu.

4. W razie obniżenia stawki VAT w czasie trwania umowy kwota czynszu netto pozostaje bez zmian natomiast kwota czynszu brutto ulega obniżeniu.

5. W czasie trwania umowy dopuszczana jest obniżka czynszu w każdym czasie – za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Maksymalna wartość zobowiązania Dzierżawcy przez cały okres trwania dzierżawy nie przekroczy kwoty [……..x 36m-cy =…………..](„maksymalna wartość umowy brutto”).

§3

1. W czasie trwania dzierżawy Wydzierżawiający zobowiązuje się do:
a/ utrzymania w sprawności technicznej dzierżawionego sprzętu,

b/ przeprowadzania bieżącej konserwacji i dokonywania niezbędnych napraw dzierżawionego

sprzętu,

c/ reakcji na zgłoszone przez Dzierżawcę usterki, awarie, problemy w eksploatacji sprzętu w ciągu 1 dnia roboczego od czasu dokonania zgłoszenia (fax………………, mail……………..)

d/ usunięcie zgłoszonych usterek, awarii lub problemów w eksploatacji w terminie uzgodnionym z Dzierżawcą, nie dłuższym niż 7 dni (a jeśli naprawa lub usunięcie awarii miałaby trwać dłużej Wydzierżawiający zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu zastępczego).

§4

1. Dzierżawca zobowiązuje się do niedokonywania bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego żadnych zmian w dzierżawionym sprzęcie.

2. Po zakończeniu okresu dzierżawy Dzierżawca jest zobowiązany zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie technicznym nie pogorszonym ponad naturalne zużycie eksploatacyjne.

3. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wydzierżawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy, Wydzierżawiający powinien traktować jako poufne. Wydzierżawiający zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu.

4. Podmiot nie ma dostępu do danych osobowych, w tym dotyczących pacjentów.
5. W sytuacji, w której naruszenie poufności informacji lub Polityki Bezpieczeństwa Informacji spowoduje szkodę po stronie Dzierżawcy, Wydzierżawiający zobowiązany jest do jej naprawienia na zasadach ogólnych.
§5

Kary umowne

1. Za przekroczenie czasu reakcji na zgłoszone usterki, awarie lub problemy w eksploatacji (§3 lit. c) – Wydzierżawiający zapłaci Dzierżawcy 200 zł,  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. Za przekroczenie terminu usunięcia usterek lub awarii (§3 lit. d) – Wydzierżawiający zapłaci Dzierżawcy 200 zł,  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3. Za niedostarczenie sprzętu zastępczego (§3 lit. d) – Wydzierżawiający zapłaci Dzierżawcy 200 zł,  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

4. Dzierżawca ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa wysokości poniesionej przez Dzierżawcę szkody.

§6
Umowa zostaje zawarta na czas 36 miesięcy i obowiązuje od dnia ........................... do dnia…………………….
§7
1. Osoba odpowiedzialna z ramienia Wydzierżawiającego za realizację umowy (imię, nazwisko, kontakt): ……………………… , tel. …………, ………..@............ 
2. Osoba odpowiedzialna z ramienia Dzierżawcy za realizację umowy (imię, nazwisko, kontakt): ..................................................................
§8
1. Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.

2. 
Każda ze stron zobowiązana  jest : 

c) powiadomić  niezwłocznie  drugą stronę o zmianach organizacyjno – prawnych, które miały miejsce w okresie związania umową, jeśli mają wpływ na realizację umowy lub sposób wystawiania dokumentów rozliczeniowych,

d) złożyć  komplet  dokumentów  wskazujących  następcę  prawnego.

3. W przypadku niepoinformowania Zamawiającego o zmianach dotyczących Wykonawcy min. o zmianie organizacyjnej Wykonawcy, zmianie formy prawnej prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej oraz zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy i wynikłych z tego tytułu negatywnych skutków. Zamawiający nie będzie ponosił negatywnych skutków niepowiadomienia przez Wykonawcę.

4. Wykonawca oświadcza, że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu dyspozycji z art. 490 § 2 ustawy K.C.

§9

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
2. W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Ewentualne spory mające powstać przy realizacji umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego (Dzierżawcy).
4. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Dzierżawcy.

§9

1.  Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego, za kwotę 100,00 złotych powiększoną o należny podatek VAT, własność przedmiotu dzierżawy w postacie Laboratoryjnego Systemu Informatycznego określonego w ząłączniku nr 1do umowy po upływie czasu trwania niniejszej umowy oznaczonego w § 6
2. Zamawiający może żądać przeniesienia własności przedmiotu dzierżawy w terminie od upływu czasu trwania niniejszej umowy oznaczonego w §  pkt 6 przez okres 30 dni.
Załącznik nr 1 - oferta cenowa Wydzierżawiającego z wykazem dzierżawionego sprzętu
WYDZIERŻAWIAJĄCY





DZIERŻAWCA
Dot. pakietów 2

Umowa dzierżawy nr

z dnia .............................. 

W wyniku przetargu nieograniczonego na obecnie stosowanej podstawie  art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 tekst jednolity ) została zawarta umowa pomiędzy:

3) firmą  ....................................................................................

z  siedzibą  w  ................................................................................................... 

wpisaną  do .......................................................................................

wysokość kapitału zakładowego ................................................... 

reprezentowaną  przez .......................................................................  

zwanym dalej  DZIERŻAWCĄ 

a

4) firmą  ....................................................................................

z  siedzibą  w  ................................................................................................... 

wpisaną  do .......................................................................................

wysokość kapitału zakładowego ................................................... 

reprezentowaną  przez .......................................................................  
zwaną dalej WYDZIERŻAWIAJĄCYM
§1

6. W związku z zakupem odczynników, które dedykowane są do aparatu: ………………………………………………… (co oznacza, że mogą współpracować wyłącznie 
z tym aparatem) Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy w dzierżawę sprzęt określony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część. 

7. Wydzierżawiający oświadcza, że wydzierżawiony sprzęt, wolny od wad fizycznych i prawnych.

8. Wydzierżawiony sprzęt będzie wykorzystywany przez Dzierżawcę zgodnie z jego przeznaczeniem.
9. Wydzierżawiający oświadcza, że dostarczony Dzierżawcy, w ramach niniejszej umowy aparat będzie przez cały okres  obowiązywania umowy spełniał normy jakościowe oraz parametry użytkowe zgodne z treścią złożonej przez niego oferty przetargowej oraz opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ przedmiotowego postępowania przetargowego (Znak sprawy: ………).
10. Wydzierżawiający przekaże Dzierżawcy aparat z dniem podpisania protokołu przekazania.
§2
7. Dzierżawca płacić będzie Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawy za dzierżawę sprzętu  
w wysokości .............................. netto miesięcznie (słownie:…………….) + podatek VAT 
w wysokości 23%, co daje kwotę brutto:……………………… (słownie:……………..) miesięcznie.
8. Czynsz płatny będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany w treści faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury (pod warunkiem jej doręczenia Dzierżawcy w ciągu 5 dni od daty wystawienia, w razie doręczenia w terminie późniejszym, termin płatności ulegnie odpowiedniemu przesunięciu).

9. W razie podwyższenia stawki podatku VAT w czasie trwania umowy kwota czynszu brutto pozostaje bez zmian, natomiast kwota czynszu netto ulega odpowiedniemu obniżeniu.

10. W razie obniżenia stawki VAT w czasie trwania umowy kwota czynszu netto pozostaje bez zmian natomiast kwota czynszu brutto ulega obniżeniu.

11. W czasie trwania umowy dopuszczana jest obniżka czynszu w każdym czasie – za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

12. Maksymalna wartość zobowiązania Dzierżawcy przez cały okres trwania dzierżawy nie przekroczy kwoty [……..x 36m-cy =…………..](„maksymalna wartość umowy brutto”).

§3

1. W czasie trwania dzierżawy Wydzierżawiający zobowiązuje się do:
a/ utrzymania w sprawności technicznej dzierżawionego sprzętu,

b/ przeprowadzania bieżącej konserwacji i dokonywania niezbędnych napraw dzierżawionego

sprzętu,

c/ reakcji na zgłoszone przez Dzierżawcę usterki, awarie, problemy w eksploatacji sprzętu w ciągu 1 dnia roboczego od czasu dokonania zgłoszenia (fax………………, mail……………..)

d/ usunięcie zgłoszonych usterek, awarii lub problemów w eksploatacji w terminie uzgodnionym z Dzierżawcą, nie dłuższym niż 7 dni (a jeśli naprawa lub usunięcie awarii miałaby trwać dłużej Wydzierżawiający zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu zastępczego).

§4

6. Dzierżawca zobowiązuje się do niedokonywania bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego żadnych zmian w dzierżawionym sprzęcie.

7. Po zakończeniu okresu dzierżawy Dzierżawca jest zobowiązany zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie technicznym nie pogorszonym ponad naturalne zużycie eksploatacyjne.

8. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wydzierżawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy, Wydzierżawiający powinien traktować jako poufne. Wydzierżawiający zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu.

9. Podmiot nie ma dostępu do danych osobowych, w tym dotyczących pacjentów.
10. W sytuacji, w której naruszenie poufności informacji lub Polityki Bezpieczeństwa Informacji spowoduje szkodę po stronie Dzierżawcy, Wydzierżawiający zobowiązany jest do jej naprawienia na zasadach ogólnych.
§5

Kary umowne

5. Za przekroczenie czasu reakcji na zgłoszone usterki, awarie lub problemy w eksploatacji (§3 lit. c) – Wydzierżawiający zapłaci Dzierżawcy 200 zł,  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
6. Za przekroczenie terminu usunięcia usterek lub awarii (§3 lit. d) – Wydzierżawiający zapłaci Dzierżawcy 200 zł,  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
7. Za niedostarczenie sprzętu zastępczego (§3 lit. d) – Wydzierżawiający zapłaci Dzierżawcy 200 zł,  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

8. Dzierżawca ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa wysokości poniesionej przez Dzierżawcę szkody.

§6
Umowa zostaje zawarta na czas 36 miesięcy i obowiązuje od dnia ........................... do dnia…………………….
§7
3. Osoba odpowiedzialna z ramienia Wydzierżawiającego za realizację umowy (imię, nazwisko, kontakt): ……………………… , tel. …………, ………..@............ 
4. Osoba odpowiedzialna z ramienia Dzierżawcy za realizację umowy (imię, nazwisko, kontakt): ..................................................................
§8
2. Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.

5. 
Każda ze stron zobowiązana  jest : 

e) powiadomić  niezwłocznie  drugą stronę o zmianach organizacyjno – prawnych, które miały miejsce w okresie związania umową, jeśli mają wpływ na realizację umowy lub sposób wystawiania dokumentów rozliczeniowych,

f) złożyć  komplet  dokumentów  wskazujących  następcę  prawnego.

6. W przypadku niepoinformowania Zamawiającego o zmianach dotyczących Wykonawcy min. o zmianie organizacyjnej Wykonawcy, zmianie formy prawnej prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej oraz zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy i wynikłych z tego tytułu negatywnych skutków. Zamawiający nie będzie ponosił negatywnych skutków niepowiadomienia przez Wykonawcę.

7. Wykonawca oświadcza, że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu dyspozycji z art. 490 § 2 ustawy K.C.

§9

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
6. W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
7. Ewentualne spory mające powstać przy realizacji umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego (Dzierżawcy).
8. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Dzierżawcy.


§9

Załącznik nr 1 - oferta cenowa Wydzierżawiającego z wykazem dzierżawionego sprzętu
WYDZIERŻAWIAJĄCY





DZIERŻAWCA
Dot. pakietu 8 

Umowa nr

z dnia .............................. 

Umowa zawarta w dniu ........... roku między:
SAMODZIELNYM PUBLICZNYM MIEJSKIM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ,
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 37, zwanym w dalszym ciągu ZAMAWIAJĄCYM  reprezentowanym przez:
Dyrektora - Marię Mazur
a : ........................................ zwanym(ą) w dalszym ciągu WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:
1. ..................................................
§ 1
1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje fabrycznie nową, kompletną pozbawioną wad technicznych i prawnych wirówkę laboratoryjną z wyposażeniem, szczegółowo opisaną w załączniku nr 1 do niniejszej umowy gotową do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji.

2. Wykonawca oświadcza, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy do ………2016 r.

§ 2
1. Wartość przedmiotu zamówienia stanowi: wirówka laboratoryjna z wyposażeniem typu: ……………………

w ilości – 1 kpl., o wartości  brutto:  …………. zł   słownie: ………………… 00/100, w tym: wartość netto:
………. zł słownie: ……………….. zł,  podatek VAT:  …….. zł .
Wartość brutto obejmuje: wartość przedmiotu zamówienia, podatek VAT, koszty dostawy do Zamawiającego.
2. Warunki dostawy do SPMZOZ  Słupsk, ul. Tuwima 37, 76-200 SŁUPSK obejmują:

a) koszty pakowania wymaganego do przewozu przedmiotu umowy,

b) koszty transportu do odbiorcy w Słupsku oraz ubezpieczenia dostawy do czasu oddania przedmiotu dostawy do eksploatacji,

c) koszty załadunku i rozładunku,

d) koszty cła, podatku granicznego, podatku VAT,

e) warunki serwisu gwarancyjnego określone w załączonej  karcie gwarancyjnej.

3. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania płatności przelewem w terminie 30 dni po dostarczeniu, sprawnie działającego sprzętu.

4. Płatność dokonana będzie  na  konto wskazane przez wykonawcę na fakturze VAT.

§ 3
1. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony przez upoważnionych pracowników obu stron protokołem zdawczo – odbiorczym w siedzibie Zamawiającego.

2. Odbiór, o którym mowa w § 3 ust.1, obejmuje:

a) dostawę i sprawdzenie poprawności działania wszystkich funkcji – zakończoną podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego;

b) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi;

c) dołączenie polskojęzycznych instrukcji obsługi;

d) dołączenie karty gwarancyjnej.

§ 4
Wykonawca udziela w formie karty gwarancyjnej …… miesięcznej gwarancji na w/w przedmiot zamówienia.
§ 5.
1.W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 2 % wartości umowy określonej w § 2 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca;

b) w wysokości 0,2% wartości umowy określonej w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu.

2.W razie nieuregulowania płatności w wyznaczonym terminie, Zamawiający zapłaci Sprzedającemu odsetki ustawowe.
3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

§ 6
1.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu przedmiotu umowy niezgodnego z zamówieniem (tj. nieodpowiedniej jakości) z jednoczesnym pisemnym wyznaczeniem terminu ponownej dostawy.
2.W przypadku powtórzenia się wadliwej dostawy Zamawiający rozwiąże umowę ze skutkiem natychmiastowym.
§ 7
Wszelkie zmiany w zapisach umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.
§ 8
Sporne sprawy, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji umowy będą rozpatrywane przez sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.
§ 9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają  przepisy Kodeksu Cywilnego .
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY

……………………………………………
……………………………………………











                   Dot. Pakietu nr 1

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Zawarta w dniu ………………………….…. 2016 roku, w ………………… pomiędzy: 

……………………………………..z siedzibą w ……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego ……………………………..Krajowego Rejestru Sądowego  pod nr KRS: ……………….będącą podatnikiem czynnym podatku VAT zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP …………………………….., reprezentowaną przez:

-   ..............................................................................................................,

-   .............................................................................................................., 

zwaną dalej Wykonawcą
a 

……………………………………..z siedzibą w ……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego ……………………………..Krajowego Rejestru Sądowego  pod nr KRS: ……………….będącą podatnikiem czynnym podatku VAT zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP …………………………….., reprezentowaną przez:

-   ..............................................................................................................,

-   .............................................................................................................., 

zwaną dalej Zamawiającym.

Łącznie zwanych „Stronami”
Mając na uwadze, że na podstawie umowy o udzielenie zamówienia publicznego z dnia ………………..r. (zwanej dalej Umową)  zawartej przez Strony, Wykonawca świadczy na rzecz Zamawiającego usługi a wykonywanie powołanej Umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest związane z wykonywaniem przez Wykonawcę czynności przetwarzania danych osobowych należących do Zamawiającego Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§1 

Przedmiot umowy

1. Zamawiający jako administrator danych osobowych, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą – powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Wykonawca jest uprawniony do powierzania wykonania całości lub części swoich zadań, wynikających z niniejszej umowy, innym podmiotom. 

4. Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o planowanym dalszym powierzeniu wykonania części swoich zadań, wynikających z niniejszej Umowy, innym podmiotom trzecim (podpowierzenie przetwarzania danych). Dalsze powierzenie czynności przetwarzania w tym wypadku jest możliwe jedynie za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem zawarcia przez Wykonawcę pisemnej umowy z podwykonawcą z uwzględnieniem zapisów, o których mowa w § 1 ust. 2 i § 2 niniejszej umowy.

§ 2

Prawa i obowiązki Stron

1. Zgodnie z art. 31 Ustawy Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę powierzonych jej do przetwarzania danych osobowych. 

2. Wykonawca jest obowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki zabezpieczające powierzone dane osobowe, o których mowa w art. 36 – 39 Ustawy oraz spełnić wymagania określone w przepisach wykonawczych, o których mowa w art. 39a Ustawy. W zakresie przestrzegania w/w przepisów Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak administrator danych. 

3. Jeżeli czynności przetwarzania wykonywane są w siedzibie Zamawiającego, uprawnieni przedstawiciele Wykonawcy są zobowiązani stosować się do przedstawionych im uprzednio do akceptacji zasad ochrony danych osobowych obowiązujących u Zamawiającego.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli sposobu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań wymienionych w ust. 2 w miejscu przetwarzania danych osobowych objętych niniejszą Umową  w trakcie dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i świąt) w godzinach od 10.00 do 16.00., po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy z wyprzedzeniem nie krótszym niż 5 dni roboczych drogą elektroniczną na adres e-mail:………………..

5. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o czynnościach kontrolnych podjętych wobec niego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz o wynikach takiej kontroli, jeżeli jej zakresem objęto dane osobowe powierzone Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.

§3

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa wygasa najpóźniej z dniem wygaśnięcia Umowy o udzielenie zamówienia publicznego  z …………………r.

2. Niniejsza Umowa może być wypowiedziana z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia z zastrzeżeniem, że Umowa nie może być wypowiedziana w okresie obowiązywania Umowy o udzielenie zamówienia publicznego  z …………..r. 

3. W przypadku rozwiązania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni po rozwiązaniu niniejszej Umowy, do zwrotu Zamawiającemu wszelkich nośników zawierających dane osobowe powierzone do przetwarzania w związku z realizacją Umowy o udzielenie zamówienia publicznego z ……………r. , oraz do niezwłocznego i nieodwracalnego zniszczenia wszelkich kopii dokumentów i zapisów na wszelkich nośnikach, zawierających powierzone dane – jeśli nośniki te nie podlegają zwrotowi do Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o wykonaniu powyższego obowiązku w formie pisemnej i doręczyć je Zamawiającemu nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy.

4.  Wszelkie zmiany lub uzupełnienia w Umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5.  W kwestiach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy.

6. Wszelkie spory wynikłe ze zastosowania tej umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.

7.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY
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