[image: image1.jpg]7 Samodzielny ul.Tuwima 37, 76-200 Stupsk

( Publiczny tel. 59 847 45 00
Miejski Zaktad fax: 59 847 45 10

ﬂ ZOZ Opieki Zdrowotnej sekretariat@spmzoz-slupsk.pl
www.spmzoz-slupsk.pl

SLUPSK w Stupsku






znak sprawy: ZP-M-381-8/17                                


Słupsk, dnia  08.08.2017r.
znak pisma:   ZP-M-381-8/17-W.4
ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

[image: image1.jpg]Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro, nr ZP-M-381-8/17 – na dostawę sprzętu medycznego do SPMZOZ w Słupsku.
Zamawiający informuje, że napłynęły pytania dotyczące treści SIWZ o następującej treści:

PYTANIE :
Dotyczy Zadania nr 7. Czy Zamawiający dopuszcza cyfrowy odczyt prędkości albo względnej siły odśrodkowej (w zależności od wybranych ustawień programu) oraz czasu na wyświetlaczu LCD ?
ODPOWIEDZ:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE :

Dotyczy Zadania nr 7. Czy Zamawiający dopuszcza cyfrowy odczyt prędkości,  względnej siły odśrodkowej i czasu na wyświetlaczu LED o lepszych parametrach użytkowych, niż ekran LCD ?
ODPOWIEDZ:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE :

Dotyczy Zadania nr 7. Czy Zamawiający dopuszcza ciężar wirówki 32 kg ?
ODPOWIEDZ:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE :

Dotyczy Pakiet 8 część 1 chłodziarka laboratoryjna. Czy dopuści chłodziarkę laboratoryjną w której wnętrze wykonane jest ze stali chromoniklowej?
ODPOWIEDZ:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE :

Dotyczy Pakiet 8 część 1 chłodziarka laboratoryjna. Czy dopuści chłodziarkę laboratoryjną o wadze max 284 kg
ODPOWIEDZ:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
PYTANIE:
Zadanie nr 3 - dostawa lampy bezcieniowej. Czy Zamawiający zrezygnuje z montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę lampy firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu (zajmuje ok. 1 min.), dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.
ODPOWIEDZ:
Tak, Zamawiający zrezygnuje z montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę lampy firmą kurierską w Zadaniu 3.
PYTANIE:
Zadanie nr 4 - dostawa wag ze wzrostomierzem.Czy Zamawiający wymaga, aby waga posiadała świadectwo kompatybilności elektromagnetycznej? Taki dokument gwarantuje, że wagi mogą bezusterkowo pracować w pomieszczeniu, w którym działają inne urządzenia emitujące fale radiowe: np. telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe, inne urządzenia medyczne. Niektórzy producenci mają w swoich instrukcjach obsługi zapis „ UWAGA! Praca w pobliżu (w odległości do 2.8 m) telefonu komórkowego może powodować niestabilność pracy URZĄDZENIA” co w dzisiejszych czasach, kiedy każdy posiada w kieszeni telefon komórkowy wydaje się być trudne do wyegzekwowania, a telefon może spowodować uszkodzenie wagi lub problemy w uzyskaniem prawidłowego wyniku ważenia.
ODPOWIEDZ:
Nie, Zamawiający nie wymaga.
PYTANIE:
Zadanie nr 4 - dostawa wag ze wzrostomierzem. Czy Zamawiający zrezygnuje z montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę wag firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.
ODPOWIEDZ:
Tak, Zamawiający zrezygnuje z montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę wag firmą kurierską w Zadaniu 4.
PYTANIE:
Zadanie nr 4 - dostawa wag ze wzrostomierzem. Czy Zamawiający dopuści wagę z dokładnością odczytu 200 g w całym zakresie ? Dopuszczenie tego parametru umożliwi otrzymanie dużo korzystniejszej oferty cenowej.

ODPOWIEDZ:
Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
PYTANIE:
Zadanie nr 4 - dostawa wag ze wzrostomierzem. Czy Zamawiający dopuści wagę z dokładnością odczytu 100 g w całym zakresie ?Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.
ODPOWIEDZ:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
PYTANIE:
Zadanie nr 4 - dostawa wag ze wzrostomierzem. Czy Zamawiający dopuści wagę kolumnową o wymiarach wagi: 360 x 1020 x 480 mm  (szer. x wys. x gł.)? Różnica jest tak naprawdę niewielka, parametr który nie wpływa na parametry użytkowe wagi.
ODPOWIEDZ:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
PYTANIE:
Zadanie nr 4 - dostawa wag ze wzrostomierzem. Czy Zamawiający dopuści wagę o masie własnej ok. 8,2 kg? Parametr nieznacznie odbiegający od wymaganego nie wpływający na parametry użytkowe wagi.
ODPOWIEDZ:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
PYTANIE:
Zadanie nr 4 - dostawa wag ze wzrostomierzem. Czy Zamawiający dopuści wagę z wyświetlaczem LCD bez podświetlenia. Wagi oferowane z takim wyświetlaczem mają bardzo duży, jasny, nowoczesny wyświetlacz z dużymi cyframi, które widoczne są nawet pod kątem 90 stopni oraz w cieniu i nie potrzebują dodatkowego podświetlenia? Ze względu na zasady bezpieczeństwa nie przeprowadza się badań w pomieszczeniach ciemnych, nie oświetlonych.
ODPOWIEDZ:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
PYTANIE:
Zadanie nr 5 - dostawa wag niemowlęcych. Czy Zamawiający wymaga, aby waga posiadała świadectwo kompatybilności elektromagnetycznej?Taki dokument gwarantuje, że wagi mogą bezusterkowo pracować w pomieszczeniu, w którym działają inne urządzenia emitujące fale radiowe: np. telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe, inne urządzenia medyczne. Niektórzy producenci mają w swoich instrukcjach obsługi zapis „ UWAGA! Praca w pobliżu (w odległości do 2.8 m) telefonu komórkowego może powodować niestabilność pracy URZĄDZENIA” co w dzisiejszych czasach, kiedy każdy posiada w kieszeni telefon komórkowy wydaje się być trudne do wyegzekwowania, a telefon może spowodować uszkodzenie wagi lub problemy w uzyskaniem prawidłowego wyniku ważenia.
ODPOWIEDZ:
Nie, Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE:
Zadanie nr 5 - dostawa wag niemowlęcych. Czy Zamawiający zrezygnuje z montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę wag firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.
ODPOWIEDZ:
Tak, Zamawiający zrezygnuje z montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę wag firmą kurierską  w Zadaniu 5.
PYTANIE:
Zadanie nr 5 - dostawa wag niemowlęcych. Czy Zamawiający dopuści wagę z dokładnością odczytu 5 g < 10 kg > 10 g  ?
ODPOWIEDZ: 
Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE:
Zadanie nr 5 - dostawa wag niemowlęcych. Czy Zamawiający dopuści wagę niemowlęcą o wymiarach: 560 x 145 x 325 mm (szer. x wys. x gł.)? Jest to parametr, który nie wpływa na parametry użytkowe wagi, a tylko nieznacznie odbiega od wymaganego.
ODPOWIEDZ: 
Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE:
Zadanie nr 5 - dostawa wag niemowlęcych. Czy zamawiający dopuści wagę o masie własnej 4,3 kg? Parametr nieznacznie odbiegający od wymaganego nie wpływający na parametry użytkowe wagi.
ODPOWIEDZ: 
Tak, Zamawiający dopuszcza.
PYTANIE:
Czy w Zadaniu nr 10 poz. 1 Zamawiający dopuści lampę szczelinową Zeiss (Galileusz) z parametrami jak poniżej:    - 3 powiększenia: 10x, 16x, 25x   

- powiększenie okularu: 12.5x

- kąt konwergencji okularu: 13°

- zakres PD: 52-78mm

- korekcja wady wzroku: +/-6D

- rzeczywiste pole widzenia:     Ø22mm, Ø13.5mm, Ø8.5mm                    

- szerokość szczeliny: 0-14mm regulowana płynnie

- dł. szczeliny: 1-14 regulowana płynnie

- średnica przesłony: Ø14mm, Ø8mm, Ø3.5mm, Ø0.5mm

- obrót szczeliny: 0-180°

- filtry: absorujący ciepło, bezczerwienny, kobaltowo-niebieski

- oświetlenie halogenowe: 6V/20W

- ruch podstawy: prawo-lewo: 110mm, 

- ruch podstawy: przód–tył: 110mm

- ruch podstawy: góra-dół: 30mm

- regulacja wysokości podbródka: 80mm

- punkt fiksacyjny: LED, 3V

ODPOWIEDZ: 
Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE: 
Czy w Zadaniu nr 10 poz. 2 Zamawiający dopuści kasetę szkieł z parametrami jak poniżej:

Zakres szkieł sferycznych:

39 par dla szkieł wklęsłych (-) oraz wypukłych (+) w zakresach:

- 0.25D do 6.00D w krokach co 0.25

- 6.50D do 10.00D w krokach co 0.50

- 11.00D do 14.00D w krokach co 1.00

- 16.00D do 20.00D w krokach co 2.00
zakres szkieł cylindrycznych:

20 par dla szkieł wklęsłych (-) i wypukłych (+) w zakresach:

- 0.25D do 4.00D w krokach co 0.25

- 4.50D do 6.00D w krokach co 0.50
zakres szkieł pryzmatycznych:

14 szkieł: 0.5(2) 1.0(2) 2.0(2) 3.0(2) 4.0(2) 5.0 6.0 8.0 10.0 
akcesoria 10 szkieł: Maddox, krzyż wygrawerowany na szkle, Pin hole (2), okluder, szczelina, czerwony filtr, zielony filtr, cylinder skrzyżowany z rączką, szkło o wartości 0Dwszystkie szkła w metalowych oprawach, nie ograniczających pola widzenia, oznaczonych kolorami: czerwonym i czarnym, cylindry wyraźnie zaznaczone kolorem oraz szlifem na szkle ?
ODPOWIEDZ: 
Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE:
Czy w Zadaniu nr 10 poz. 3 Zamawiający dopuści stolik okulistyczny z elektrycznie regulowaną wysokością w zakresie: 730-930mm, o wymiarach blatu: 860mmx430mm?
ODPOWIEDZ: 
Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE:
Czy w Zadaniu nr 10 poz. 3 Zamawiający dopuści rzutnik optotypów z odległością od ekranu: regulowana od 2.9 do 6.1m i źródłem światła: Dioda LED biała 373-801nm?
ODPOWIEDZ: 
Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE:
Prosze o wyjasnienie punktu 3.1 SIWZ - "Dostawa sprzętu odbywa się będzie transportem własnym Wykonawcy..." - czy Zamawiający dopuści wysyłkę kurierem na koszt Wykonawcy - dotyczy Zadania nr 1. Kurier nie ma obowiązku wniesienia przesyłki, nie ma także obowiązku udzielenia pomocy przy wniesieniu.
ODPOWIEDZ: 
Tak, Zamawiający dopuszcza w Zadaniu 1, pod warunkiem że na dzień dostawy sprzętu Zamawiający powiadomiony zostanie o terminie i godzenie dostawy.
PYTANIE:
Załącznik nr 2.12., ZADANIE  Nr 12 - dostawa defibrylatora. Ad. 4.Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający będzie wymagał informacji zwrotnej o głębokości i częstości uciśnięć klatki piersiowej w czasie rzeczywistym?
ODPOWIEDZ:
Nie, zamawiający nie wymaga.

PYTANIE:
Załącznik nr 2.12., ZADANIE  Nr 12 - dostawa defibrylatora Ad. 14. Czy Zamawiający będzie wymagał oświadczenia producenta w tym zakresie?
ODPOWIEDZ:
Nie, zamawiający nie wymaga.

PYTANIE:
Dotyczy Załącznika nr 2.9 do SIWZ -  pkt.3.Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie i doprecyzowanie, czy Zamawiający  będzie wymagał „regulacji położenia” monitora na dwuprzegubowym ruchomym ramieniu z możliwością jego regulacji położenia niezależnie od panelu sterowania w 3 płaszczyznach, skrętu w lewo-prawo, góra-dół, obrotu i przechyłu ?Producenci ultrasonografów stosują różne rozwiązania konstrukcyjne mocowania monitora (ramię stałe lub na przegubach), a to przekłada się na różną cenę. Pragniemy podkreślić, że proponowane rozwiązanie zwiększy komfort i ergonomię pracy operatora.
ODPOWIEDZ:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
PYTANIE:
Dotyczy Załącznika nr 2.9 do SIWZ -  pkt.3Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy najwyższej z kolorowym monitorem LCD wysokiej rozdzielczości 1280 x 1080 pikseli o przekątnej 19 cali i formacie 3:4, z opcją Full Screen tj. możliwości wyświetlania obrazu / skanu o wielkości  ponad 50% powierzchni monitora ?Pragniemy podkreślić, że rzeczywisty obraz/skan badanego organu wyświetlany na monitorze jest taki sam zarówno na ekranie 19 calowym jak 23 calowym. Istotą tworzenia obrazu jest albowiem wielkość matrycy scan convertera, a ta jest w obu przypadkach taka sama i wynosi 512 x 512 pixeli. Ponadto dzięki opcji Full Screen, obraz skanu na monitorze 19 cali możemy powiększyć do rozmiarów większych niż obraz wyświetlany na monitorze 23 calowym. Ponadto monitor 23 calowy wykonany jest w formacie 16:9, co powoduje jedynie zwiększenie miejsca na bokach ekranu informacji funkcyjnych. Proponowana rozdzielczość matrycy 1280 x 1024 pixeli jest typową wielkością stosowaną w monitorach wysokiej rozdzielczości o wielkości 19 cali w ultrasonografach.  Oferowane przez nas rozwiązanie jest powszechnie stosowane i nieznacznie odbiega od wymogu przez Zamawiającego oraz w żaden sposób nie wpływa na pogorszenie jakości diagnostycznych obrazów i zmniejszenie funkcjonalności zaoferowanego ultrasonografu. Ponadto przyjęcie proponowanego równoważnego rozwiązania,  pozwoli na rozszerzenie kręgu potencjalnych dostawców.
ODPOWIEDZ:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
PYTANIE:
Dotyczy Załącznika nr 2.9 do SIWZ -  pkt.3 W celu podniesienia komfortu i ergonomii pracy operatora, czy Zamawiający będzie wymagał, aby zaoferowany ultrasonograf wyposażony był w dodatkowy dotykowy funkcyjny wyświetlacz (touchscreen) wykonanym w technologii LED o przekątnej min. 8,4 cali ?
ODPOWIEDZ:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
PYTANIE:
Dotyczy Załącznika nr 2.9 do SIWZ - pkt.3 Zamawiający wymaga zaoferowania trzech głowic i aparatu z trzema gniazdami dla sond obrazowych. W związku z powyższym, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu z dodatkowym specjalnym pojemnikiem przeznaczonym na wtyk nieaktywnej głowicy jako rozwiązaniem równoważnym do gniazd parkingowych ?
ODPOWIEDZ:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
PYTANIE:
Dotyczy Załącznika nr 2.9 do SIWZ - pkt.3.Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy wysokiej z mobilną jednostką wyposażonego w cztery skrętne koła z możliwością ich blokowania i jazdy w przód  o wadze 125 kg ?Tak mała zmiana wagi aparatu nie wpłynie na funkcjonalność ultrasonografu.
ODPOWIEDZ:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
PYTANIE:
Dotyczy Załącznika nr 2.9 do SIWZ - pkt.4. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy najwyższej z funkcjonalnościami opisanym w punkcie 4 do SIWZ  w czasie rzeczywistym w bazie danych bez możliwości dokonania pełnych zmian postprocesingowych ? Zamawiający w bardzo szczegółowy sposób określił możliwe zmiany w postprocessingu, pragniemy nadmienić, że takie systemy stosuje się w aparatach klinicznych do prac naukowych. Technologia ta co prawda daje możliwości w kształtowanie obrazu, ale jest bardzo pracochłonna. W praktyce funkcjonalność postprocesingowa odnosi się do podstawowych parametrów kształtujących obraz , a taką chcemy Państwu zaoferować.
ODPOWIEDZ:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
PYTANIE:
Dotyczy Załącznika nr 2.9 do SIWZ - pkt.5. Zamawiający wymaga zaoferowania cyfrowego ultrasonografu z min. 200000 kanałami przetwarzania  i jednocześnie określił wymóg ilości elementów dla głowic convex, linia i endowaginalnej na min. 192 elementy dla każdej. Pragniemy wyjaśnić, że ilość kanałów przetwarzania jest parametrem niejednoznacznym i nieobiektywnym albowiem producenci podają tę wartość przyjmując różne kryteria. Producenci ultrasonografów podają opisy układu wejściowego - beamformera w różny sposób jak i w różny sposób definiując ilości kanałów podając np. kanały przetwarzania, kanały nadawcze, kanały odbiorcze, kanały fizyczne itd. stąd powoduje to różnorodność. W związku z tym, że parametr ten jest niejednoznaczny, nie powinien być warunkiem granicznym tzw. odcinającym, a tym bardzie ocenianym.
Pragniemy podkreślić, że ważnym i jednoznacznym parametrem określającym klasę ultrasonografu jest rzeczywista (fizyczna) ilość kanałów nadawczych TX. Ponadto pragniemy wyjaśnić, że optymalne wykorzystanie sond powinno spełniać warunek dopasowania głowic do układu wejściowego beamformera aparatu. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający określi i będzie wymagać, aby zaoferowany ultrasonograf klasy wysokiej wyposażony był w minimum 192 kanały nadawcze TX współpracujące z zaoferowanymi 192 elementowymi głowicami ?
ODPOWIEDZ:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
PYTANIE:
Dotyczy Załącznika nr 2.9 do SIWZ - pkt.10.Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy wysokiej, wykorzystującego obrazowanie skrzyżowanych wiązek tzw. krzyżowe (compounding) z 3 kątami na wszystkich zaoferowanych głowicach i dodatkowo z jednoczesną emisją równoległą w technologii Precision Imaging oraz z emisją wiązki  z różnymi częstotliwości ?
Pragniemy wyjaśnić, że dzięki opcji Precision Imaging zarysy obrzeży torbieli i innych zmian litych będą równie ostre i wyraźne jak w technologii compound z liniami o 7 kierunkach. Oferowane przez nas rozwiązanie jest powszechnie stosowane i jest równoważne do opisanego w SIWZ i w żaden sposób nie wpłynie na pogorszenie jakości diagnostycznych obrazów i zmniejszenia funkcjonalności zaoferowanego ultrasonografu. Ponadto przyjęcie proponowanego równoważnego rozwiązania,  pozwoli na rozszerzenie kręgu potencjalnych dostawców
ODPOWIEDZ:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
PYTANIE:
Dotyczy Załącznika nr 2.9 do SIWZ - pkt.12.Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy wysokiej z maksymalną częstotliwością odświeżania dla trybu pracy 2D 500 obr./ sek dla obrazu diagnostycznego bez utraty rozdzielczości ?Wymagana przez Zamawiającego „prędkość odświeżania min. 600 Hz.” określona jest bez podania wymogów szczegółowych. Pragniemy podkreślić, że poszczególne firmy podają wartość tego parametru, jako współczynnik Frame Rate – FR, stosując różne oceny i kryteria przy jego wyznaczeniu. Nie wiadomo czy dotyczy on obrazu diagnostycznego. Przypominamy, że na wartość FR wpływa wiele czynników takich jak: typ głowicy, wielkości skanowania tj. kąt lub pole obrazowania, głębokość penetracji itd.. Ponadto częstotliwość odświeżania  może dotyczyć nie tylko ilości obrazów wyświetlanych na ekranie, ale również obrazów „tworzonych na matrycy scan convertera. W związku z tym, że parametr FR jest niejednoznaczny, nie powinien być warunkiem granicznym tzw. odcinającym, a tym bardziej ocenianym. Pragniemy zauważyć, że do celów diagnostyki ultrasonograficznej proponowana częstotliwość odświeżania - FR jest w pełni wystarczająca i pozostaje bez wpływu na charakterystykę pracy systemu i jakość uzyskiwanych obrazów diagnostycznych.Modyfikacja ta w żaden sposób nie wpłynie na zdolność obrazowania i zdolności diagnostyczne ultrasonografu klasy najwyższej, jak również pozwoli na rozszerzenie kręgu potencjalnych dostawców.
ODPOWIEDZ:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
PYTANIE:
Dotyczy Załącznika nr 2.9 do SIWZ - pkt.12.Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy najwyższej z pamięcią dynamiczną RAM o pojemności 256 MB pozwalającej na zapis min. 2700 klatek ?Oferowane przez nas rozwiązanie jest powszechnie stosowane nawet w klasie Premium i w żaden sposób nie wpływa na pogorszenie jakości diagnostycznych obrazów i zmniejszenie funkcjonalności zaoferowanego ultrasonografu. Pragniemy zauważyć, że pamięć dynamiczna realizowana jest w dwojaki sposób tj. przez pamięć RAM  lub archiwizację na twardym dysku HDD. Duża ilość zapisywanych ostatnich klatek wymagana jest głównie w badaniach kardiologicznych. Proponowane przez nas rozwiązanie jest równoważne oraz pozwoli na rozszerzenie kręgu potencjalnych dostawców.
ODPOWIEDZ:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
PYTANIE:
Dotyczy Załącznika nr 2.9 do SIWZ - pkt.12. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie i doprecyzowanie, czy Zamawiający będzie wymagał trybu obrazowania tzw. panoramicznego z możliwością wykonywania pomiarów w czasie rzeczywistym ? 
ODPOWIEDZ:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
PYTANIE:
Dotyczy Załącznika nr 2.9 do SIWZ - pkt. 13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy wysokiej z głowicą convex szerokopasmową wykonaną z nowych materiałów piezoelektrycznych o 128 elementach, zrealizowaną w technologii równoważnej do głowic matrycowych o zakresie częstotliwości pracy 2-6 MHz i kącie widzenia 70 stopni ?
ODPOWIEDZ:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
PYTANIE:
Dotyczy Załącznika nr 2.9 do SIWZ - pkt. 13.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy wysokiej z głowicą convex szerokopasmową wykonaną z nowych materiałów piezoelektrycznych  zrealizowaną w technologii równoważnej do głowic matrycowych o zakresie częstotliwości pracy 2-6 MHz i kącie widzenia 70 stopni ?
ODPOWIEDZ:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE:
Dotyczy Załącznika nr 2.9 do SIWZ - pkt. 14Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy wysokiej z głowicą endowaginalną szerokopasmową wykonaną z nowych materiałów piezoelektrycznych o 150 elementach zrealizowaną w nowej technologii o zakresie częstotliwości pracy 4-11MHz ?Firmy opisują w różny sposób konstrukcję głowic podając albo liczbę elementów, albo liczbę elementów akustycznych lub ilość elementów tworzących obraz, tak więc stosują różne kryteria.Równoważnym rozwiązaniem do głowic matrycowych, świadczącym również o zaawansowanej technologii i wysokiej klasie sond,  co przekłada się na bardzo wysoką jakość obrazowania, jest nowa  technologia BT i SBT – Super Broad Transducer. Sondy BT i SBT są  wykonane z nowych materiałów kompozytowych i składających się z 150 elementów przetworników i dodatkowo cięte na mniejsze fragmenty o wielkości 60 µm. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać jednorodną wiązkę zarówno w polu bliskim jak i dalekim oraz zachować małą grubość elewacji odpowiadającą głowicom matrycowym. W wyniku tego jakość otrzymanych  obrazów/skanów jest najwyższej jakości w całym zakresie penetracji i stosowanych częstotliwości pracy. Ponadto głowice BT i SBT posiadają cechy przewyższające technologię matrycową tj. większą szybkość tworzenia obrazu - FR (akwizycja danych w matrycach czyli z większej ilości elementów trwa dłużej) oraz większą  wartość współczynnika PRF (ponad 24 kHz) dając w ten sposób możliwość wykonywania pomiarów prędkości przepływów w naczyniach o wartościach ponad 20 m/sek. Oprócz tego w technologii SBT uzyskuje się większy kąt ugięcia pola dopplerowskiego tak ważnego przy pomiarach przepływu  naczyń ułożonych w trudno dostępnych miejscach. Pragniemy również podkreślić, że głowice wykonane z nowych materiałów piezoelektrycznych są lżejsze od głowic matrycowych, co pozwala na bardziej przyjazną pracę operatora i zmniejsza ryzyko wystąpienia problemu „nadgarstka”. 
ODPOWIEDZ:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
PYTANIE:
Dotyczy Załącznika nr 2.9 do SIWZ - pkt. 15.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy wysokiej z głowicą liniową szerokopasmową wykonaną z nowych materiałów piezoelektrycznych zrealizowaną w technologii równoważnej do głowic matrycowych o polu widzenia FOV 56 mm, bardziej przyjaznej do badania narządów powierzchownym w tym szczególnie piersi  ?
ODPOWIEDZ:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
PYTANIE:
Dotyczy Załącznika nr 2.9 do SIWZ - pkt. 18.Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu dotyczącego posiadania przez system  funkcji eksportu badań na nośnikach optycznych? Pragniemy poinformować, że system nośników optyczny jest przestarzały i bardzo rzadko stosowany. Obecnie powszechnie standardową praktyką eksportu badań są nośniki CD/DVD lub Pendrive.
ODPOWIEDZ:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
PYTANIE:
Dotyczy Załącznika nr 2.9 do SIWZ - pkt. 21.Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania  ultrasonografu klasy najwyższej z wysokorozdzielczą głowicą wolumetryczną convex o kącie widzenia 75 stopni ?
ODPOWIEDZ:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
PYTANIE:
Dotyczy Załącznika nr 2.9 do SIWZ - pkt. 22. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania  ultrasonografu klasy najwyższej z wysokorozdzielczą głowicą wolumetryczną endowaginalną o kącie widzenia 150 stopni ?
ODPOWIEDZ:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
PYTANIE:
Dotyczy Załącznika nr 2.9 do SIWZ - pkt.26. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie i doprecyzowanie, czy Zamawiający będzie wymagał pracy w sieci komputerowej z transmisją danych i obrazów wg standardu  DICOM 3.0. z protokołami komunikacyjnymi minimum: Verification, Storage, Print, Storage Commitment, MULTI FRAME (Network Transfer), MWM (Modality Worklist Management), Query/Retrieve, MPPS (Modality Performed Procedure Step), Structured Reporting ?
ODPOWIEDZ:
Tak,  Zamawiający wymaga.
PYTANIE:
Z opisu SWIZ wynika, że przedmiotem zamówienia jest ultrasonograf dla oddziału położniczo-ginekologicznego co oznacza, że zaoferowany aparaty  powinien sprostać ciężkim warunkom pracy dotyczącym bezpieczeństwa odpowiadającym kryteriom w warunkach sali zabiegowej i możliwość wykonywania zabiegów.

A. Czy  w związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby zaoferowane głowice były sterylizowane w całości tj. zanurzone w roztworach chemicznych zarówno sama głowica i kabel ?
Pragniemy nadmienić, że stosowanie metody zanurzenia głowicy i kabla są najczęściej stosowaną metodą dezynfekcji i sterylizacji ze względów na łatwość zastosowania  oraz niskie koszty w odróżnieniu od innych metod i  środków.

B. Czy  w związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby zaoferowane głowice były czyszczone i dezynfekowane środkami zawierającymi alkohol ?
Pragniemy nadmienić, że środki zawierające alkohol są najczęściej stosowaną metodą dezynfekcji i sterylizacji ze względów na łatwość zastosowania oraz niskie koszty w odróżnieniu od innych metod i  środków
ODPOWIEDZ:
Nie dotyczy zapisów SIWZ.
PYTANIE:
Dodatkowo, w trosce o jakość systemu i  mających istotne znaczenie z punktu widzenia zastosowań klinicznych opisanych w SIWZ przez Zamawiającego stanowiącego przedmiot zamówienia, zawracamy się z prośbą o wprowadzenie dodatkowych wymogów jakim jest :

A. Rozbudowa o dodatkową opcję automatycznego pomiaru NT zwiększającą funkcjonalność aparatu.
B. Zwiększenie ergonomii systemu i komfortu pacjentów o rozbudowę o podgrzewany pojemnik na żel.
C. Możliwość rozbudowy o elastografię fali poprzecznej na zaoferowanych głowicach.
ODPOWIEDZ:
Nie dotyczy zapisów SIWZ.
PYTANIE:
Dotyczy Załącznika nr 2.9 do SIWZ - pkt.3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy ultrasonografu bez możliwości odchylenia pulpitu, a wyposażonego w cztery skrętne koła oraz o bardzo zwartej konstrukcji pozwalającego wykonać wymagany ruch. Aparat ten można z łatwością wykonać obrót w miejscu, a umieszczony na wieloprzegubowym ramieniu duży monitor pozwala na optymalne ustawienie i łatwy odczyt jak również łatwy dostęp do manipulatorów co zapewnia właściwą ergonomię pracy. Aparat może być używany w każdym środowisku tj. zarówno w badaniach stacjonarnych jak i przy wykonywaniu zabiegów. Jest to w pełni równoważne rozwiązanie do wymaganego przez Zamawiającego, a ponadto pozwoli  nam  na złożenie ważnej oferty. 
ODPOWIEDZ:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
PYTANIE:
Dotyczy Załącznika nr 2.9 do SIWZ - pkt.19 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy ultrasonografu z układem I/O :

· VCR Input/Output Signals

– S-VHS output– S-VHS input

– Audio output: L, R

– Audio input: L, R

– DVD Recorder control signal: RS-232C

· External Video Output Signals

– Composit Video

– S-Video (S-VHS)

– DVI-D

· RS-232C

– DVD Video control

– Auxiliary

· External USB
· Ethernet

10BASE-T/100BASE-TX/Gigabit Ethernet

równoważnym do podłączenia dodatkowego monitora w standardzie HDMI ?

ODPOWIEDZ:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
PYTANIE:
Dotyczy Załącznika nr 2.9 do SIWZ - pkt. 16.Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu dotyczącego posiadania przez system algorytmu ułatwiającego ocenę ryzyka występowania zmian nowotworowych u pacjentek ginekologicznych według zaleceń norm towarzystwa IOTA ? Pragniemy zauważyć, że używanie w/w algorytmu nie zwalnia z wykonania „ręcznej” procedury, a jest jedynie pomocne do tzw. przesiewowego screeningu. 
ODPOWIEDZ:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
PYTANIE:
Dotyczy Załącznika nr 2.9 do SIWZ - pkt. 20. Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu dotyczącego posiadania przez system możliwości rozbudowy o automatyczną detekcję płynu i korektą bramki skanującej? Pragniemy zauważyć, że używanie „automatu” nie jest procedurą standardową i wymaga potwierdzenia przez wiarygodne czynniki badania.
ODPOWIEDZ:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE:
Zadanie 2 – dostawa przewijaków dla dzieci. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania przewijaki dla dzieci o parametrach;
Szerokość      80 cm 
Długość         100 cm  
Waga przewijaka                      30 kg 
Dopuszczalne obciążenie       50 kg 
Spełniające pozostałe parametry zawarte w SIWZ?
ODPOWIEDZ:
Tak, Zamawiający dopuszczam.
PYTANIE:
Zadanie 2 – dostawa przewijaków dla dzieci. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania przewijaki dla dzieci o parametrach;
Dane techniczne
Wysokość do leża, mm 790 
Wysokość całkowita, mm 990 
Głębokość, mm 750 
Szerokość, mm 960
Waga 35 kg.
Max. obciążenie 75 kg
Spełniające pozostałe parametry zawarte w SIWZ?
ODPOWIEDZ:
Tak, Zamawiający dopuszczam.
PYTANIE:
Dotyczy zapisów SIWZ. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie  Urzędu Zamówień Publicznych - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.
ODPOWIEDZ:
Tak, Zamawiający uzna.

PYTANIE:
Dotyczy Formularza Oferty.Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za wystarczające załączenie w formularzu ofertowym tylko tych pakietów na które Wykonawca składa ofertę?
Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty oraz znacznie ograniczy jej objętość.
ODPOWIEDZ:
Tak, zamawiający uzna za wystarczające załączenie w formularzu ofertowym tylko tych Zadań  na które Wykonawca składa ofertę?

PYTANIE:
Zadanie nr 11. Do punktu 16: Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez dźwiękowej sygnalizacji wykrytych pobudzeń?
ODPOWIEDZ:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE:
Zadanie nr 11. Do punktu 19: Czy Zamawiający dopuści aparat EKG umożliwiający eksport badań na kartę SD?
ODPOWIEDZ:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE:
Do punktu 21: Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w 2 porty USB?
ODPOWIEDZ:
Tak, Zamawiający dopuszcza.


PYTANIE:
Wzór umowy: Par. 5 ust. 2e) 
Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 48 godzin. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 72 h w dni robocze, 4 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?
ODPOWIEDZ:
Zamawiający zmienia treść wzoru umowy Par. 5 ust. 2e), wyłącznie dla Zadania 11. Nowa prawidłowa treść:
„czas na usunięcie awarii od przyjęcia zgłoszenia (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) max 7 dni”.

PYTANIE:
Wzór umowy: Par. 3 ust. 2b) Czy Zamawiający poprzez konserwację rozumie np.– wymianę kabla, akumulatora?
ODPOWIEDZ:
Tak, Zamawiający przez konserwację rozumie. Np. – wymianę kabla, akumulatora.


--

PYTANIE:
dot. Zadania 12.Czy Zamawiający dopuści defibrylator półautomatyczny posiadający następujące parametry techniczne: 
Ad. 4. System wykrywania ruchu podczas analizy EKG
Ad. 5. Elektrody do defibrylacji i do badania EKG
Ad. 8. Okres trwałości baterii – 2 lata
Ad. 9. Okres trwałości elektrod 2 lata
Ad. 10. Pamięć wewnętrzna umożliwiająca zapis przynajmniej 20 minut EKG ostatniego pacjenta oraz skrócony zapis danych poprzedniego pacjenta
Ad. 11. Automatyczne przeprowadzanie testu co tydzień oraz każdorazowo po uruchomieniu defibrylatora; przechowuje także wyniki samoczynnie przeprowadzanych autotestów
Ad. 12. Stopień ochrony IPX4
Ad. 13. Impuls: dwufazowy, niskoenergetyczny 200-300-360 J
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
ODPOWIEDZ:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
PYTANIE:
zadanie 11 – aparat ekg. Dotyczy pkt. 4
Zamawiający wymaga aby oferowany aparat EKG zintegrowany był z systemem mMedica firmy Asseco. W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga aby firma oferująca aparat EKG pokryła koszty takiej integracji? Jeśli tak, prosimy mieć na względzie, że koszty podstawowej integracji ze strony Asseco, na podstawie analizy rynku, oscylują w granicach 40 – 80 tys. zł.
ODPOWIEDZ:
Tak, Zamawiający wymaga.

PYTANIE:
zadanie 11 – aparat ekg. dotyczy pkt. 10. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z papierem o szerokości 210 mm (A4)? Wydruk 12 kanałów na papierze o szerokości 112 mm będzie co najmniej mało czytelny.
ODPOWIEDZ:
Tak, Zamawiający dopuszcza.



PYTANIE:
zadanie 11 – aparat ekg. dotyczy pkt. 19
Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w funkcjonalność eksportu badań do pamięci USB, na inny aparat lub serwer FTP? Wysyłanie wrażliwych danych takich jak badanie EKG pacjenta na dowolną skrzynkę e-mail jest niebezpieczne m.in. z powodu możliwości podsłuchania takiej transmisji i zdobycia informacji o stanie zdrowia konkretnego pacjenta – wystarczy literówka w adresie e-mail. Protokół FTP jest bezpieczniejszy, ponieważ pozwala w pełni kontrolować na jakie komputery w sieci wewnętrznej badanie może być przesłane.
ODPOWIEDZ:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
PYTANIE: 
dotyczące załącznika nr 5 – wzór umowy dotyczy §5 ust. 2 pkt c) d) i e). Prosimy o potwierdzenie, ze terminy przedstawione w w/w punktach dotyczą dni roboczych.
ODPOWIEDZ:
Tak, Zamawiający potwierdza.

PYTANIE:
dotyczące załącznika nr 5 – wzór umowy. dotyczy §5 ust. 2 pkt e) Prosimy o wydłużenie czasu na usunięcie awarii od przyjęcia zgłoszenia do max. 72 godzin roboczych.
ODPOWIEDZ:
Zamawiający zmienia treść wzoru umowy Par. 5 ust. 2e), wyłącznie dla Zadania 11. Nowa prawidłowa treść:
„czas na usunięcie awarii od przyjęcia zgłoszenia (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) max 7 dni”.

--

PYTANIE:
Zadanie nr 3. Czy Zamawiający wydłuży termin wykonania zamówienia do 12 tygodni od momentu podpisania umowy? Akceptacja umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców, dzięki czemu znacznie wzrośnie konkurencyjność postępowania.
ODPOWIEDZ:
Nie, Zamawiający nie wydłuża.

PYTANIE:
Zadanie nr 3. Czy Zamawiający dopuści lampę o oferowanych parametrach:
- średnica oprawy: 500 mm
- natężenie oświetlenia w odległości 1 m: 50 000 luz
- temperatura barwowa: 4500 K
- współczynnik odwzorowania barw: 93 Ra
- moc żarówki: 25W
- ilość żarówek: 4
- lampa na statywie jezdnym, w tym 2 koła z blokadą
- wgłębność oświetlenia: 50 cm
Akceptacja umożliwi nam złożenie oferty korzystnej cenowo.
ODPOWIEDZ:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
--

PYTANIE:
Dotyczy Zadanie 1 – dostawa kozetek lekarskich. Czy Zamawiający dopuści kozetki lekarskiej o maksymalnym obciążeniu stołu 180 kg?
ODPOWIEDZ:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
PYTANIE:
Dotyczy Zadanie 1 – dostawa kozetek lekarskich. Czy Zamawiający dopuści kozetki lekarskiej z kątem nachylenia wezgłowia w zakresie +/- 40 stopni?
ODPOWIEDZ:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE:
Zadanie 2 – dostawa przewijaków dla dzieci. Czy Zamawiający dopuści przewijaki dla dzieci spełniające poniższe parametry:
- wysokość 790 mm do leża, 990 mm wysokość całkowita
- szerokość 960 mm
- głębokość 750 mm
- waga 31 kg
- dopuszczalne obciążenie 75 kg?
ODPOWIEDZ:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
PYTANIE:
Dotyczy Załącznik nr 2.9. ZADANIE  Nr 9 Dostawa aparatu USG. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG fabrycznie nowy wyprodukowany w 2017r. z najnowszą wersją oprogramowania i platformy sprzętowej  wprowadzoną w 2016r.
ODPOWIEDZ:
Tak, Zamawiający dopuszcza.



PYTANIE:
Dot. ZP-M-381-8/17. zadanie 11 - dostawa aparatu EKG . Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat EKG z dwoma portami USB? 
ODPOWIEDZ:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
PYTANIE:
Dotyczy Załącznik nr 2.9. ZADANIE  Nr 9 Dostawa aparatu USG.
Prosimy o doprecyzowanie modyfikacji treści załącznika 2.9 do SIWZ poprzez wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zakupu licencji do systemu mMedica (Asseco) z Modułem Integracji Urządzeń Diagnostycznych czy tylko opcji Dicom 3.0 z min: DICOM Send/Store (C-Store), DICOM Storage Commitment, DICOM Print, DICOM Store, DICOM Modality Worklist; umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM poprzez podłączenie aparatu do systemu informatycznego Zamawiającego?
ODPOWIEDZ:
Zamawiający wymaga otwartej opcji Dicom 3.0 z min: DICOM Send/Store (C-Store), DICOM Storage Commitment, DICOM Print, DICOM Store, DICOM Modality Worklist; umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM poprzez podłączenie aparatu do systemu informatycznego Zamawiającego.

PYTANIE:
Zadanie nr 5 – waga niemowlęca 2 szt. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wagi o dokładności odczytu: • w zakresie do 10 kg: 10gr 
• w zakresie powyżej 10 kg: 20 gr. 
Podziałka taka jest powszechnie stosowania i wystarczająco precyzyjna do określania masy urodzeniowej noworodków i jest ona wystarczająca nawet na oddziałach neonatologicznych. 2-gramowa podziałka jest tak często nie precyzyjna ponieważ mały podmuch powietrza prowadzi do fałszowania wyników pomiarów, natomiast ważone mają być ruchliwe noworodki. Tym samym wrasta szansa na zaproponowanie tańszej i sprawdzonej wagi.
ODPOWIEDZ:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
PYTANIE:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wagi zasilanej bateryjnie. Proponowane urządzenie jest przemyślane do użytkowania mobilnego, więc jest niezwykle energooszczędne i na jednym zestawie baterii „paluszków” (dostarczanych w zestawie) wykonuje około 10 tyś ważeń = ok 70h pracy. Rozwiązanie takie pozwala na dowolne ustawienie wagi, bez względu na dostęp do źródła zasilania elektrycznego i zapobiega „wyrywaniu” wtyczki i tym samym uszkadzania elektroniki przy nieostrożnym ruszaniu wagą z miejsca jej ładowania.
ODPOWIEDZ:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

                                                                                                                                     ………………..………….
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